## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173187 | 11917 | 96 | 2,81 | -1,60 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173188 | 11609 | 99 | 4,82 | -0,15 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173189 | 11604 | 95 | 3,51 | -0,60 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173190 | 11924 | 99 | 3,41 | -0,77 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173191 | 11673 | 100 | 3,97 | -0,37 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173192 | 11947 | 100 | 4,36 | -0,23 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173193 | 11232 | 99 | 3,67 | -0,64 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173194 | 11970 | 95 | 3,25 | -0,60 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173195 | 11533 | 96 | 3,98 | -0,33 | +
18.03.2026 | OOM103-1 | A 173196 | 11536 | 99 | 4,01 | -0,06 | +