## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4912
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
01.04.2026 | OOA101-V | P 108601 | 11680 | 35 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108602 | 11614 | 25 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108603 | 11324 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108604 | 11970 | 25 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108605 | 11128 | 16 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108606 | 11690 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108607 | 11809 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108608 | 11592 | 41 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108609 | 11192 | 12 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108610 | 11714 | 35 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108611 | 11670 | 16 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108612 | 11535 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108613 | 11331 | 27 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108614 | 12025 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108615 | 12042 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108616 | 11668 | 27 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108617 | 12053 | 39 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108618 | 11784 | 25 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108619 | 11078 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108620 | 11469 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108621 | 11176 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108622 | 11538 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108623 | 11719 | 24 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108624 | 11528 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108625 | 10994 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108626 | 11827 | 16 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108627 | 11519 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108628 | 11505 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108629 | 11361 | 36 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108630 | 11646 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108631 | 11420 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108632 | 11635 | 15 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108633 | 11932 | 38 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108634 | 11097 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108635 | 12381 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108636 | 11728 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108637 | 11428 | 24 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108638 | 11324 | 27 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108639 | 11364 | 24 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108640 | 11456 | 25 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108641 | 11392 | 22 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108642 | 12009 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108643 | 10878 | 24 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108644 | 11868 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108645 | 11740 | 26 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108646 | 12002 | 24 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108647 | 11273 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108648 | 11182 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108649 | 12139 | 43 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108650 | 11324 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108651 | 11386 | 16 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108652 | 11577 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108653 | 11569 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108654 | 11609 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108655 | 12063 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108656 | 11437 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108657 | 11824 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108658 | 11795 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108659 | 11733 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108660 | 11259 | 14 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108661 | 11858 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108662 | 11723 | 13 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108663 | 11326 | 14 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108664 | 11555 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108665 | 11594 | 37 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108666 | 12063 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108667 | 11468 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108668 | 11687 | 28 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108669 | 11782 | 14 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108670 | 11589 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108671 | 11504 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108672 | 11521 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108673 | 11616 | 17 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108674 | 11618 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108675 | 11630 | 22 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108676 | 11568 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108677 | 11304 | 18 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108678 | 11229 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108679 | 11353 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108680 | 11528 | 16 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108681 | 12037 | 46 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108682 | 11628 | 27 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108683 | 11431 | 19 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108684 | 11432 | 26 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108685 | 11539 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108686 | 11127 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108687 | 11135 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108688 | 11171 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108689 | 11481 | 25 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108690 | 11134 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108691 | 11534 | 26 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108692 | 11835 | 23 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108693 | 11689 | 26 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108694 | 11376 | 22 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108695 | 11541 | 20 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108696 | 11602 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108697 | 11777 | 38 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108698 | 11528 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108699 | 12529 | 21 | +
01.04.2026 | OOA101-V | P 108700 | 11621 | 20 | +