## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST4793
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107379 | 10917 | 42 | 4,32 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107380 | 11102 | 35 | 3,03 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107381 | 11060 | 39 | 3,62 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107382 | 10914 | 39 | 3,66 | -0,56 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107383 | 11103 | 42 | 3,85 | -0,77 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107384 | 11183 | 35 | 2,60 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107385 | 11175 | 48 | 4,08 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107386 | 11004 | 38 | 3,66 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107387 | 11213 | 37 | 3,18 | -1,12 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107388 | 11043 | 41 | 2,79 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107389 | 10979 | 42 | 3,37 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107390 | 10943 | 36 | 3,27 | -0,67 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107391 | 11065 | 43 | 3,36 | -0,71 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107392 | 10938 | 44 | 3,45 | -0,51 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107393 | 11151 | 46 | 4,22 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107394 | 11048 | 39 | 3,09 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107395 | 11090 | 62 | 3,30 | -1,00 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107396 | 11187 | 45 | 3,61 | -1,08 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107397 | 11078 | 38 | 3,40 | -0,90 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107398 | 11172 | 45 | 3,78 | -0,96 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107399 | 11110 | 36 | 3,48 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107400 | 11072 | 48 | 3,51 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107401 | 10914 | 85 | 3,59 | -1,10 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107402 | 11087 | 43 | 3,46 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107403 | 10964 | 33 | 2,85 | -1,08 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107404 | 11035 | 42 | 3,29 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107405 | 11027 | 46 | 3,30 | -0,94 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107406 | 11207 | 44 | 3,35 | -1,01 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107407 | 11154 | 65 | 3,92 | -1,08 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107408 | 11234 | 34 | 2,65 | -1,15 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107409 | 10999 | 70 | 4,45 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107410 | 11159 | 54 | 3,66 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107411 | 11105 | 45 | 3,35 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107412 | 11151 | 128 | 2,40 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107413 | 11202 | 47 | 2,68 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107414 | 11009 | 91 | 3,44 | -1,19 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107415 | 11067 | 45 | 3,19 | -1,11 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107416 | 10914 | 58 | 3,72 | -0,96 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107417 | 11169 | 38 | 3,00 | -1,11 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107418 | 10838 | 34 | 2,91 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107419 | 10982 | 44 | 3,67 | -1,06 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107420 | 10950 | 40 | 2,70 | -1,07 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107421 | 10991 | 47 | 3,14 | -1,00 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107422 | 10872 | 35 | 2,77 | -1,04 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107423 | 11115 | 48 | 3,59 | -1,02 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107424 | 11041 | 42 | 3,39 | -1,10 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107425 | 11015 | 42 | 3,53 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107426 | 11082 | 38 | 2,88 | -0,94 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107427 | 11236 | 44 | 3,06 | -1,12 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107428 | 11005 | 49 | 4,10 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107429 | 10977 | 42 | 3,41 | -1,18 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107430 | 11062 | 39 | 3,51 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107431 | 11145 | 52 | 3,81 | -1,16 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107432 | 11189 | 103 | 2,96 | -0,93 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107433 | 11011 | 42 | 3,20 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107434 | 10644 | 50 | 4,26 | -0,94 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107435 | 11139 | 43 | 3,65 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107436 | 11122 | 50 | 3,62 | -1,03 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107437 | 11126 | 43 | 3,60 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107438 | 11026 | 41 | 2,89 | -1,13 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107439 | 11094 | 61 | 3,25 | -1,26 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107440 | 10767 | 38 | 3,37 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107441 | 10974 | 40 | 3,03 | -1,13 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107442 | 11232 | 45 | 3,06 | -1,04 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107443 | 11102 | 33 | 3,27 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107444 | 11192 | 53 | 3,39 | -1,15 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107445 | 10996 | 55 | 2,70 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107446 | 11182 | 46 | 3,76 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107447 | 10981 | 40 | 3,01 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107448 | 10970 | 46 | 3,72 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107449 | 10961 | 40 | 3,19 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107450 | 11055 | 44 | 3,46 | -0,91 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107451 | 11333 | 38 | 3,45 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107452 | 11000 | 43 | 3,32 | -1,15 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107453 | 11069 | 43 | 3,51 | -1,05 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107454 | 11198 | 48 | 3,94 | -0,72 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107455 | 11104 | 35 | 2,83 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107456 | 11105 | 50 | 3,96 | -1,01 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107457 | 11281 | 39 | 3,30 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107458 | 11112 | 39 | 2,84 | -0,93 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107459 | 11221 | 42 | 3,80 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107460 | 10958 | 47 | 4,06 | -1,15 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107461 | 11132 | 44 | 3,08 | -1,16 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107462 | 10901 | 73 | 3,33 | -1,00 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107463 | 11295 | 57 | 3,44 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107464 | 11027 | 54 | 3,30 | -0,98 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107465 | 11113 | 50 | 4,02 | -0,96 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107466 | 11084 | 44 | 3,33 | -1,19 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107467 | 11079 | 47 | 3,64 | -1,13 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107468 | 10962 | 40 | 2,68 | -1,16 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107469 | 10970 | 44 | 3,16 | -1,23 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107470 | 10994 | 37 | 2,96 | -1,19 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107471 | 10983 | 44 | 3,34 | -1,14 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107472 | 11174 | 43 | 3,70 | -0,81 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107473 | 11006 | 42 | 3,50 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107474 | 11026 | 38 | 2,99 | -1,10 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107475 | 11147 | 56 | 3,00 | -0,67 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107476 | 11104 | 58 | 4,16 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107477 | 10935 | 37 | 2,77 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107478 | 10917 | 39 | 3,36 | -0,83 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107479 | 11330 | 57 | 3,46 | -0,85 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107480 | 10969 | 43 | 2,68 | -1,22 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107481 | 11176 | 32 | 2,70 | -0,87 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107482 | 10922 | 38 | 3,06 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107483 | 11116 | 46 | 3,57 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107484 | 11241 | 45 | 3,58 | -0,91 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107485 | 11036 | 44 | 3,50 | -0,83 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107486 | 11230 | 43 | 3,76 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107487 | 10949 | 38 | 3,41 | -0,83 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107488 | 11177 | 42 | 3,71 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107489 | 11004 | 51 | 3,49 | -0,63 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107490 | 11028 | 40 | 3,00 | -1,01 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107491 | 11183 | 66 | 2,98 | -0,84 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107492 | 11105 | 57 | 4,16 | -0,69 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107493 | 10930 | 39 | 2,78 | -0,52 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107494 | 10906 | 38 | 3,38 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107495 | 11334 | 57 | 3,46 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107496 | 10974 | 47 | 2,69 | -1,27 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107497 | 11186 | 31 | 2,70 | -0,89 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107498 | 10921 | 38 | 3,06 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107499 | 11117 | 46 | 3,57 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107500 | 11232 | 44 | 3,56 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107501 | 11024 | 43 | 3,52 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107502 | 11214 | 43 | 3,77 | -0,49 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107503 | 10933 | 38 | 3,45 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107504 | 10977 | 38 | 3,39 | -1,21 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107505 | 11030 | 35 | 3,21 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107506 | 10916 | 54 | 4,14 | -1,21 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107507 | 10961 | 40 | 3,45 | -0,87 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107508 | 11004 | 53 | 3,48 | -1,02 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107509 | 11159 | 37 | 2,78 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107510 | 11164 | 39 | 2,90 | -0,71 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107511 | 11293 | 44 | 3,91 | -0,55 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107512 | 11212 | 36 | 2,72 | -1,11 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107513 | 10984 | 40 | 3,10 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107514 | 11010 | 79 | 3,35 | -0,77 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107515 | 11073 | 37 | 2,66 | -1,07 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107516 | 11190 | 47 | 3,66 | -0,64 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107517 | 11179 | 39 | 3,65 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107518 | 10924 | 38 | 3,51 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107519 | 10998 | 37 | 3,51 | -0,63 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107520 | 11000 | 36 | 3,02 | -1,10 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107521 | 11248 | 52 | 3,40 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107522 | 11023 | 43 | 3,90 | -0,78 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107523 | 10996 | 49 | 3,48 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107524 | 10880 | 51 | 4,07 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107525 | 10978 | 51 | 4,32 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107526 | 11046 | 36 | 2,84 | -1,03 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107527 | 11031 | 52 | 3,07 | -1,13 | +
27.03.2026 | OOD103 | M3S 107528 | 11032 | 45 | 3,52 | -0,91 | +