## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4942
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
27.03.2026 | OOM204 | V 108651 | 12428 | 196 | 6,22 | -0,39 | 12596 | 200 | 6,11 | -0,55 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108652 | 12505 | 194 | 6,08 | -0,87 | 11987 | 199 | 5,89 | -0,94 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108653 | 11914 | 196 | 6,55 | -0,57 | 12624 | 198 | 6,01 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108654 | 11806 | 197 | 6,01 | -0,54 | 12721 | 196 | 5,86 | -0,44 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108655 | 11685 | 197 | 6,11 | -0,75 | 11802 | 193 | 5,97 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108656 | 12377 | 200 | 6,44 | -0,72 | 11808 | 196 | 6,20 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108657 | 11720 | 196 | 6,45 | -0,77 | 12655 | 198 | 6,53 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108658 | 12427 | 199 | 6,00 | -0,71 | 12722 | 195 | 5,76 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108659 | 11532 | 200 | 5,73 | -0,70 | 11678 | 195 | 5,83 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108660 | 12735 | 198 | 5,96 | -0,95 | 12653 | 200 | 6,02 | -0,98 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108661 | 12409 | 194 | 6,24 | -0,39 | 12508 | 195 | 6,18 | -0,32 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108662 | 12621 | 197 | 6,09 | -0,48 | 12551 | 195 | 6,29 | -0,50 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108663 | 12065 | 199 | 6,79 | -0,63 | 12170 | 197 | 6,70 | -0,50 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108664 | 11885 | 196 | 7,14 | -0,57 | 11691 | 195 | 6,69 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108665 | 12521 | 194 | 5,72 | -0,36 | 12331 | 199 | 6,01 | -0,39 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108666 | 11576 | 196 | 5,85 | -0,62 | 11583 | 197 | 5,87 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108667 | 12447 | 194 | 5,93 | -0,37 | 12232 | 196 | 6,12 | -0,41 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108668 | 12601 | 200 | 5,85 | -0,40 | 12825 | 200 | 5,69 | -0,42 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108669 | 11749 | 199 | 5,84 | -0,27 | 12734 | 195 | 6,09 | -0,34 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108670 | 12653 | 196 | 6,13 | -0,81 | 12543 | 195 | 6,25 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108671 | 12403 | 198 | 6,32 | -0,34 | 12594 | 199 | 6,31 | -0,34 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108672 | 11594 | 197 | 5,71 | -0,43 | 11817 | 200 | 5,64 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108673 | 12465 | 198 | 5,95 | -0,89 | 12287 | 199 | 6,20 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108674 | 12393 | 195 | 5,82 | -0,93 | 12309 | 198 | 5,99 | -0,92 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108675 | 12013 | 198 | 6,39 | -0,57 | 12278 | 198 | 5,99 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108676 | 12599 | 197 | 6,20 | -0,65 | 11493 | 196 | 6,09 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108677 | 12479 | 198 | 6,62 | -0,89 | 12433 | 193 | 6,46 | -0,82 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108678 | 11502 | 200 | 5,72 | -0,38 | 12690 | 197 | 5,65 | -0,43 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108679 | 12326 | 199 | 6,00 | -0,39 | 11731 | 200 | 5,59 | -0,44 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108680 | 12191 | 194 | 6,23 | -0,61 | 12163 | 195 | 6,10 | -0,54 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108681 | 11529 | 199 | 6,41 | -0,78 | 11729 | 195 | 6,24 | -0,74 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108682 | 11903 | 200 | 5,82 | -0,66 | 11593 | 195 | 6,25 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108683 | 11729 | 200 | 6,40 | -0,59 | 12534 | 196 | 6,55 | -0,66 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108684 | 11896 | 199 | 5,77 | -0,67 | 11784 | 195 | 5,74 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108685 | 11859 | 200 | 6,54 | -0,88 | 12148 | 198 | 6,42 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108686 | 12390 | 197 | 6,74 | -0,96 | 12520 | 197 | 6,41 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108687 | 12024 | 199 | 5,74 | -0,82 | 12132 | 196 | 5,82 | -0,80 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108688 | 11579 | 198 | 6,34 | -0,79 | 11331 | 197 | 6,41 | 0,20 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108689 | 11782 | 196 | 6,49 | -0,79 | 11990 | 199 | 6,32 | -0,90 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108690 | 12030 | 198 | 5,87 | -0,71 | 12601 | 197 | 6,13 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108691 | 11472 | 197 | 6,25 | -0,54 | 12282 | 198 | 6,38 | -0,47 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108692 | 12554 | 197 | 6,11 | -0,75 | 12659 | 199 | 5,93 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108693 | 11962 | 199 | 6,32 | -0,92 | 11701 | 199 | 6,41 | -0,93 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108694 | 11785 | 196 | 6,30 | -1,11 | 12214 | 200 | 5,95 | -1,30 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108695 | 11617 | 199 | 6,12 | -0,68 | 11469 | 198 | 6,25 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108696 | 11719 | 196 | 7,00 | -0,87 | 11647 | 194 | 7,01 | -0,90 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108697 | 11520 | 200 | 6,07 | -0,78 | 11551 | 199 | 6,24 | -0,75 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108698 | 11523 | 199 | 6,36 | -0,81 | 11505 | 194 | 6,35 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108699 | 11591 | 194 | 6,22 | -0,78 | 11676 | 198 | 6,31 | -0,95 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108700 | 11489 | 200 | 6,00 | -0,47 | 11623 | 197 | 6,01 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108701 | 12675 | 200 | 6,68 | -0,56 | 12511 | 195 | 6,79 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108702 | 11632 | 196 | 6,92 | -0,79 | 12159 | 200 | 7,46 | -0,84 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108703 | 11912 | 197 | 11,05 | -1,40 | 11669 | 196 | 11,09 | -1,42 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108704 | 11758 | 199 | 6,01 | -0,64 | 12610 | 195 | 6,12 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108705 | 11928 | 200 | 6,07 | -1,09 | 11688 | 197 | 6,31 | -0,99 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108706 | 11435 | 198 | 6,30 | -0,64 | 12513 | 200 | 6,08 | -0,55 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108707 | 11498 | 196 | 6,62 | -1,11 | 12285 | 199 | 6,78 | -1,00 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108708 | 11840 | 194 | 6,01 | -0,75 | 11887 | 193 | 5,85 | -0,75 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108709 | 12092 | 198 | 5,78 | -0,74 | 12298 | 199 | 6,31 | -0,71 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108710 | 11947 | 194 | 6,24 | -0,73 | 11712 | 197 | 6,29 | -0,90 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108711 | 11919 | 195 | 6,07 | -0,66 | 11659 | 194 | 6,19 | -0,42 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108712 | 11685 | 197 | 7,15 | -0,89 | 11831 | 199 | 7,08 | -1,05 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108713 | 11729 | 196 | 5,88 | -0,90 | 11737 | 198 | 6,02 | -0,88 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108714 | 11643 | 196 | 6,05 | -0,62 | 11630 | 200 | 7,25 | -0,72 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108715 | 11822 | 196 | 5,98 | -0,87 | 11638 | 200 | 6,15 | -0,62 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108716 | 11779 | 197 | 6,23 | -0,51 | 11539 | 197 | 6,27 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108717 | 12120 | 199 | 6,09 | -0,68 | 11617 | 198 | 6,45 | -0,71 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108718 | 12409 | 196 | 6,50 | -0,83 | 12262 | 196 | 6,51 | -0,77 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108719 | 12239 | 199 | 6,45 | -0,51 | 12594 | 199 | 6,85 | -0,57 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108720 | 12227 | 198 | 6,77 | -1,09 | 11777 | 199 | 6,38 | -1,19 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108721 | 12150 | 199 | 5,68 | -0,73 | 11721 | 199 | 5,84 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108722 | 12972 | 195 | 5,67 | -1,08 | 11814 | 194 | 5,67 | -1,03 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108723 | 11981 | 195 | 6,41 | -0,97 | 11558 | 198 | 6,79 | -1,15 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108724 | 11984 | 199 | 8,01 | -0,99 | 12063 | 198 | 7,99 | -1,09 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108725 | 11956 | 199 | 5,71 | -0,79 | 11789 | 200 | 5,90 | -0,65 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108726 | 11704 | 196 | 6,23 | -1,03 | 12557 | 197 | 6,50 | -1,01 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108727 | 11711 | 199 | 6,62 | -1,24 | 12390 | 195 | 7,04 | -1,06 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108728 | 11733 | 196 | 6,44 | -0,59 | 11849 | 199 | 6,43 | -1,13 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108729 | 11414 | 197 | 6,72 | -0,66 | 12229 | 195 | 6,96 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108730 | 11736 | 196 | 6,13 | -0,78 | 12635 | 197 | 6,19 | -0,76 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108731 | 12258 | 197 | 5,77 | -0,76 | 11738 | 200 | 6,07 | -0,75 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108732 | 11641 | 197 | 6,28 | -0,58 | 11747 | 196 | 6,18 | -0,53 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108733 | 11449 | 197 | 6,66 | -0,87 | 12262 | 196 | 6,69 | -0,86 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108734 | 12635 | 196 | 6,43 | -0,55 | 12742 | 196 | 6,48 | -0,70 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108735 | 11902 | 196 | 6,26 | -0,73 | 11901 | 193 | 6,42 | -0,73 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108736 | 12323 | 194 | 6,21 | -0,45 | 12185 | 198 | 6,30 | -0,58 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108737 | 12358 | 195 | 6,41 | -0,66 | 11515 | 195 | 6,32 | -0,68 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108738 | 12146 | 196 | 5,51 | -0,42 | 11886 | 195 | 5,62 | -0,43 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108739 | 11958 | 198 | 5,79 | -0,70 | 12145 | 199 | 5,96 | -0,67 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108740 | 12001 | 196 | 6,02 | -0,41 | 11843 | 198 | 6,07 | -0,46 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108741 | 12235 | 197 | 6,83 | -0,78 | 12561 | 200 | 6,72 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108742 | 12247 | 195 | 6,91 | -0,64 | 11705 | 200 | 7,06 | -0,67 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108743 | 11657 | 199 | 6,23 | -0,79 | 12271 | 200 | 6,40 | -0,60 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108744 | 11850 | 199 | 5,99 | -0,71 | 11805 | 198 | 6,22 | -0,67 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108745 | 11902 | 197 | 6,15 | -0,35 | 12022 | 195 | 6,01 | -0,51 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108746 | 11843 | 200 | 6,12 | -0,46 | 12219 | 196 | 6,61 | -0,50 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108747 | 11783 | 198 | 6,76 | -0,52 | 12135 | 199 | 7,50 | -0,79 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108748 | 12666 | 196 | 6,13 | -0,54 | 12330 | 196 | 6,44 | -0,52 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108749 | 11820 | 200 | 6,11 | -0,78 | 12342 | 198 | 6,55 | -0,81 | +
27.03.2026 | OOM204 | V 108750 | 12769 | 200 | 6,38 | -0,57 | 12511 | 200 | 6,63 | -0,74 | +