## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4942
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.03.2026 | OOM202 | V 106501 | 15577 | 191 | 5,36 | -0,90 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106502 | 15536 | 196 | 5,90 | -0,38 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106503 | 15418 | 196 | 6,23 | -0,50 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106504 | 15698 | 194 | 5,97 | -0,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106505 | 15505 | 200 | 6,23 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106506 | 15175 | 194 | 5,49 | -1,01 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106507 | 14776 | 192 | 5,70 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106508 | 15140 | 198 | 5,91 | -0,87 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106509 | 15380 | 200 | 5,64 | -0,98 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106510 | 15464 | 196 | 6,27 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106511 | 15097 | 192 | 5,68 | -0,43 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106512 | 15600 | 191 | 5,76 | -0,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106513 | 14935 | 193 | 5,60 | -0,66 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106514 | 15056 | 190 | 5,52 | -0,85 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106515 | 15050 | 190 | 5,81 | -0,75 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106516 | 14786 | 194 | 5,52 | -0,52 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106517 | 15712 | 197 | 5,98 | -0,53 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106518 | 15275 | 186 | 5,28 | -0,47 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106519 | 15232 | 195 | 5,82 | -0,54 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106520 | 14766 | 199 | 6,15 | -0,64 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106521 | 15242 | 194 | 5,61 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106522 | 14882 | 193 | 5,44 | -0,51 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106523 | 14767 | 196 | 5,41 | -1,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106524 | 14957 | 197 | 5,46 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106525 | 15435 | 200 | 5,92 | -0,85 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106526 | 15102 | 198 | 5,82 | -0,36 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106527 | 15080 | 194 | 5,65 | -0,86 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106528 | 15288 | 198 | 5,72 | -0,72 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106529 | 15094 | 197 | 5,87 | -0,53 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106530 | 15334 | 192 | 6,12 | -0,81 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106531 | 15452 | 190 | 5,83 | -0,48 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106532 | 15071 | 193 | 5,18 | -0,83 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106533 | 15110 | 195 | 5,80 | -0,41 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106534 | 14961 | 194 | 5,80 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106535 | 15835 | 193 | 5,95 | -0,46 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106536 | 15410 | 199 | 5,51 | -0,66 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106537 | 14957 | 198 | 5,73 | -0,81 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106538 | 15454 | 197 | 6,00 | -0,83 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106539 | 14865 | 196 | 5,69 | -0,60 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106540 | 14837 | 200 | 5,83 | -0,68 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106541 | 14986 | 195 | 6,21 | -1,57 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106542 | 15570 | 196 | 5,81 | -0,85 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106543 | 14891 | 195 | 5,64 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106544 | 15262 | 195 | 5,77 | -0,78 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106545 | 14995 | 197 | 5,40 | -1,25 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106546 | 15208 | 191 | 5,46 | -0,98 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106547 | 15155 | 191 | 5,53 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106548 | 15387 | 197 | 6,06 | -0,98 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106549 | 15557 | 198 | 5,53 | -0,60 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106550 | 15264 | 193 | 5,84 | -1,29 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106551 | 14757 | 197 | 5,95 | -0,09 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106552 | 14615 | 191 | 5,88 | 0,14 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106553 | 15092 | 192 | 5,92 | -0,32 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106554 | 14999 | 194 | 5,71 | -1,52 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106555 | 14921 | 189 | 5,54 | -0,88 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106556 | 15241 | 200 | 5,33 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106557 | 15325 | 198 | 5,20 | -0,65 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106558 | 15134 | 200 | 5,73 | -0,85 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106559 | 15332 | 197 | 5,75 | -0,64 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106560 | 15187 | 195 | 5,64 | -0,70 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106561 | 14689 | 194 | 5,56 | -0,94 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106562 | 15211 | 192 | 5,96 | -0,90 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106563 | 14513 | 200 | 5,39 | -0,90 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106564 | 15534 | 190 | 5,78 | 0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106565 | 15434 | 192 | 5,63 | -0,76 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106566 | 14985 | 190 | 5,74 | -0,74 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106567 | 15634 | 193 | 6,02 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106568 | 14888 | 197 | 5,62 | -0,95 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106569 | 15131 | 200 | 5,63 | -0,76 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106570 | 15402 | 191 | 6,18 | -0,77 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106571 | 14947 | 189 | 5,42 | -0,49 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106572 | 14747 | 200 | 5,44 | -1,15 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106573 | 15230 | 198 | 5,88 | -0,82 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106574 | 15260 | 192 | 5,87 | -0,78 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106575 | 14824 | 197 | 5,26 | -1,10 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106576 | 14834 | 196 | 5,76 | -0,55 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106577 | 14825 | 189 | 5,44 | -0,53 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106578 | 15087 | 188 | 5,49 | -0,87 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106579 | 14839 | 193 | 5,44 | -1,02 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106580 | 15268 | 195 | 5,69 | -0,20 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106581 | 14909 | 198 | 5,73 | -0,49 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106582 | 15284 | 192 | 5,61 | -0,27 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106583 | 15819 | 200 | 5,90 | -0,76 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106584 | 15287 | 192 | 5,88 | -0,65 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106585 | 14970 | 193 | 5,52 | -0,97 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106586 | 15109 | 194 | 5,83 | -1,00 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106587 | 15867 | 193 | 5,57 | -0,80 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106588 | 14659 | 194 | 5,42 | -0,31 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106589 | 15335 | 197 | 5,90 | -0,52 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106590 | 15351 | 190 | 5,54 | -0,84 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106591 | 15153 | 200 | 5,65 | -0,61 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106592 | 15021 | 197 | 5,25 | -1,01 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106593 | 14695 | 198 | 5,32 | -0,63 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106594 | 15137 | 195 | 5,48 | -0,58 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106595 | 14946 | 198 | 5,43 | -0,58 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106596 | 15602 | 193 | 5,82 | -0,56 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106597 | 15326 | 198 | 5,39 | -0,87 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106598 | 14876 | 192 | 5,13 | -0,73 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106599 | 15015 | 196 | 5,63 | -0,45 | +
25.03.2026 | OOM202 | V 106600 | 14763 | 198 | 5,40 | -0,89 | +