## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5044
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.03.2026 | OOM111 | A 128158 | 11957 | 120 | 6,14 | -0,73 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128159 | 11822 | 117 | 5,70 | -0,65 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128160 | 11794 | 119 | 5,98 | -0,26 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128161 | 11977 | 119 | 5,61 | -0,67 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128162 | 11440 | 109 | 5,94 | -1,02 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128163 | 11786 | 120 | 6,08 | -0,27 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128164 | 11727 | 116 | 6,07 | -0,63 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128165 | 11745 | 120 | 6,30 | -0,25 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128166 | 11845 | 115 | 5,82 | -1,01 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128167 | 11763 | 118 | 5,37 | -0,83 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128168 | 11720 | 118 | 5,86 | -1,03 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128169 | 11877 | 111 | 5,79 | -0,67 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128170 | 11677 | 118 | 6,05 | -0,90 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128171 | 11802 | 118 | 6,15 | -0,49 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128172 | 11697 | 116 | 5,75 | -0,77 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128173 | 11961 | 119 | 6,23 | -0,70 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128174 | 12087 | 116 | 5,99 | -0,94 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128175 | 11927 | 115 | 6,27 | -0,74 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128176 | 11595 | 119 | 5,80 | -0,85 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128177 | 11877 | 115 | 5,73 | -1,12 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128178 | 11670 | 119 | 5,99 | -1,07 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128179 | 11831 | 120 | 6,08 | -1,22 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128180 | 11729 | 117 | 5,43 | -1,43 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128181 | 11986 | 114 | 5,70 | -0,90 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128182 | 11782 | 119 | 5,96 | -1,05 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128183 | 11864 | 116 | 5,68 | -1,04 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128184 | 11956 | 119 | 6,11 | -1,02 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128185 | 11691 | 118 | 5,77 | -1,40 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128186 | 11502 | 117 | 5,43 | -1,14 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128187 | 11980 | 120 | 5,78 | -0,77 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128188 | 11636 | 117 | 5,84 | -1,08 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128189 | 11971 | 116 | 5,50 | -1,12 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128190 | 11619 | 120 | 5,78 | -0,63 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128191 | 11710 | 119 | 6,41 | -1,03 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128192 | 11666 | 119 | 5,87 | -1,52 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128193 | 11868 | 118 | 5,79 | -1,25 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128194 | 11606 | 119 | 5,97 | -0,80 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128195 | 11825 | 118 | 5,98 | -1,24 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128196 | 11787 | 117 | 5,68 | -1,54 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128197 | 12310 | 120 | 5,74 | -0,77 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128198 | 11988 | 119 | 6,16 | -1,02 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128199 | 11815 | 117 | 6,01 | -0,94 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128200 | 11728 | 118 | 6,05 | -0,68 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128201 | 11471 | 117 | 5,55 | -0,68 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128202 | 11823 | 118 | 5,60 | -1,33 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128203 | 11846 | 119 | 5,50 | -1,31 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128204 | 11760 | 119 | 5,70 | -0,97 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128205 | 11985 | 113 | 5,93 | -0,76 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128206 | 11797 | 119 | 5,83 | -0,69 | +
24.03.2026 | OOM111 | A 128207 | 12029 | 119 | 5,73 | -1,25 | +