## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.03.2026 | OOM112 | V 111801 | 39444 | 267 | 6,10 | -0,64 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111802 | 39553 | 216 | 5,75 | -0,64 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111803 | 41518 | 225 | 5,64 | -0,92 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111804 | 39935 | 206 | 6,07 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111805 | 40180 | 176 | 5,89 | -0,98 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111806 | 40811 | 202 | 5,87 | -0,88 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111807 | 42411 | 212 | 5,51 | -0,96 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111808 | 41153 | 254 | 5,77 | -0,83 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111809 | 40175 | 242 | 5,66 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111810 | 42052 | 193 | 5,59 | -0,99 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111811 | 41014 | 242 | 5,72 | -0,96 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111812 | 42998 | 271 | 5,50 | -0,90 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111813 | 41911 | 217 | 5,65 | -0,78 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111814 | 39728 | 212 | 6,06 | -0,85 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111815 | 40873 | 271 | 5,70 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111816 | 39299 | 202 | 5,91 | -0,99 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111817 | 40738 | 195 | 5,77 | -0,87 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111818 | 39318 | 236 | 5,99 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111819 | 39733 | 279 | 5,92 | -0,65 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111820 | 40367 | 177 | 5,67 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111821 | 41355 | 224 | 5,62 | -0,81 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111822 | 40823 | 269 | 5,83 | -0,77 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111823 | 40979 | 309 | 5,69 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111824 | 39659 | 271 | 5,88 | -0,67 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111825 | 40564 | 295 | 5,85 | -0,83 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111826 | 40098 | 187 | 5,95 | -0,32 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111827 | 38854 | 167 | 5,95 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111828 | 38618 | 199 | 6,12 | -0,87 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111829 | 39849 | 172 | 5,72 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111830 | 40395 | 252 | 6,03 | -0,41 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111831 | 41024 | 241 | 5,65 | -0,86 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111832 | 39742 | 171 | 5,79 | -0,79 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111833 | 40707 | 229 | 5,72 | -0,72 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111834 | 40206 | 234 | 5,93 | -0,89 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111835 | 40818 | 188 | 5,81 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111836 | 40740 | 213 | 5,76 | -0,74 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111837 | 40494 | 191 | 5,93 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111838 | 38643 | 334 | 6,23 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111839 | 39654 | 196 | 5,93 | -0,69 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111840 | 41151 | 322 | 5,81 | -0,73 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111841 | 40812 | 190 | 5,79 | -0,80 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111842 | 37958 | 194 | 6,39 | -0,80 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111843 | 38157 | 173 | 6,23 | -0,68 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111844 | 39545 | 278 | 5,92 | -0,89 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111845 | 41916 | 243 | 5,76 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111846 | 40366 | 931 | 5,79 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111847 | 40610 | 942 | 5,83 | -0,87 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111848 | 39678 | 933 | 6,43 | -0,92 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111849 | 39530 | 898 | 6,03 | -0,86 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111850 | 41123 | 947 | 5,83 | -0,96 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111851 | 42045 | 973 | 5,63 | -0,85 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111852 | 38936 | 890 | 5,95 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111853 | 39307 | 890 | 6,04 | -0,71 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111854 | 38895 | 889 | 6,06 | -0,68 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111855 | 38368 | 907 | 6,20 | -0,81 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111856 | 39028 | 893 | 6,15 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111857 | 42022 | 951 | 5,53 | -0,71 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111858 | 40291 | 951 | 5,80 | -0,79 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111859 | 41654 | 961 | 5,68 | -0,86 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111860 | 38377 | 886 | 5,86 | -0,79 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111861 | 40534 | 917 | 5,71 | -0,63 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111862 | 39361 | 924 | 6,48 | -0,74 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111863 | 40911 | 937 | 6,08 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111864 | 38384 | 878 | 6,77 | -0,79 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111865 | 38607 | 899 | 6,36 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111866 | 40653 | 951 | 6,03 | -0,69 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111867 | 41507 | 956 | 6,17 | -0,89 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111868 | 39637 | 925 | 6,46 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111869 | 40822 | 946 | 6,27 | -0,90 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111870 | 41021 | 947 | 6,16 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111871 | 41481 | 964 | 5,94 | -0,77 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111872 | 42174 | 956 | 5,94 | -0,86 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111873 | 39872 | 923 | 6,36 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111874 | 42039 | 983 | 6,00 | -0,94 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111875 | 40773 | 935 | 6,15 | -0,74 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111876 | 41682 | 969 | 5,98 | -0,72 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111877 | 40589 | 921 | 6,26 | -0,82 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111878 | 39057 | 913 | 6,32 | -0,75 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111879 | 40409 | 935 | 6,17 | -0,75 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111880 | 41800 | 965 | 5,93 | -0,69 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111881 | 40802 | 963 | 6,25 | -0,78 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111882 | 40180 | 915 | 6,27 | -0,73 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111883 | 39302 | 921 | 6,38 | -0,59 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111884 | 41713 | 958 | 5,93 | -0,78 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111885 | 42988 | 998 | 5,96 | -0,78 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111886 | 41112 | 961 | 6,22 | -0,66 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111887 | 39866 | 913 | 6,40 | -0,67 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111888 | 39855 | 931 | 6,31 | -0,44 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111889 | 39881 | 914 | 6,42 | -0,73 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111890 | 40185 | 944 | 6,24 | -0,73 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111891 | 40855 | 939 | 6,50 | -0,71 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111892 | 38592 | 892 | 6,49 | -0,67 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111893 | 41655 | 972 | 6,15 | -0,56 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111894 | 40909 | 936 | 6,33 | -0,81 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111895 | 39735 | 928 | 6,56 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111896 | 40952 | 935 | 6,37 | -0,86 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111897 | 40384 | 945 | 6,37 | -0,72 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111898 | 39997 | 928 | 6,38 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111899 | 41018 | 932 | 6,23 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM112 | V 111900 | 38381 | 889 | 6,40 | -0,73 | +