## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4936
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
19.03.2026 | OOM106 | V 102131 | 11663 | 196 | 5,37 | -0,97 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102132 | 11822 | 193 | 5,36 | -0,74 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102133 | 11480 | 197 | 4,66 | -1,17 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102134 | 11881 | 193 | 5,64 | -0,63 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102135 | 11633 | 195 | 6,02 | -0,62 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102136 | 11427 | 188 | 5,64 | -1,05 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102137 | 11511 | 191 | 5,05 | -1,45 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102138 | 11919 | 191 | 6,09 | -0,70 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102139 | 12300 | 193 | 5,78 | -0,51 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102140 | 11760 | 195 | 5,46 | -1,12 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102141 | 11729 | 188 | 5,42 | -0,39 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102142 | 11598 | 189 | 5,32 | -0,43 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102143 | 11177 | 196 | 5,03 | -0,96 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102144 | 11603 | 188 | 5,45 | -1,08 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102145 | 12162 | 199 | 5,80 | -0,52 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102146 | 11883 | 196 | 5,56 | -0,77 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102147 | 11702 | 187 | 5,61 | -0,67 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102148 | 11539 | 199 | 6,07 | -0,79 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102149 | 11508 | 186 | 5,25 | -0,97 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102150 | 11486 | 186 | 5,53 | -0,61 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102151 | 11754 | 193 | 5,17 | -1,16 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102152 | 11886 | 185 | 5,01 | -0,84 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102153 | 11900 | 191 | 5,71 | -0,77 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102154 | 11893 | 192 | 5,50 | -1,05 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102155 | 11493 | 190 | 5,52 | -1,31 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102156 | 11766 | 189 | 5,70 | -0,80 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102157 | 11572 | 190 | 5,86 | -0,63 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102158 | 11420 | 194 | 5,26 | -0,51 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102159 | 11527 | 193 | 5,39 | -1,04 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102160 | 11554 | 192 | 5,13 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102161 | 11848 | 186 | 5,69 | -0,10 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102162 | 11497 | 194 | 5,21 | -0,52 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102163 | 11461 | 192 | 5,72 | -0,32 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102164 | 12569 | 195 | 6,42 | -0,38 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102165 | 11584 | 190 | 5,41 | -0,67 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102166 | 11764 | 190 | 5,75 | -0,43 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102167 | 11741 | 195 | 6,08 | -0,58 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102168 | 11757 | 190 | 5,85 | -0,15 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102169 | 11497 | 190 | 5,10 | -0,83 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102170 | 11802 | 186 | 5,37 | -0,49 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102171 | 11362 | 193 | 5,31 | -0,66 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102172 | 11708 | 193 | 5,60 | -0,87 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102173 | 11731 | 200 | 4,78 | -1,36 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102174 | 11275 | 199 | 5,08 | -1,19 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102175 | 11571 | 197 | 5,53 | -0,38 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102176 | 11321 | 199 | 5,19 | -0,76 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102177 | 11767 | 189 | 5,74 | -0,62 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102178 | 12162 | 199 | 5,75 | -0,51 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102179 | 11866 | 198 | 6,18 | -0,43 | +
19.03.2026 | OOM106 | V 102180 | 12056 | 196 | 5,33 | -0,57 | +