## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5134
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
30.04.2026 | OOM204 | A 171520 | 11684 | 198 | 5,52 | -1,59 | 12328 | 197 | 5,72 | -1,42 | +
30.04.2026 | OOM204 | A 171521 | 11897 | 200 | 5,25 | -1,14 | 12831 | 200 | 5,41 | -1,28 | +
30.04.2026 | OOM204 | A 171522 | 11831 | 193 | 5,46 | -0,82 | 12048 | 199 | 5,50 | -0,91 | +
30.04.2026 | OOM204 | A 171523 | 11952 | 193 | 5,48 | -0,83 | 12768 | 200 | 5,58 | -1,07 | +
30.04.2026 | OOM204 | A 171524 | 12174 | 200 | 5,24 | -0,61 | 11526 | 200 | 5,54 | -0,17 | +