## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4912
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.04.2026 | OOA101-V | P 108701 | 11841 | 36 | 2,97 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108702 | 11664 | 20 | 2,83 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108703 | 12205 | 18 | 2,48 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108704 | 11392 | 16 | 2,94 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108705 | 10995 | 21 | 3,61 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108706 | 11682 | 18 | 3,16 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108707 | 11514 | 30 | 3,63 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108708 | 11551 | 21 | 3,45 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108709 | 11817 | 18 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108710 | 11498 | 21 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108711 | 11664 | 23 | 3,29 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108712 | 11695 | 19 | 3,21 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108713 | 11687 | 20 | 3,31 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108714 | 11650 | 22 | 2,60 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108715 | 11251 | 18 | 3,00 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108716 | 11519 | 21 | 2,70 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108717 | 11874 | 25 | 3,19 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108718 | 12081 | 23 | 2,34 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108719 | 12803 | 25 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108720 | 11544 | 25 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108721 | 11769 | 25 | 3,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108722 | 11625 | 22 | 2,96 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108723 | 11382 | 25 | 3,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108724 | 11878 | 24 | 3,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108725 | 11458 | 23 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108726 | 11917 | 29 | 3,58 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108727 | 11754 | 22 | 2,81 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108728 | 12282 | 23 | 2,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108729 | 11750 | 24 | 3,06 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108730 | 11197 | 25 | 3,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108731 | 11370 | 23 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108732 | 11412 | 43 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108733 | 11812 | 23 | 2,91 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108734 | 11859 | 22 | 2,76 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108735 | 11495 | 22 | 3,01 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108736 | 11822 | 16 | 2,41 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108737 | 11858 | 26 | 3,44 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108738 | 11845 | 22 | 2,80 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108739 | 11401 | 26 | 3,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108740 | 11700 | 24 | 3,63 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108741 | 11419 | 20 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108742 | 11308 | 25 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108743 | 12135 | 20 | 2,19 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108744 | 11711 | 29 | 3,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108745 | 12241 | 21 | 2,59 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108746 | 11422 | 21 | 2,81 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108747 | 11311 | 31 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108748 | 12057 | 40 | 2,66 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108749 | 11454 | 19 | 2,60 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108750 | 11391 | 21 | 2,95 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108751 | 10953 | 26 | 3,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108752 | 11901 | 25 | 3,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108753 | 11745 | 15 | 1,93 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108754 | 11419 | 23 | 3,23 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108755 | 11214 | 21 | 3,08 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108756 | 12150 | 24 | 3,32 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108757 | 11413 | 19 | 2,88 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108758 | 11135 | 23 | 2,87 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108759 | 11430 | 19 | 2,82 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108760 | 12334 | 20 | 2,48 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108761 | 11227 | 20 | 2,86 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108762 | 11900 | 39 | 3,12 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108763 | 11561 | 22 | 3,15 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108764 | 12064 | 17 | 2,24 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108765 | 11547 | 20 | 2,92 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108766 | 11635 | 24 | 2,90 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108767 | 11975 | 19 | 2,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108768 | 11188 | 25 | 3,85 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108769 | 11446 | 18 | 2,99 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108770 | 11317 | 16 | 2,67 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108771 | 11709 | 21 | 3,14 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108772 | 11743 | 13 | 2,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108773 | 11924 | 22 | 3,40 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108774 | 12545 | 22 | 2,49 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108775 | 11177 | 21 | 2,79 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108776 | 11817 | 23 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108777 | 12045 | 43 | 3,11 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108778 | 11585 | 26 | 3,01 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108779 | 11848 | 19 | 2,75 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108780 | 11629 | 23 | 2,94 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108781 | 12079 | 20 | 2,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108782 | 11708 | 25 | 3,30 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108783 | 11848 | 20 | 2,37 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108784 | 11588 | 31 | 3,42 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108785 | 11709 | 27 | 3,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108786 | 11325 | 22 | 2,75 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108787 | 12303 | 22 | 2,43 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108788 | 11372 | 21 | 2,74 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108789 | 12138 | 20 | 2,39 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108790 | 11503 | 24 | 3,26 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108791 | 11379 | 22 | 3,17 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108792 | 11365 | 18 | 2,73 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108793 | 11228 | 42 | 3,53 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108794 | 12144 | 19 | 2,35 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108795 | 12488 | 19 | 2,56 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108796 | 11366 | 18 | 2,71 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108797 | 11736 | 26 | 3,29 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108798 | 12209 | 19 | 2,50 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108799 | 11747 | 21 | 3,36 |  | +
28.04.2026 | OOA101-V | P 108800 | 12076 | 19 | 2,63 |  | +