## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PST4970
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108745 | 7729 | 65 | 2,68 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108746 | 7714 | 61 | 2,88 | -0,77 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108747 | 7569 | 79 | 2,72 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108748 | 7685 | 68 | 2,80 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108749 | 7604 | 68 | 2,87 | -0,76 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108750 | 7534 | 71 | 3,09 | -0,71 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108751 | 7691 | 49 | 2,45 | -0,83 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108752 | 7679 | 55 | 2,48 | -0,86 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108753 | 7593 | 66 | 2,38 | -0,75 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108754 | 7626 | 69 | 2,82 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108755 | 7545 | 66 | 3,05 | -0,71 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108756 | 7698 | 56 | 2,49 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108757 | 7597 | 61 | 2,38 | -0,73 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108758 | 7551 | 68 | 3,07 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108759 | 7660 | 72 | 2,54 | -0,90 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108760 | 7494 | 70 | 2,96 | -0,77 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108761 | 7718 | 70 | 2,48 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108762 | 7644 | 72 | 2,86 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108763 | 7779 | 73 | 2,67 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108764 | 7558 | 65 | 2,92 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108765 | 7425 | 66 | 3,14 | -0,89 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108766 | 7484 | 59 | 2,97 | -0,85 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108767 | 7744 | 66 | 2,54 | -0,87 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108768 | 7727 | 59 | 2,71 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108769 | 7660 | 75 | 2,99 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108770 | 7617 | 70 | 2,90 | -0,64 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108771 | 7776 | 64 | 2,64 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108772 | 7553 | 76 | 2,93 | -0,78 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108773 | 7397 | 65 | 3,17 | -0,61 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108774 | 7477 | 65 | 2,99 | -0,71 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108775 | 7716 | 78 | 2,73 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108776 | 7756 | 62 | 2,52 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108777 | 7749 | 72 | 2,70 | -0,76 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108778 | 7624 | 67 | 2,87 | -0,68 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108779 | 7780 | 60 | 2,62 | -0,71 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108780 | 7303 | 82 | 3,21 | -0,88 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108781 | 7606 | 44 | 2,89 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108782 | 7556 | 72 | 2,93 | -0,80 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108783 | 7754 | 47 | 2,17 | -0,84 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108784 | 7410 | 65 | 3,16 | -0,70 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108785 | 7482 | 61 | 2,97 | -0,72 | +
27.04.2026 | OOD103-JFD | 108786 | 7712 | 74 | 2,75 | -0,75 | +