## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5082
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.04.2026 | OOM110 | V 109050 | 10288 | 191 | 6,14 | -1,35 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109051 | 10225 | 186 | 5,91 | -0,78 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109052 | 10213 | 196 | 5,88 | -1,57 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109053 | 10235 | 200 | 6,09 | -1,80 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109054 | 10448 | 195 | 6,34 | -1,44 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109055 | 10302 | 187 | 5,60 | -1,18 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109056 | 10361 | 180 | 5,72 | -1,30 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109057 | 10427 | 198 | 5,99 | -1,89 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109058 | 10548 | 195 | 6,15 | -1,26 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109059 | 10319 | 182 | 5,57 | -1,34 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109060 | 10366 | 193 | 5,75 | -1,42 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109061 | 10421 | 200 | 5,95 | -1,96 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109062 | 10543 | 195 | 6,18 | -1,22 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109063 | 10408 | 188 | 5,79 | -1,65 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109064 | 10484 | 192 | 5,91 | -1,65 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109065 | 10594 | 183 | 6,26 | -1,71 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109066 | 10277 | 199 | 6,12 | -0,19 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109067 | 10595 | 199 | 5,94 | -1,38 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109068 | 10603 | 195 | 6,20 | -1,78 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109069 | 10942 | 184 | 5,44 | -2,21 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109070 | 10501 | 196 | 6,30 | -2,18 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109071 | 10676 | 196 | 6,21 | -1,97 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109072 | 10618 | 194 | 5,83 | -2,31 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109073 | 10646 | 187 | 5,88 | -1,27 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109074 | 10435 | 194 | 6,15 | -2,12 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109075 | 10498 | 198 | 6,18 | -1,19 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109076 | 10363 | 182 | 6,20 | -1,66 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109077 | 10320 | 194 | 6,22 | -1,74 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109078 | 10326 | 197 | 5,89 | -1,83 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109079 | 10475 | 192 | 6,11 | -1,91 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109080 | 10207 | 198 | 5,81 | -1,95 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109081 | 10620 | 185 | 5,99 | -1,48 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109082 | 10378 | 197 | 6,28 | -1,54 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109083 | 10201 | 200 | 5,85 | -2,66 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109084 | 10627 | 199 | 6,17 | -1,47 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109085 | 10455 | 189 | 5,85 | -1,35 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109086 | 10558 | 197 | 5,92 | -1,37 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109087 | 10490 | 187 | 6,19 | -1,41 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109088 | 10368 | 188 | 6,33 | -1,34 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109089 | 10505 | 194 | 6,10 | -1,82 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109090 | 10708 | 199 | 5,95 | -2,22 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109091 | 10478 | 194 | 6,48 | -2,85 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109092 | 10328 | 182 | 6,17 | -1,17 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109093 | 10838 | 194 | 5,75 | -1,95 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109094 | 10227 | 194 | 6,04 | -1,64 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109095 | 10409 | 198 | 6,14 | -1,68 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109096 | 10552 | 197 | 6,16 | -1,73 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109097 | 10449 | 197 | 6,17 | -1,84 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109098 | 10504 | 184 | 6,10 | -1,99 | +
27.04.2026 | OOM110 | V 109099 | 10372 | 191 | 6,03 | -1,89 | +