## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4942
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
24.04.2026 | OOM204 | V 108751 | 12225 | 190 | 5,64 | -0,23 | 11594 | 195 | 5,99 | 0,75 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108752 | 11613 | 198 | 6,60 | -0,10 | 11602 | 200 | 6,77 | -0,13 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108753 | 11963 | 194 | 5,73 | 0,06 | 11530 | 186 | 5,85 | 0,41 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108754 | 11964 | 199 | 5,98 | -0,23 | 12003 | 197 | 6,66 | 0,24 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108755 | 11833 | 190 | 5,91 | -0,02 | 11654 | 194 | 6,07 | -0,01 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108756 | 11779 | 197 | 6,55 | -0,29 | 11983 | 191 | 7,19 | 0,55 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108757 | 11784 | 200 | 6,19 | -0,42 | 11529 | 194 | 6,21 | 0,72 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108758 | 11944 | 187 | 5,95 | -0,11 | 12073 | 191 | 5,89 | 0,44 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108759 | 11458 | 191 | 6,17 | -0,10 | 11980 | 199 | 6,33 | 0,72 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108760 | 11414 | 191 | 6,67 | 0,04 | 11955 | 187 | 7,46 | 0,65 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108761 | 11401 | 190 | 6,69 | -0,51 | 11332 | 192 | 7,19 | -0,32 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108762 | 11507 | 187 | 6,21 | 0,39 | 11690 | 188 | 6,83 | 0,48 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108763 | 11703 | 200 | 6,23 | -0,42 | 11328 | 197 | 6,64 | -0,01 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108764 | 11733 | 190 | 6,07 | 0,59 | 11738 | 200 | 5,97 | 0,62 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108765 | 11824 | 184 | 5,73 | 0,75 | 12192 | 189 | 6,16 | 0,56 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108766 | 11394 | 193 | 6,86 | 0,46 | 12021 | 189 | 7,39 | 0,47 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108767 | 11618 | 198 | 6,10 | -0,11 | 11188 | 179 | 6,20 | 0,94 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108768 | 11641 | 188 | 6,00 | 0,00 | 11592 | 189 | 6,28 | -0,10 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108769 | 12450 | 196 | 7,07 | -0,58 | 11754 | 198 | 6,96 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108770 | 11531 | 193 | 6,33 | 0,11 | 11577 | 191 | 6,18 | 0,42 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108771 | 11527 | 196 | 6,57 | -0,06 | 11130 | 200 | 6,69 | -0,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108772 | 11982 | 195 | 6,22 | -0,33 | 11984 | 195 | 6,50 | 0,35 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108773 | 11604 | 192 | 5,95 | 0,13 | 11472 | 198 | 5,99 | 0,76 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108774 | 11805 | 192 | 5,75 | -0,06 | 11908 | 190 | 5,67 | 0,60 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108775 | 11725 | 200 | 5,92 | 0,18 | 11511 | 186 | 5,94 | 0,92 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108776 | 11286 | 198 | 6,27 | 0,38 | 11576 | 200 | 5,98 | 0,56 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108777 | 11890 | 182 | 5,87 | 0,55 | 11473 | 184 | 5,91 | 0,81 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108778 | 11706 | 195 | 6,43 | -0,20 | 11372 | 198 | 6,57 | 0,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108779 | 10975 | 190 | 6,23 | 1,16 | 11281 | 200 | 6,08 | 0,95 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108780 | 10892 | 198 | 7,17 | 0,32 | 11060 | 195 | 6,83 | -0,08 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108781 | 11368 | 188 | 6,13 | 1,03 | 11202 | 184 | 6,22 | 1,13 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108782 | 11898 | 24 | 6,29 | -0,73 | 11802 | -127 | 6,05 | 0,28 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108783 | 11246 | -86 | 6,30 | -0,15 | 12112 | -70 | 6,52 | -0,34 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108784 | 11880 | 1 | 5,87 | -0,54 | 11628 | -46 | 6,11 | -0,19 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108785 | 11868 | 16 | 6,21 | -0,64 | 12055 | -40 | 6,23 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108786 | 12060 | 42 | 6,89 | -0,46 | 11259 | 24 | 6,72 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108787 | 11475 | -38 | 5,99 | 0,03 | 11328 | -137 | 6,13 | 0,77 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108788 | 11754 | -7 | 5,79 | 0,04 | 11118 | -151 | 6,13 | 1,22 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108789 | 12111 | -18 | 5,75 | -0,39 | 11938 | -105 | 5,80 | 0,26 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108790 | 11533 | -12 | 6,35 | -0,59 | 11906 | -122 | 6,69 | 0,02 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108791 | 11813 | -107 | 5,91 | -0,12 | 11511 | -204 | 6,09 | 0,59 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108792 | 12017 | -54 | 5,79 | -0,12 | 11843 | -37 | 6,97 | 0,04 | +
24.04.2026 | OOM204 | V 108793 | 12026 | -98 | 5,85 | 0,38 | 11660 | -115 | 5,91 | 0,47 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108794 | 12414 | 172 | 6,70 | -1,48 | 12609 | 161 | 6,64 | -1,41 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108795 | 11812 | 111 | 6,29 | -1,25 | 12277 | 132 | 6,03 | -1,37 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108796 | 11964 | 147 | 6,75 | -2,08 | 12155 | 146 | 6,55 | -2,17 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108797 | 11537 | 144 | 7,05 | -2,18 | 12402 | 180 | 7,24 | -2,26 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108798 | 11676 | 159 | 6,80 | -1,35 | 11938 | 134 | 6,36 | -1,28 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108799 | 12492 | 191 | 6,82 | -1,38 | 11746 | 149 | 7,36 | -1,08 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108800 | 11544 | 162 | 6,52 | -1,27 | 11844 | 134 | 6,34 | -1,09 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108801 | 12652 | 123 | 5,99 | -1,44 | 11944 | 135 | 6,43 | -1,51 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108802 | 11977 | 125 | 6,51 | -1,87 | 12107 | 146 | 6,48 | -2,03 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108803 | 11655 | 151 | 6,42 | -1,30 | 12610 | 125 | 6,55 | -1,07 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108804 | 11819 | 135 | 6,37 | -1,33 | 11637 | 131 | 6,45 | -1,26 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108805 | 11724 | 146 | 6,47 | -1,23 | 11533 | 112 | 6,57 | -0,99 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108806 | 11507 | 160 | 6,63 | -1,40 | 11607 | 152 | 6,70 | -1,34 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108807 | 11899 | 150 | 6,24 | -1,12 | 11484 | 142 | 6,61 | -1,02 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108808 | 11570 | 114 | 6,67 | -1,32 | 12532 | 150 | 6,95 | -1,32 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108809 | 12375 | 123 | 6,95 | -1,17 | 12482 | 169 | 7,24 | -1,36 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108810 | 12379 | 182 | 6,95 | -1,27 | 12318 | 167 | 6,07 | -1,40 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108811 | 11817 | 122 | 6,43 | -1,00 | 11685 | 115 | 6,37 | -0,95 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108812 | 11538 | 144 | 6,44 | -1,12 | 11530 | 192 | 7,36 | -1,24 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108813 | 12340 | 170 | 7,25 | -1,04 | 12486 | 150 | 6,95 | -0,94 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108814 | 11942 | 193 | 6,75 | -1,71 | 12038 | 164 | 7,76 | -1,44 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108815 | 11691 | 152 | 6,49 | -0,95 | 11497 | 166 | 6,75 | -0,97 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108816 | 11916 | 177 | 6,51 | -1,56 | 11841 | 159 | 6,42 | -1,49 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108817 | 11530 | 128 | 6,99 | -1,31 | 11983 | 135 | 6,63 | -1,37 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108818 | 11636 | 113 | 6,46 | -0,98 | 11461 | 132 | 6,57 | -1,11 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108819 | 12066 | 106 | 6,02 | -0,63 | 11636 | 83 | 6,26 | -0,39 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108820 | 12407 | 183 | 7,10 | -1,33 | 11658 | 188 | 6,94 | -1,23 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108821 | 12233 | 112 | 5,98 | -0,96 | 11965 | 112 | 6,19 | -0,90 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108822 | 11443 | 168 | 7,08 | -1,18 | 11630 | 185 | 7,26 | -1,09 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108823 | 11745 | 133 | 6,53 | -0,60 | 12155 | 117 | 7,09 | -0,45 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108824 | 11783 | 154 | 6,80 | -1,55 | 12174 | 126 | 7,17 | -1,29 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108825 | 11670 | 137 | 6,51 | -0,87 | 11540 | 154 | 6,48 | -1,08 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108826 | 11957 | 133 | 6,21 | -0,78 | 11918 | 128 | 6,11 | -0,89 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108827 | 11685 | 172 | 6,75 | -1,59 | 11769 | 160 | 6,88 | -1,16 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108828 | 11584 | 126 | 6,39 | -1,14 | 11728 | 122 | 6,27 | -1,03 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108829 | 12269 | 135 | 6,85 | -1,10 | 11509 | 132 | 6,64 | -1,19 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108830 | 11576 | 119 | 6,76 | -1,16 | 12264 | 136 | 6,88 | -1,16 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108831 | 11862 | 128 | 6,38 | -1,11 | 12366 | 146 | 6,96 | -0,99 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108832 | 12091 | 197 | 7,20 | -1,21 | 12116 | 187 | 7,34 | -1,21 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108833 | 11518 | 134 | 6,79 | -1,28 | 11833 | 132 | 6,90 | -1,20 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108834 | 11570 | 167 | 6,92 | -1,18 | 12249 | 191 | 7,12 | -1,34 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108835 | 12112 | 165 | 6,59 | -1,12 | 11656 | 172 | 6,86 | -1,13 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108836 | 12050 | 131 | 6,31 | -1,62 | 11636 | 185 | 6,96 | -1,66 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108837 | 12034 | 135 | 6,20 | -1,05 | 12449 | 193 | 6,65 | -1,23 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108838 | 11613 | 138 | 6,44 | -0,94 | 12391 | 129 | 6,71 | -0,82 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108839 | 11667 | 164 | 6,75 | -1,42 | 11749 | 150 | 6,62 | -1,31 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108840 | 11550 | 189 | 7,02 | -1,28 | 11361 | 158 | 7,03 | -1,07 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108841 | 12541 | 161 | 6,95 | -1,76 | 11775 | 173 | 7,56 | -1,75 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108842 | 11774 | 128 | 6,54 | -1,40 | 11654 | 129 | 6,61 | -1,43 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108843 | 11455 | 135 | 6,80 | -1,22 | 11424 | 157 | 6,87 | -1,29 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108844 | 11673 | 131 | 6,47 | -0,97 | 12431 | 114 | 6,48 | -0,87 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108845 | 11992 | 158 | 7,27 | -1,12 | 11979 | 125 | 6,59 | -0,98 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108846 | 11592 | 123 | 6,39 | -0,90 | 12299 | 104 | 6,81 | -0,64 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108847 | 11623 | 163 | 7,13 | -1,38 | 11560 | 172 | 7,23 | -1,32 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108848 | 12318 | 177 | 6,98 | -1,08 | 12133 | 155 | 7,17 | -0,92 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108849 | 11626 | 128 | 6,46 | -1,26 | 12244 | 145 | 6,90 | -1,13 | +
28.04.2026 | OOM204 | V 108850 | 11651 | 139 | 6,99 | -1,64 | 11494 | 156 | 7,06 | -1,74 | +