## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4942
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.04.2026 | OOM202 | V 106601 | 15450 | 190 | 5,92 | -1,59 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106602 | 15406 | 194 | 5,91 | -0,57 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106603 | 15491 | 199 | 5,63 | -0,77 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106604 | 15424 | 194 | 5,89 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106605 | 15239 | 193 | 5,78 | -0,75 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106606 | 15937 | 200 | 6,57 | -0,77 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106607 | 15809 | 191 | 6,07 | -1,28 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106608 | 15729 | 195 | 6,31 | -0,93 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106609 | 15335 | 192 | 6,06 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106610 | 15624 | 200 | 6,47 | -1,20 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106611 | 15237 | 195 | 5,80 | -0,55 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106612 | 15687 | 199 | 6,12 | -1,17 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106613 | 15452 | 197 | 5,85 | -0,74 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106614 | 15363 | 196 | 5,88 | -1,29 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106615 | 15230 | 191 | 5,56 | -0,16 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106616 | 15426 | 192 | 6,33 | -1,08 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106617 | 15339 | 197 | 6,13 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106618 | 15451 | 193 | 6,60 | -0,68 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106619 | 15951 | 200 | 6,67 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106620 | 15684 | 196 | 6,02 | -1,47 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106621 | 15808 | 196 | 5,97 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106622 | 15182 | 197 | 5,82 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106623 | 15282 | 199 | 6,27 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106624 | 15400 | 197 | 6,10 | -0,77 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106625 | 15792 | 199 | 6,29 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106626 | 15442 | 200 | 6,19 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106627 | 14867 | 197 | 6,05 | -1,58 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106628 | 15363 | 192 | 6,06 | -0,07 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106629 | 15375 | 199 | 6,10 | -1,02 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106630 | 15751 | 196 | 6,47 | -0,53 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106631 | 15552 | 190 | 6,01 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106632 | 15204 | 192 | 6,05 | -0,99 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106633 | 14724 | 200 | 6,37 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106634 | 15378 | 197 | 6,44 | -0,11 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106635 | 15272 | 199 | 6,02 | -0,83 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106636 | 15516 | 194 | 6,09 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106637 | 15499 | 198 | 6,19 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106638 | 15420 | 195 | 6,29 | -0,81 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106639 | 15052 | 200 | 5,69 | -0,95 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106640 | 15162 | 197 | 6,46 | -0,83 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106641 | 15339 | 198 | 6,19 | -0,78 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106642 | 14957 | 196 | 5,97 | -0,67 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106643 | 15828 | 192 | 6,58 | -1,07 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106644 | 15585 | 197 | 6,45 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106645 | 15897 | 194 | 6,55 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106646 | 15339 | 197 | 6,08 | -0,27 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106647 | 15722 | 194 | 6,21 | 0,07 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106648 | 15786 | 196 | 6,23 | 0,01 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106649 | 15290 | 197 | 5,89 | -0,98 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106650 | 15372 | 200 | 6,16 | -1,01 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106651 | 15511 | 195 | 5,82 | -0,01 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106652 | 15469 | 196 | 6,50 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106653 | 15434 | 192 | 5,97 | -0,64 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106654 | 15024 | 198 | 5,28 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106655 | 15271 | 197 | 6,14 | -0,93 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106656 | 15191 | 200 | 5,80 | -0,44 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106657 | 15485 | 200 | 5,67 | -0,79 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106658 | 15343 | 190 | 6,04 | -0,92 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106659 | 15966 | 193 | 6,15 | 0,01 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106660 | 15318 | 199 | 5,91 | -1,52 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106661 | 15339 | 199 | 6,00 | -0,03 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106662 | 15530 | 196 | 6,28 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106663 | 15162 | 195 | 5,94 | -0,97 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106664 | 15797 | 195 | 5,75 | -0,48 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106665 | 15217 | 193 | 6,09 | -0,69 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106666 | 15287 | 200 | 5,75 | -1,51 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106667 | 15444 | 197 | 6,34 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106668 | 15199 | 191 | 6,10 | -0,74 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106669 | 15216 | 196 | 5,70 | 0,03 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106670 | 15962 | 195 | 6,06 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106671 | 15490 | 199 | 6,11 | -1,10 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106672 | 15000 | 191 | 5,85 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106673 | 15689 | 193 | 6,19 | -0,83 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106674 | 15478 | 197 | 5,89 | -0,89 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106675 | 15903 | 194 | 6,39 | -0,76 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106676 | 15555 | 198 | 6,41 | -0,91 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106677 | 15727 | 198 | 6,12 | -0,31 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106678 | 15385 | 192 | 5,90 | -1,25 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106679 | 15583 | 198 | 6,26 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106680 | 15557 | 193 | 6,55 | -1,11 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106681 | 15715 | 194 | 6,19 | -0,66 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106682 | 15325 | 194 | 5,66 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106683 | 15470 | 198 | 6,09 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106684 | 15704 | 194 | 6,64 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106685 | 14886 | 195 | 5,52 | -0,03 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106686 | 15910 | 196 | 6,49 | -0,84 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106687 | 15494 | 193 | 6,18 | -0,86 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106688 | 15688 | 195 | 6,23 | -0,70 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106689 | 14194 | 200 | 6,22 | -0,46 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106690 | 15734 | 199 | 6,24 | -0,69 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106691 | 15705 | 196 | 6,47 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106692 | 15493 | 199 | 6,11 | -0,07 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106693 | 15464 | 194 | 6,07 | -1,59 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106694 | 15413 | 196 | 6,10 | -0,94 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106695 | 15567 | 193 | 6,23 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106696 | 15712 | 197 | 6,16 | -0,98 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106697 | 15547 | 197 | 6,24 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106698 | 15893 | 199 | 6,13 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106699 | 15956 | 193 | 6,19 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106700 | 15561 | 197 | 6,26 | -0,17 | +