## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4988
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.04.2026 | OOM102-A | V 107601 | 10022 | 27 | 5,14 | -1,18 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107602 | 10345 | 26 | 5,31 | -1,18 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107603 | 10233 | 28 | 5,59 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107604 | 10406 | 34 | 5,58 | -1,11 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107605 | 10305 | 33 | 6,20 | -0,45 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107606 | 10545 | 29 | 5,60 | -0,68 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107607 | 10504 | 42 | 6,14 | -0,99 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107608 | 10356 | 32 | 6,97 | -0,67 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107609 | 10542 | 39 | 5,99 | -0,44 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107610 | 10517 | 26 | 5,32 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107611 | 10321 | 49 | 6,00 | -0,96 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107612 | 10309 | 36 | 6,30 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107613 | 10381 | 37 | 6,38 | -0,82 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107614 | 10682 | 30 | 6,38 | -0,34 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107615 | 10352 | 118 | 5,55 | -0,84 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107616 | 10496 | 120 | 6,05 | -0,85 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107617 | 10540 | 118 | 6,00 | -0,12 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107618 | 10368 | 117 | 5,88 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107619 | 10462 | 119 | 5,92 | -0,22 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107620 | 10305 | 119 | 5,99 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107621 | 10582 | 118 | 6,08 | -0,30 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107622 | 10535 | 120 | 6,01 | -0,73 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107623 | 10167 | 120 | 6,11 | -0,48 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107624 | 10474 | 119 | 6,19 | -0,81 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107625 | 10388 | 120 | 5,88 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107626 | 10246 | 118 | 5,69 | -0,21 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107627 | 10405 | 120 | 6,77 | -0,44 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107628 | 10246 | 119 | 6,17 | -0,56 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107629 | 10736 | 120 | 8,13 | -0,95 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107630 | 10372 | 38 | 5,47 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107631 | 10254 | 46 | 6,83 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107632 | 10779 | 38 | 6,14 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107633 | 10575 | 48 | 4,98 | -0,75 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107634 | 10564 | 30 | 5,43 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107635 | 10407 | 38 | 6,28 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107636 | 10410 | 30 | 5,78 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107637 | 10284 | 37 | 6,50 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107638 | 10492 | 35 | 5,59 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107639 | 10538 | 39 | 6,09 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107640 | 10259 | 44 | 5,62 | -0,54 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107641 | 10347 | 35 | 6,10 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107642 | 10402 | 44 | 6,67 | -0,99 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107643 | 10355 | 30 | 6,16 | -0,30 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107644 | 10477 | 117 | 5,45 | -0,40 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107645 | 10569 | 120 | 5,81 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107646 | 10337 | 120 | 5,45 | -0,53 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107647 | 10394 | 119 | 5,72 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107648 | 10200 | 119 | 6,31 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107649 | 10347 | 120 | 6,43 | -0,56 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107650 | 10423 | 118 | 5,35 | -0,31 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107651 | 10405 | 118 | 6,20 | -0,30 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107652 | 10286 | 120 | 4,84 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107653 | 10481 | 118 | 5,66 | -0,35 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107654 | 10495 | 117 | 6,05 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107655 | 10514 | 120 | 5,93 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107656 | 10323 | 120 | 6,28 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107657 | 10513 | 118 | 6,22 | -0,51 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107658 | 10544 | 120 | 5,36 | -0,44 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107659 | 10405 | 117 | 5,90 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107660 | 10392 | 120 | 5,89 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107661 | 10314 | 119 | 6,10 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107662 | 10478 | 119 | 5,68 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107663 | 10365 | 118 | 6,04 | -0,80 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107664 | 10480 | 118 | 5,93 | -0,64 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107665 | 10290 | 120 | 5,83 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107666 | 10186 | 119 | 6,67 | -0,95 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107667 | 10468 | 120 | 5,59 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107668 | 10670 | 120 | 6,03 | -0,40 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107669 | 10362 | 118 | 6,16 | -0,89 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107670 | 10294 | 118 | 5,86 | -0,63 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107671 | 10326 | 119 | 5,83 | -0,34 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107672 | 10583 | 120 | 6,15 | -0,43 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107673 | 11419 | 120 | 9,83 | 0,79 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107674 | 10338 | 120 | 5,68 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107675 | 10489 | 118 | 6,12 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107676 | 10316 | 118 | 5,45 | -0,51 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107677 | 10263 | 119 | 6,30 | -0,66 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107678 | 10234 | 119 | 6,11 | -0,22 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107679 | 10423 | 120 | 5,80 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107680 | 10366 | 119 | 6,29 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107681 | 10393 | 117 | 6,45 | -0,45 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107682 | 10293 | 118 | 5,69 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107683 | 10332 | 117 | 6,30 | -0,55 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107684 | 10364 | 119 | 5,66 | -0,31 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107685 | 10522 | 119 | 6,47 | -0,79 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107686 | 10349 | 118 | 5,99 | -0,73 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107687 | 10246 | 118 | 5,94 | -0,32 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107688 | 10558 | 120 | 6,09 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107689 | 10516 | 118 | 5,76 | -0,97 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107690 | 10455 | 119 | 5,83 | -0,47 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107691 | 10444 | 120 | 5,62 | -0,30 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107692 | 10416 | 120 | 6,04 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107693 | 10596 | 120 | 5,66 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107694 | 10136 | 119 | 5,64 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107695 | 10468 | 117 | 5,96 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107696 | 10269 | 119 | 6,25 | -0,05 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107697 | 10264 | 119 | 5,68 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107698 | 10388 | 119 | 6,24 | -0,76 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107699 | 10309 | 119 | 5,65 | -0,35 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107700 | 10438 | 120 | 5,95 | -0,47 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107701 | 10492 | 120 | 6,18 | -0,68 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107702 | 10540 | 120 | 5,82 | -0,63 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107703 | 10525 | 120 | 6,23 | -0,80 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107704 | 10361 | 119 | 6,05 | -0,17 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107705 | 10637 | 120 | 6,44 | -0,57 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107706 | 10473 | 118 | 6,89 | -0,92 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107707 | 10538 | 118 | 6,37 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107708 | 10510 | 120 | 6,59 | -0,67 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107709 | 10478 | 120 | 5,72 | -0,27 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107710 | 10619 | 119 | 6,06 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107711 | 10302 | 120 | 6,56 | -0,47 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107712 | 10064 | 120 | 5,66 | -0,51 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107713 | 10306 | 120 | 5,51 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107714 | 10420 | 118 | 5,88 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107715 | 10522 | 117 | 6,27 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107716 | 10724 | 118 | 5,71 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107717 | 10608 | 119 | 5,97 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107718 | 10636 | 116 | 5,87 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107719 | 10565 | 120 | 5,82 | -0,15 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107720 | 10426 | 117 | 6,34 | -0,86 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107721 | 10450 | 120 | 5,85 | -0,45 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107722 | 10327 | 118 | 5,84 | -0,32 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107723 | 10404 | 118 | 5,14 | -0,70 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107724 | 10706 | 117 | 6,32 | -0,21 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107725 | 10363 | 117 | 5,99 | -0,16 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107726 | 11933 | 118 | 5,77 | -0,24 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107727 | 10484 | 119 | 5,96 | -0,32 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107728 | 10588 | 120 | 6,11 | -0,40 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107729 | 10515 | 119 | 6,03 | -0,82 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107730 | 10317 | 120 | 5,70 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107731 | 10356 | 119 | 5,52 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107732 | 10681 | 119 | 5,71 | -0,57 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107733 | 10494 | 119 | 5,89 | -0,24 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107734 | 10423 | 118 | 5,97 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107735 | 10376 | 118 | 6,53 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107736 | 10471 | 119 | 6,00 | -1,03 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107737 | 10568 | 118 | 5,88 | -0,58 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107738 | 10449 | 118 | 5,71 | -0,71 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107739 | 10520 | 120 | 5,78 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107740 | 10447 | 118 | 6,13 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107741 | 10571 | 120 | 6,09 | -0,25 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107742 | 10549 | 117 | 5,65 | -0,48 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107743 | 10581 | 120 | 6,26 | -0,09 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107744 | 10556 | 120 | 5,89 | -0,25 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107745 | 10250 | 119 | 6,09 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107746 | 10300 | 116 | 5,69 | -0,15 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107747 | 10661 | 119 | 6,21 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107748 | 10174 | 118 | 6,18 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107749 | 10223 | 120 | 6,47 | -0,15 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107750 | 10576 | 118 | 6,09 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107751 | 10467 | 119 | 5,67 | -0,50 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107752 | 10469 | 119 | 5,81 | -0,85 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107753 | 10392 | 120 | 6,13 | -0,54 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107754 | 10631 | 120 | 5,92 | -0,81 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107755 | 10461 | 120 | 6,09 | -0,07 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107756 | 10258 | 117 | 6,12 | -0,13 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107757 | 10438 | 119 | 6,00 | -0,38 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107758 | 10190 | 119 | 6,14 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107759 | 10478 | 120 | 5,87 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107760 | 10344 | 118 | 6,20 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107761 | 10674 | 119 | 6,24 | -0,45 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107762 | 10239 | 118 | 5,81 | -0,39 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107763 | 10663 | 119 | 6,10 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107764 | 10270 | 118 | 6,26 | -0,23 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107765 | 10367 | 119 | 6,44 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107766 | 10494 | 120 | 5,93 | 0,03 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107767 | 10418 | 117 | 6,39 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107768 | 10572 | 120 | 5,96 | -0,34 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107769 | 10607 | 117 | 6,21 | -0,01 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107770 | 10488 | 119 | 6,19 | -1,01 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107771 | 10354 | 120 | 6,01 | -0,76 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107772 | 10322 | 120 | 5,82 | -0,88 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107773 | 10446 | 118 | 6,10 | -0,78 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107774 | 10437 | 120 | 6,72 | -0,88 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107775 | 10438 | 120 | 6,88 | -1,03 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107776 | 10562 | 118 | 5,98 | -0,47 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107777 | 10511 | 120 | 6,61 | -0,84 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107778 | 10604 | 120 | 5,62 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107779 | 10733 | 117 | 6,44 | -0,61 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107780 | 10396 | 120 | 6,74 | -1,31 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107781 | 10422 | 119 | 6,09 | -0,78 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107782 | 10637 | 118 | 6,22 | -0,69 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107783 | 10302 | 119 | 5,88 | -0,61 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107784 | 10713 | 118 | 6,05 | -2,70 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107785 | 10299 | 118 | 6,54 | -0,63 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107786 | 10377 | 118 | 5,73 | -0,71 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107787 | 10430 | 120 | 6,43 | -0,91 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107788 | 10268 | 119 | 5,82 | -0,70 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107789 | 10658 | 119 | 5,19 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107790 | 10383 | 119 | 5,77 | -0,57 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107791 | 10569 | 120 | 6,30 | -0,71 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107792 | 10491 | 119 | 6,11 | -0,69 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107793 | 10734 | 119 | 4,98 | -0,52 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107794 | 10569 | 120 | 5,75 | -0,35 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107795 | 10564 | 120 | 6,19 | -0,48 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107796 | 10420 | 119 | 6,06 | -0,90 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107797 | 10299 | 119 | 5,90 | -0,92 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107798 | 10345 | 118 | 6,05 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107799 | 10378 | 120 | 6,06 | -0,45 | +
24.04.2026 | OOM102-A | V 107800 | 10493 | 45 | 6,00 | -0,76 | +