## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PST4915
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238879 | 11311 | 31 | 3,93 | -0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238880 | 11161 | 28 | 3,85 | -0,30 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238881 | 11171 | 30 | 3,73 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238882 | 11300 | 27 | 3,15 | -0,50 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238883 | 11282 | 27 | 3,21 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238884 | 11216 | 28 | 3,77 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238885 | 11003 | 25 | 3,40 | -0,92 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238886 | 11119 | 24 | 3,72 | -0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238887 | 11233 | 28 | 3,15 | -0,70 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238888 | 11218 | 28 | 3,05 | -0,74 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238889 | 11038 | 24 | 2,84 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238890 | 11280 | 26 | 3,42 | -0,52 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238891 | 11156 | 31 | 4,38 | -0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238892 | 11100 | 21 | 2,93 | -0,80 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238893 | 11148 | 26 | 3,72 | -0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238894 | 11161 | 28 | 3,14 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238895 | 11278 | 29 | 3,83 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238896 | 11193 | 28 | 3,45 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238897 | 11153 | 20 | 2,61 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238898 | 11104 | 26 | 3,66 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238899 | 11256 | 24 | 3,26 | -0,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238900 | 11004 | 31 | 4,31 | -0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238901 | 11245 | 24 | 2,97 | -0,59 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238902 | 11011 | 23 | 2,91 | -0,68 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238903 | 11242 | 29 | 3,62 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238904 | 11292 | 29 | 3,55 | -0,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238905 | 11316 | 24 | 3,06 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238906 | 11167 | 29 | 3,87 | -1,03 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238907 | 11329 | 26 | 3,52 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238908 | 11203 | 31 | 3,86 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238909 | 11274 | 23 | 2,63 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238910 | 11208 | 28 | 3,46 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238911 | 11305 | 35 | 3,93 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238912 | 11003 | 26 | 3,04 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238913 | 11096 | 24 | 3,16 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238914 | 11264 | 28 | 3,45 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238915 | 11179 | 24 | 3,18 | -0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238916 | 11231 | 29 | 2,89 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238917 | 11308 | 30 | 3,32 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238918 | 11208 | 26 | 3,35 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238919 | 11225 | 30 | 3,46 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238920 | 11057 | 27 | 3,28 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238921 | 11218 | 25 | 3,17 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238922 | 11057 | 32 | 3,78 | 0,19 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238923 | 11200 | 24 | 2,55 | -0,44 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238924 | 11076 | 29 | 3,52 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238925 | 11316 | 30 | 3,24 | -0,61 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238926 | 11418 | 27 | 2,98 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238927 | 11223 | 28 | 3,50 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238928 | 11091 | 28 | 3,88 | -0,55 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238929 | 10939 | 26 | 3,94 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238930 | 11102 | 24 | 2,87 | -0,86 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238931 | 11321 | 23 | 2,81 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238932 | 11196 | 25 | 2,91 | -0,64 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238933 | 11242 | 23 | 3,00 | -0,38 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238934 | 11425 | 26 | 3,12 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238935 | 11212 | 28 | 3,60 | -0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238936 | 11155 | 25 | 3,79 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238937 | 11005 | 22 | 2,44 | -0,69 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238938 | 11363 | 28 | 3,28 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238939 | 10997 | 23 | 2,42 | -0,02 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238940 | 11268 | 25 | 3,02 | -0,31 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238941 | 11090 | 30 | 4,05 | -0,11 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238942 | 11238 | 24 | 3,27 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238943 | 11004 | 26 | 3,62 | -0,86 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238944 | 11040 | 26 | 3,67 | -0,37 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238945 | 11046 | 22 | 2,20 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238946 | 11091 | 24 | 2,82 | -0,92 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238947 | 11232 | 23 | 2,69 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238948 | 11097 | 25 | 2,96 | -1,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238949 | 11268 | 28 | 3,26 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238950 | 11192 | 25 | 3,09 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238951 | 11109 | 28 | 3,93 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238952 | 11242 | 28 | 2,91 | -0,11 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238953 | 11104 | 34 | 3,82 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238954 | 11237 | 21 | 2,87 | -0,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238955 | 11294 | 31 | 3,52 | -0,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238956 | 11166 | 23 | 3,12 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238957 | 10987 | 23 | 3,05 | -0,40 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238958 | 11331 | 28 | 3,60 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238959 | 11314 | 30 | 4,26 | 0,11 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238960 | 11411 | 27 | 2,82 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238961 | 11134 | 28 | 3,07 | -0,79 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238962 | 11360 | 29 | 3,49 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238963 | 11328 | 28 | 3,50 | -0,68 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238964 | 11235 | 29 | 3,79 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238965 | 11228 | 31 | 3,87 | -0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238966 | 11084 | 29 | 4,22 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238967 | 11273 | 25 | 2,57 | -0,30 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238968 | 10833 | 33 | 4,10 | -0,05 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238969 | 11287 | 24 | 2,49 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238970 | 10623 | 26 | 3,37 | -0,54 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238971 | 11096 | 28 | 3,20 | 0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238972 | 11311 | 24 | 2,94 | -0,40 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238973 | 11155 | 29 | 4,21 | -0,66 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238974 | 11027 | 26 | 3,51 | -0,35 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238975 | 11062 | 23 | 2,52 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238976 | 11123 | 27 | 3,09 | -0,29 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238977 | 11414 | 29 | 3,38 | -0,41 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238978 | 11076 | 29 | 3,44 | -0,36 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238979 | 11265 | 28 | 3,32 | -0,40 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238980 | 11223 | 26 | 3,39 | -0,55 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238981 | 11277 | 25 | 4,05 | -0,54 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238982 | 11101 | 28 | 3,47 | 0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238983 | 11203 | 33 | 3,73 | -0,15 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238984 | 11148 | 27 | 3,53 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238985 | 11318 | 24 | 3,00 | -0,16 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238986 | 11114 | 29 | 3,44 | 0,03 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238987 | 11107 | 25 | 3,54 | -0,72 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238988 | 11114 | 30 | 4,05 | -0,30 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238989 | 11206 | 23 | 2,75 | -0,09 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238990 | 11291 | 29 | 3,35 | -0,30 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238991 | 11346 | 29 | 3,37 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238992 | 11156 | 32 | 4,18 | -0,63 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238993 | 11370 | 29 | 3,21 | -0,69 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238994 | 11270 | 26 | 3,14 | -1,00 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238995 | 11310 | 27 | 2,82 | -0,88 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238996 | 11217 | 29 | 3,30 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238997 | 11049 | 27 | 3,26 | -0,11 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238998 | 11173 | 31 | 3,20 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 238999 | 11275 | 25 | 3,03 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239000 | 11109 | 22 | 3,32 | -0,17 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239001 | 11049 | 19 | 3,13 | -0,43 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239002 | 11061 | 29 | 4,59 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239003 | 11238 | 29 | 3,25 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239004 | 11189 | 31 | 3,90 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239005 | 11116 | 28 | 3,32 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239006 | 11184 | 30 | 3,22 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239007 | 11079 | 25 | 3,33 | -0,30 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239008 | 11237 | 31 | 4,56 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239009 | 11352 | 35 | 3,97 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239010 | 11294 | 23 | 2,26 | -0,26 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239011 | 11280 | 29 | 3,17 | -0,46 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239012 | 11208 | 27 | 3,52 | 0,03 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239013 | 11115 | 24 | 2,89 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239014 | 11069 | 26 | 3,12 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239015 | 11069 | 23 | 3,27 | -0,24 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239016 | 11043 | 26 | 3,52 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239017 | 11308 | 33 | 3,51 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239018 | 11297 | 27 | 2,91 | 0,01 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239019 | 11202 | 28 | 3,48 | -0,87 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239020 | 10986 | 26 | 2,86 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239021 | 11123 | 31 | 4,25 | -0,22 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239022 | 11263 | 30 | 3,93 | -0,82 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239023 | 11244 | 33 | 4,05 | -0,48 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239024 | 11216 | 29 | 3,55 | -0,74 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239025 | 11187 | 33 | 3,71 | -0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239026 | 11052 | 26 | 3,25 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239027 | 11111 | 21 | 2,60 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239028 | 11063 | 26 | 3,52 | -0,12 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239029 | 11099 | 25 | 3,15 | -0,60 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239030 | 11158 | 31 | 4,05 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239031 | 11233 | 19 | 4,04 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239032 | 11028 | 25 | 3,15 | -0,49 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239033 | 10989 | 24 | 3,10 | -0,08 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239034 | 11159 | 24 | 2,97 | -0,34 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239035 | 11174 | 30 | 3,81 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239036 | 11157 | 25 | 3,25 | -0,39 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239037 | 11108 | 21 | 2,97 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239038 | 11149 | 25 | 4,18 | -1,20 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239039 | 11337 | 30 | 3,07 | -0,56 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239040 | 11155 | 27 | 2,84 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239041 | 11269 | 27 | 2,69 | -0,77 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239042 | 11346 | 27 | 3,12 | -0,14 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239043 | 11288 | 28 | 3,23 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239044 | 11295 | 24 | 3,11 | -0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239045 | 11218 | 31 | 3,76 | -0,29 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239046 | 11304 | 32 | 4,22 | -0,09 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239047 | 11257 | 28 | 3,08 | -0,28 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239048 | 11109 | 31 | 3,64 | -0,06 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239049 | 11244 | 30 | 3,34 | -0,27 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239050 | 11137 | 24 | 2,93 | -0,48 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239051 | 11271 | 32 | 3,81 | -0,47 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239052 | 11408 | 38 | 3,49 | -0,65 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239053 | 11057 | 26 | 4,83 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239054 | 11199 | 27 | 2,77 | -0,07 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239055 | 11110 | 26 | 2,83 | -0,60 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239056 | 11049 | 24 | 2,42 | -0,10 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239057 | 11036 | 27 | 2,85 | -0,59 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239058 | 11368 | 30 | 3,49 | -0,33 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239059 | 11313 | 24 | 2,70 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239060 | 11060 | 26 | 3,61 | -0,42 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239061 | 11226 | 29 | 3,28 | -0,45 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239062 | 11128 | 28 | 2,78 | -0,25 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239063 | 11191 | 26 | 3,25 | -0,15 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239064 | 11128 | 29 | 3,32 | -0,38 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239065 | 11045 | 22 | 2,66 | -0,35 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239066 | 11378 | 35 | 4,16 | -0,58 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239067 | 11199 | 28 | 3,94 | -0,49 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239068 | 11291 | 30 | 3,34 | -0,21 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239069 | 11198 | 27 | 2,77 | -0,32 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239070 | 11019 | 29 | 3,17 | -1,09 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239071 | 11357 | 31 | 3,43 | -0,38 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239072 | 11187 | 28 | 3,24 | -0,23 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239073 | 11062 | 29 | 3,44 | -0,67 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239074 | 11190 | 26 | 4,28 | -0,18 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239075 | 11030 | 26 | 2,77 | -0,74 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239076 | 11286 | 25 | 2,55 | -0,04 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239077 | 11266 | 27 | 2,93 | -0,97 | +
21.04.2026 | OOD103-2V | JJ 239078 | 11250 | 35 | 4,25 | -0,79 | +