## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5022
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102526 | 10787 | 15 | 3,14 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102527 | 11076 | 15 | 2,93 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102528 | 10650 | 22 | 3,03 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102529 | 10079 | 20 | 3,68 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102530 | 10795 | 5 | 3,19 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102531 | 10409 | 12 | 3,42 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102532 | 10224 | 23 | 3,48 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102533 | 10910 | 29 | 3,36 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102534 | 10841 | 25 | 2,52 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102535 | 10969 | 17 | 2,96 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102536 | 10363 | 7 | 3,86 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102537 | 10549 | 37 | 2,82 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102538 | 10795 | 8 | 2,68 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102539 | 10660 | 11 | 3,24 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102540 | 10731 | 11 | 3,02 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102541 | 10683 | 28 | 2,61 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102542 | 10669 | 32 | 2,76 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102543 | 10786 | 20 | 2,25 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102544 | 10697 | 18 | 3,14 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102545 | 10930 | 23 | 3,23 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102546 | 10850 | 31 | 3,13 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102547 | 10649 | 23 | 2,75 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102548 | 10434 | 28 | 2,94 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102549 | 10417 | 14 | 2,58 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102550 | 10774 | 20 | 3,03 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102551 | 10578 | 10 | 2,95 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102552 | 10440 | 42 | 2,82 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102553 | 10382 | 23 | 3,36 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102554 | 10549 | 33 | 2,86 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102555 | 10771 | 24 | 3,09 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102556 | 10301 | 26 | 2,70 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102557 | 10857 | 30 | 3,18 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102558 | 11071 | 30 | 3,01 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102559 | 10739 | 21 | 3,06 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102560 | 10719 | 9 | 2,59 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102561 | 10388 | 34 | 3,66 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102562 | 10252 | 21 | 3,55 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102563 | 10596 | 19 | 3,95 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102564 | 10589 | 16 | 2,79 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102565 | 10871 | 19 | 3,17 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102566 | 10625 | 32 | 3,00 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102567 | 10529 | 13 | 3,78 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102568 | 10682 | 30 | 3,30 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102569 | 10784 | 34 | 3,21 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102570 | 10826 | 18 | 3,05 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102571 | 10353 | 27 | 3,76 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102572 | 10819 | 10 | 2,74 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102573 | 10377 | 22 | 3,17 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102574 | 10916 | 27 | 3,07 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102575 | 10728 | 28 | 2,49 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102576 | 11001 | 9 | 3,07 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102577 | 10883 | 40 | 2,94 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102578 | 10742 | 11 | 3,18 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102579 | 10216 | 17 | 3,38 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102580 | 10649 | 24 | 2,71 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102581 | 10661 | 26 | 3,05 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102582 | 10267 | 28 | 3,29 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102583 | 10857 | 19 | 3,37 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102584 | 10552 | 12 | 2,82 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102585 | 10192 | 20 | 3,28 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102586 | 10123 | 9 | 3,34 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102587 | 10935 | 29 | 3,06 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102588 | 10551 | 20 | 2,47 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102589 | 10015 | 14 | 3,64 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102590 | 9999 | 17 | 3,51 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102591 | 10622 | 17 | 2,45 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102592 | 10803 | 36 | 3,28 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102593 | 10943 | 9 | 2,84 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102594 | 10308 | 13 | 2,62 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102595 | 10903 | 26 | 3,12 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102596 | 10740 | 14 | 2,88 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102597 | 10298 | 12 | 2,51 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102598 | 10444 | 7 | 2,80 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102599 | 10702 | 17 | 2,96 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102600 | 10731 | 23 | 2,87 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102601 | 10609 | 26 | 2,72 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102602 | 10782 | 4 | 3,34 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102603 | 9863 | 14 | 3,75 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102604 | 10837 | 12 | 2,20 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102605 | 10552 | 14 | 2,99 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102606 | 10521 | 10 | 3,77 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102607 | 9937 | 20 | 3,55 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102608 | 10092 | 22 | 3,51 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102609 | 10700 | 34 | 3,35 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102610 | 10548 | 8 | 3,17 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102611 | 9856 | 14 | 3,59 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102612 | 11068 | 26 | 2,96 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102613 | 10613 | 30 | 2,91 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102614 | 10806 | 11 | 2,81 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102615 | 10659 | 36 | 2,72 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102616 | 10539 | 23 | 2,61 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102617 | 10487 | 28 | 2,60 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102618 | 10569 | 4 | 2,80 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102619 | 10573 | 28 | 3,35 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102620 | 10284 | 17 | 3,36 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102621 | 11058 | 15 | 2,65 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102622 | 10716 | 16 | 2,46 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102623 | 10913 | 38 | 3,14 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102624 | 10736 | 9 | 3,11 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102625 | 10222 | 35 | 4,23 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102626 | 10497 | 25 | 2,79 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102627 | 10341 | 23 | 2,65 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102628 | 10486 | 13 | 3,37 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102629 | 10826 | 31 | 3,22 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102630 | 10314 | 12 | 3,50 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102631 | 10186 | 23 | 3,89 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102632 | 10522 | 23 | 2,90 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102633 | 10712 | 27 | 3,14 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102634 | 10270 | 22 | 3,45 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102635 | 10105 | 21 | 2,56 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102636 | 10230 | 30 | 3,54 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102637 | 10518 | 19 | 2,73 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102638 | 10982 | 6 | 3,10 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102639 | 10660 | 23 | 2,93 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102640 | 10715 | 10 | 3,15 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102641 | 10509 | 32 | 2,77 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102642 | 10416 | 23 | 2,86 |  | +
20.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102643 | 10290 | 26 | 3,37 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102644 | 10477 | 31 | 3,19 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102645 | 10816 | 27 | 2,75 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102646 | 10761 | 8 | 2,56 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102647 | 10014 | 16 | 2,49 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102648 | 10110 | 4 | 3,47 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102649 | 10734 | 33 | 4,39 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102650 | 10490 | 24 | 3,41 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102651 | 10608 | 10 | 3,05 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102652 | 10928 | 26 | 3,07 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102653 | 11012 | 32 | 2,87 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102654 | 10759 | 9 | 3,26 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102655 | 10894 | 18 | 3,15 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102656 | 10933 | 5 | 2,88 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102657 | 10672 | 21 | 2,43 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102658 | 10412 | 29 | 2,85 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102659 | 10999 | 15 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102660 | 10807 | 2 | 2,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102661 | 10273 | 22 | 3,54 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102662 | 10177 | 6 | 3,58 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102663 | 10505 | 11 | 2,75 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102664 | 10631 | 24 | 3,05 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102665 | 9983 | 30 | 3,28 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102666 | 10555 | 13 | 2,72 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102667 | 10847 | 16 | 3,19 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102668 | 10683 | 8 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102669 | 10043 | 17 | 3,40 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102670 | 10928 | 1 | 2,88 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102671 | 10549 | 28 | 2,71 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102672 | 10206 | 22 | 3,80 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102673 | 10880 | 28 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102674 | 10309 | 19 | 3,67 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102675 | 10768 | 32 | 2,67 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102676 | 10514 | 10 | 3,93 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102677 | 10361 | 20 | 3,31 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102678 | 10586 | 7 | 3,16 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102679 | 10454 | 30 | 2,68 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102680 | 10536 | 27 | 3,86 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102681 | 10937 | 6 | 2,98 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102682 | 10711 | 15 | 2,91 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102683 | 10179 | 18 | 3,50 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102684 | 10455 | 26 | 3,49 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102685 | 10771 | 18 | 2,88 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102686 | 10835 | 7 | 2,48 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102687 | 10598 | 5 | 2,65 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102688 | 10471 | 22 | 2,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102689 | 10619 | 27 | 3,03 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102690 | 10182 | 20 | 3,64 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102691 | 10363 | 20 | 3,37 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102692 | 10834 | 19 | 2,45 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102693 | 10840 | 21 | 2,47 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102694 | 10580 | 10 | 2,70 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102695 | 10048 | 27 | 3,59 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102696 | 10394 | 10 | 3,06 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102697 | 10656 | 18 | 3,82 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102698 | 10508 | 32 | 3,66 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102699 | 10966 | 24 | 2,99 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102700 | 10748 | 16 | 2,94 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102701 | 10740 | 20 | 2,68 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102702 | 10583 | 26 | 3,41 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102703 | 10641 | 12 | 3,08 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102704 | 10371 | 32 | 3,80 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102705 | 10300 | 16 | 3,42 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102706 | 10595 | 17 | 2,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102707 | 10645 | 12 | 3,06 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102708 | 10881 | 23 | 2,63 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102709 | 10713 | 8 | 2,75 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102710 | 10412 | 11 | 3,41 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102711 | 10198 | 25 | 2,51 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102712 | 10803 | 16 | 2,82 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102713 | 10304 | 16 | 3,78 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102714 | 10661 | 9 | 2,56 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102715 | 10113 | 20 | 3,46 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102716 | 10306 | 21 | 2,33 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102717 | 10637 | 29 | 2,57 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102718 | 10777 | 21 | 3,12 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102719 | 10475 | 27 | 2,83 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102720 | 10975 | 8 | 3,09 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102721 | 10865 | 17 | 2,82 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102722 | 10715 | 8 | 3,02 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102723 | 11055 | 8 | 3,06 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102724 | 10670 | 24 | 3,04 |  | +
21.04.2026 | OOA101-1 V2 | V 102725 | 10944 | 10 | 3,08 |  | +