## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | 103420100
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.03.2026 | OOM110 | V 108950 | 11277 | 190 | 6,70 | -2,58 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108951 | 11697 | 192 | 5,87 | -2,69 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108952 | 11485 | 186 | 5,67 | -2,79 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108953 | 10823 | 191 | 5,98 | -2,81 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108954 | 11220 | 195 | 5,96 | -2,84 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108955 | 11107 | 198 | 5,39 | -2,96 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108956 | 11639 | 200 | 5,98 | -2,98 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108957 | 11104 | 195 | 5,75 | -1,71 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108958 | 10839 | 198 | 5,92 | -2,80 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108959 | 11229 | 191 | 5,95 | -2,85 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108960 | 11637 | 189 | 5,59 | -3,00 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108961 | 11156 | 199 | 5,64 | -1,27 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108962 | 10589 | 196 | 5,90 | -1,40 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108963 | 11558 | 192 | 5,69 | -1,09 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108964 | 10979 | 197 | 5,68 | -0,99 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108965 | 11855 | 189 | 5,72 | -1,34 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108966 | 10718 | 181 | 5,25 | -1,38 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108967 | 11165 | 196 | 6,16 | -1,52 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108968 | 11149 | 189 | 5,68 | -1,27 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108969 | 10580 | 197 | 5,95 | -1,38 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108970 | 11508 | 186 | 5,38 | -1,74 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108971 | 11690 | 197 | 5,93 | -1,57 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108972 | 11314 | 191 | 5,65 | -1,99 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108973 | 11410 | 190 | 5,64 | -1,33 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108974 | 10609 | 191 | 5,52 | -1,50 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108975 | 11350 | 200 | 5,74 | -1,38 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108976 | 11762 | 193 | 5,40 | -1,92 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108977 | 11178 | 195 | 5,92 | -1,56 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108978 | 11224 | 191 | 5,59 | -1,84 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108979 | 11349 | 192 | 5,89 | -1,98 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108980 | 11472 | 182 | 5,55 | -1,57 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108981 | 11683 | 186 | 5,60 | -1,35 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108982 | 11540 | 192 | 5,01 | -1,68 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108983 | 11449 | 196 | 5,84 | -1,54 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108984 | 11228 | 199 | 5,74 | -1,32 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108985 | 11110 | 197 | 5,91 | -1,31 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108986 | 11318 | 195 | 5,70 | -1,89 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108987 | 11424 | 194 | 5,78 | -1,75 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108988 | 11045 | 187 | 5,72 | -1,85 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108989 | 11524 | 195 | 5,05 | -1,71 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108990 | 11635 | 198 | 5,72 | -1,74 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108991 | 11358 | 193 | 6,00 | -1,77 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108992 | 11455 | 198 | 5,34 | -1,85 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108993 | 11336 | 193 | 5,43 | -1,76 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108994 | 11264 | 199 | 6,11 | -1,75 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108995 | 11272 | 195 | 5,45 | -1,39 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108996 | 11299 | 200 | 5,86 | -1,51 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108997 | 10958 | 196 | 5,20 | -1,49 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108998 | 11510 | 193 | 5,48 | -1,32 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 108999 | 11291 | 196 | 5,57 | -1,70 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109000 | 11381 | 192 | 5,49 | -2,10 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109001 | 11237 | 198 | 5,37 | -1,85 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109002 | 11226 | 190 | 5,73 | -1,45 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109003 | 11572 | 185 | 5,42 | -0,99 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109004 | 11003 | 189 | 5,82 | -1,84 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109005 | 11898 | 188 | 5,05 | -1,50 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109006 | 11102 | 200 | 5,57 | -1,54 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109007 | 11775 | 196 | 5,75 | -2,21 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109008 | 10991 | 189 | 5,75 | -1,46 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109009 | 11066 | 194 | 5,70 | -1,88 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109010 | 11492 | 190 | 5,20 | -1,46 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109011 | 11179 | 189 | 5,71 | -1,70 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109012 | 11063 | 196 | 5,05 | -1,76 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109013 | 11540 | 199 | 5,62 | -1,90 | +
18.03.2026 | OOM110 | V 109014 | 11808 | 197 | 5,55 | -1,85 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109015 | 10620 | 50 | 6,07 | -1,12 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109016 | 10645 | 42 | 7,28 | -0,83 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109017 | 10473 | 41 | 7,05 | -0,79 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109018 | 10816 | 90 | 7,39 | -1,33 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109019 | 10501 | 42 | 6,90 | -0,76 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109020 | 10619 | 65 | 6,62 | -0,79 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109021 | 10612 | 70 | 7,36 | -0,65 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109022 | 10481 | 63 | 6,79 | -0,75 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109023 | 10682 | 49 | 7,20 | -0,90 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109024 | 10683 | 73 | 7,39 | -0,73 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109025 | 10574 | 90 | 6,99 | -0,71 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109026 | 10579 | 66 | 6,77 | -0,60 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109027 | 10754 | 81 | 7,26 | -0,79 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109028 | 10805 | 60 | 6,93 | -0,68 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109029 | 11201 | 93 | 7,12 | -1,19 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109030 | 10797 | 47 | 6,32 | -0,36 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109031 | 11106 | 59 | 6,73 | -0,80 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109032 | 11340 | 83 | 6,31 | -0,92 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109033 | 10624 | 48 | 6,92 | -1,01 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109034 | 10631 | 85 | 6,82 | -0,98 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109035 | 10691 | 38 | 7,17 | -0,94 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109036 | 10611 | 86 | 7,33 | -0,81 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109037 | 10790 | 31 | 6,95 | -0,98 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109038 | 10243 | 55 | 6,32 | -0,61 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109039 | 10697 | 62 | 7,20 | -0,87 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109040 | 10507 | 90 | 6,70 | -1,19 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109041 | 10424 | 39 | 7,03 | -1,24 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109042 | 10773 | 118 | 7,50 | -0,80 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109043 | 10733 | 70 | 7,19 | -0,91 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109044 | 10377 | 80 | 6,77 | -0,83 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109045 | 11272 | 69 | 7,00 | -0,95 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109046 | 10559 | 48 | 6,37 | -1,00 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109047 | 10997 | 89 | 6,92 | -0,79 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109048 | 10683 | 100 | 7,12 | -1,30 | +
20.03.2026 | OOM110 | V 109049 | 10352 | 42 | 7,27 | -0,90 | +