## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4958
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
14.04.2026 | OOM103 | V 123601 | 11082 | 98 | 3,79 | -1,29 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123602 | 11293 | 98 | 4,30 | -0,95 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123603 | 11801 | 98 | 4,54 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123604 | 11180 | 100 | 3,78 | -1,34 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123605 | 12190 | 97 | 3,45 | -1,32 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123606 | 11509 | 96 | 4,00 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123607 | 11517 | 96 | 4,20 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123608 | 11331 | 96 | 3,66 | -0,62 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123609 | 11466 | 99 | 3,87 | -1,44 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123610 | 11343 | 95 | 3,91 | -0,90 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123611 | 11239 | 99 | 3,95 | -1,56 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123612 | 11448 | 98 | 3,99 | -1,66 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123613 | 11830 | 97 | 3,43 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123614 | 11810 | 96 | 3,59 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123615 | 12385 | 97 | 3,22 | -2,54 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123616 | 11025 | 99 | 3,72 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123617 | 11288 | 100 | 3,71 | -1,17 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123618 | 11936 | 96 | 3,55 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123619 | 12066 | 95 | 3,53 | -1,62 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123620 | 11832 | 99 | 3,58 | -1,54 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123621 | 11619 | 96 | 3,92 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123622 | 11492 | 98 | 3,97 | -0,85 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123623 | 12067 | 96 | 2,95 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123624 | 11246 | 100 | 3,71 | -1,59 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123625 | 11110 | 98 | 3,63 | -1,35 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123626 | 11397 | 94 | 3,61 | -1,23 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123627 | 11826 | 96 | 3,33 | -1,53 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123628 | 11300 | 98 | 4,21 | -1,00 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123629 | 11261 | 96 | 4,08 | -2,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123630 | 11548 | 100 | 4,53 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123631 | 12240 | 100 | 3,49 | -1,93 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123632 | 11482 | 95 | 3,67 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123633 | 11485 | 100 | 4,12 | -1,08 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123634 | 12218 | 100 | 3,49 | -2,23 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123635 | 11486 | 96 | 4,22 | -1,31 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123636 | 11122 | 98 | 3,79 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123637 | 12061 | 94 | 3,39 | -1,34 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123638 | 12142 | 98 | 2,65 | -1,10 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123639 | 11749 | 94 | 3,26 | -2,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123640 | 11301 | 100 | 4,12 | -0,54 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123641 | 11735 | 96 | 3,29 | -1,23 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123642 | 11376 | 95 | 3,82 | -1,26 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123643 | 12048 | 100 | 3,34 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123644 | 11520 | 97 | 4,50 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123645 | 11656 | 99 | 3,30 | -1,58 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123646 | 11715 | 99 | 4,14 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123647 | 12227 | 100 | 3,49 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123648 | 11422 | 99 | 3,58 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123649 | 11424 | 97 | 3,98 | -0,53 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123650 | 11135 | 100 | 3,84 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123651 | 11441 | 99 | 3,89 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123652 | 12134 | 100 | 3,55 | -1,36 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123653 | 11150 | 98 | 3,85 | -1,07 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123654 | 11581 | 97 | 4,22 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123655 | 11449 | 100 | 4,46 | -1,75 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123656 | 11391 | 98 | 3,86 | -0,65 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123657 | 12143 | 96 | 3,55 | -1,85 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123658 | 11372 | 96 | 3,76 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123659 | 11745 | 99 | 3,90 | -1,52 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123660 | 11501 | 98 | 3,44 | -1,22 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123661 | 11334 | 99 | 3,64 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123662 | 11613 | 98 | 3,96 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123663 | 11947 | 96 | 3,66 | -1,42 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123664 | 11800 | 98 | 4,27 | -0,79 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123665 | 12253 | 92 | 3,39 | -1,02 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123666 | 11415 | 99 | 3,63 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123667 | 11592 | 94 | 2,98 | -1,34 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123668 | 11498 | 99 | 3,78 | -1,52 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123669 | 11349 | 94 | 4,29 | -1,10 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123670 | 11882 | 96 | 2,98 | -1,62 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123671 | 11661 | 90 | 3,30 | -1,70 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123672 | 12169 | 99 | 3,58 | -1,87 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123673 | 11632 | 98 | 4,32 | -1,67 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123674 | 11669 | 99 | 3,47 | -1,00 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123675 | 11249 | 94 | 4,06 | -1,34 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123676 | 11373 | 100 | 3,66 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123677 | 11810 | 100 | 3,15 | -2,28 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123678 | 11689 | 97 | 4,43 | -1,32 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123679 | 12333 | 98 | 3,31 | -1,51 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123680 | 11504 | 98 | 3,65 | -0,31 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123681 | 11431 | 96 | 3,72 | -2,37 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123682 | 11483 | 96 | 3,99 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123683 | 11897 | 98 | 3,05 | -2,29 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123684 | 11716 | 99 | 4,03 | -0,75 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123685 | 11279 | 99 | 3,77 | -0,96 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123686 | 11192 | 99 | 3,71 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123687 | 12381 | 99 | 3,62 | -1,57 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123688 | 11844 | 99 | 3,20 | -0,83 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123689 | 11190 | 96 | 3,76 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123690 | 11577 | 99 | 3,20 | -1,49 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123691 | 11789 | 98 | 3,41 | -1,40 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123692 | 11744 | 96 | 3,96 | -1,61 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123693 | 11839 | 95 | 3,40 | -1,21 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123694 | 11958 | 100 | 3,52 | -1,45 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123695 | 11641 | 97 | 3,72 | -1,63 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123696 | 11533 | 93 | 4,17 | -1,09 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123697 | 11512 | 97 | 3,85 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123698 | 11994 | 97 | 3,56 | -1,31 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123699 | 11103 | 96 | 3,57 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123700 | 12082 | 94 | 3,19 | -1,45 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123701 | 11119 | 97 | 3,79 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123702 | 11731 | 100 | 3,06 | -1,82 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123703 | 11431 | 100 | 3,67 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123704 | 11327 | 93 | 3,64 | -0,60 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123705 | 11141 | 98 | 3,80 | -1,44 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123706 | 11598 | 98 | 3,11 | -1,53 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123707 | 11446 | 96 | 3,82 | -0,77 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123708 | 11950 | 93 | 3,48 | -1,78 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123709 | 11141 | 91 | 3,82 | -0,99 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123710 | 11318 | 99 | 3,94 | -1,17 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123711 | 11552 | 100 | 4,17 | -1,29 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123712 | 12045 | 99 | 3,20 | -1,94 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123713 | 11846 | 100 | 3,44 | -2,01 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123714 | 12003 | 100 | 3,28 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123715 | 11693 | 100 | 4,08 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123716 | 11758 | 100 | 3,61 | -1,59 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123717 | 11600 | 97 | 3,87 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123718 | 10958 | 98 | 4,18 | -1,30 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123719 | 11965 | 98 | 3,21 | -2,59 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123720 | 11176 | 98 | 3,75 | -0,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123721 | 11298 | 95 | 3,74 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123722 | 12209 | 96 | 3,44 | -2,38 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123723 | 12076 | 98 | 3,65 | -1,71 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123724 | 11450 | 97 | 3,62 | -1,26 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123725 | 11282 | 100 | 3,63 | -1,33 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123726 | 11470 | 98 | 2,95 | -1,66 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123727 | 11137 | 99 | 3,82 | -1,15 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123728 | 12164 | 96 | 3,20 | -0,87 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123729 | 11458 | 96 | 3,89 | -1,10 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123730 | 11333 | 97 | 4,30 | -0,52 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123731 | 11427 | 99 | 3,74 | -0,98 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123732 | 11929 | 97 | 3,68 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123733 | 11405 | 96 | 3,86 | -1,50 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123734 | 11705 | 98 | 4,05 | -0,70 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123735 | 11396 | 99 | 4,27 | -0,35 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123736 | 12274 | 99 | 3,25 | -1,56 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123737 | 11491 | 98 | 3,56 | -1,73 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123738 | 11339 | 100 | 4,49 | -0,92 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123739 | 11182 | 100 | 4,00 | -0,81 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123740 | 11747 | 93 | 3,55 | -1,00 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123741 | 11918 | 100 | 3,36 | -0,47 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123742 | 11724 | 92 | 3,35 | -1,13 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123743 | 11886 | 94 | 3,41 | -1,38 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123744 | 11432 | 97 | 3,65 | -1,22 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123745 | 12004 | 98 | 3,18 | -1,85 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123746 | 11334 | 96 | 3,91 | -1,24 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123747 | 11648 | 99 | 3,73 | -1,56 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123748 | 11306 | 100 | 4,14 | -1,42 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123749 | 11300 | 100 | 3,68 | -1,78 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123750 | 11485 | 100 | 3,73 | -1,21 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123751 | 11467 | 97 | 3,94 | -0,93 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123752 | 11522 | 100 | 3,61 | -1,79 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123753 | 11300 | 97 | 3,71 | -1,05 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123754 | 11286 | 99 | 3,70 | -1,64 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123755 | 11880 | 97 | 3,13 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123756 | 11907 | 95 | 3,50 | -1,30 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123757 | 11783 | 95 | 4,01 | -1,76 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123758 | 11182 | 100 | 3,92 | -1,39 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123759 | 11102 | 95 | 3,93 | -1,12 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123760 | 11492 | 95 | 3,64 | -1,20 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123761 | 11436 | 99 | 3,92 | -1,27 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123762 | 11984 | 98 | 3,26 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123763 | 11611 | 97 | 3,86 | -1,36 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123764 | 11114 | 98 | 3,66 | -1,03 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123765 | 12152 | 99 | 3,49 | -1,37 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123766 | 12116 | 98 | 3,76 | -1,87 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123767 | 11337 | 98 | 3,59 | -0,85 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123768 | 11235 | 99 | 4,06 | -0,88 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123769 | 12004 | 99 | 3,72 | -1,64 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123770 | 11822 | 99 | 3,12 | -1,60 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123771 | 12072 | 100 | 3,37 | -1,36 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123772 | 12061 | 100 | 3,18 | -1,39 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123773 | 11653 | 99 | 3,89 | -1,55 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123774 | 11694 | 97 | 4,60 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123775 | 11705 | 98 | 4,17 | -1,29 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123776 | 11402 | 98 | 4,00 | -1,68 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123777 | 11965 | 97 | 3,59 | -1,75 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123778 | 11995 | 98 | 3,58 | -1,46 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123779 | 11831 | 96 | 3,44 | -1,06 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123780 | 11492 | 98 | 3,89 | -1,01 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123781 | 12263 | 100 | 3,15 | -1,26 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123782 | 11483 | 99 | 4,55 | -1,88 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123783 | 11471 | 98 | 3,88 | -0,97 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123784 | 11534 | 99 | 4,40 | -1,25 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123785 | 11319 | 95 | 3,74 | -1,13 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123786 | 11393 | 96 | 4,22 | -1,20 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123787 | 11289 | 95 | 3,97 | -1,36 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123788 | 11150 | 99 | 4,12 | -1,11 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123789 | 11198 | 100 | 4,43 | -1,04 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123790 | 11719 | 97 | 3,71 | -1,35 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123791 | 11281 | 96 | 4,26 | -1,34 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123792 | 11882 | 98 | 3,57 | -1,25 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123793 | 11804 | 100 | 3,61 | -1,82 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123794 | 11745 | 98 | 3,45 | -0,86 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123795 | 11697 | 98 | 3,58 | -0,94 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123796 | 11454 | 98 | 3,70 | -1,19 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123797 | 11638 | 100 | 3,79 | -1,10 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123798 | 11914 | 99 | 3,52 | -1,61 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123799 | 11733 | 100 | 3,59 | -1,06 | +
14.04.2026 | OOM103 | V 123800 | 11799 | 96 | 3,64 | -1,53 | +