## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5128
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101226 | 11848 | 97 | 3,20 | -1,69 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101227 | 11724 | 97 | 3,18 | -2,55 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101228 | 11531 | 99 | 4,19 | -1,26 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101229 | 11130 | 100 | 3,71 | -1,85 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101230 | 11156 | 97 | 3,65 | -1,89 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101231 | 11653 | 96 | 3,48 | -2,22 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101232 | 11417 | 98 | 3,83 | -1,44 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101233 | 11476 | 97 | 3,56 | -1,83 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101234 | 10803 | 98 | 4,00 | -1,82 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101235 | 11510 | 94 | 2,90 | -2,76 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101236 | 12053 | 95 | 3,15 | -1,15 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101237 | 11661 | 94 | 3,29 | -2,27 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101238 | 11127 | 98 | 3,95 | -1,58 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101239 | 11860 | 98 | 3,20 | -1,75 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101240 | 11746 | 93 | 3,22 | -2,54 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101241 | 11542 | 99 | 4,21 | -1,34 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101242 | 11149 | 95 | 3,75 | -1,90 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101243 | 11164 | 99 | 3,72 | -1,93 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101244 | 11666 | 98 | 3,52 | -2,26 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101245 | 11429 | 98 | 3,85 | -1,49 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101246 | 11488 | 98 | 3,60 | -1,89 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101247 | 10813 | 99 | 4,05 | -1,86 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101248 | 11527 | 100 | 2,93 | -2,74 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101249 | 12063 | 100 | 3,15 | -1,20 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101250 | 11675 | 97 | 3,33 | -2,27 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101251 | 11142 | 98 | 3,97 | -1,65 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101252 | 11553 | 97 | 4,58 | -1,74 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101253 | 11919 | 100 | 4,33 | -1,66 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101254 | 11913 | 95 | 3,73 | -1,95 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101255 | 12036 | 96 | 3,45 | -2,75 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101256 | 11279 | 99 | 4,15 | -1,91 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101257 | 10966 | 99 | 3,70 | -1,86 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101258 | 11782 | 96 | 3,30 | -2,36 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101259 | 11709 | 95 | 3,33 | -2,15 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101260 | 11271 | 100 | 3,63 | -2,52 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101261 | 11635 | 97 | 3,30 | -2,73 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101262 | 11182 | 98 | 4,50 | -1,16 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101263 | 12114 | 99 | 3,29 | -1,99 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101264 | 11714 | 97 | 3,64 | -2,29 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101265 | 11094 | 96 | 3,89 | -1,86 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101266 | 11885 | 98 | 3,46 | -1,71 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101267 | 12111 | 100 | 3,47 | -1,55 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101268 | 11480 | 96 | 4,28 | -1,73 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101269 | 11309 | 99 | 3,63 | -2,51 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101270 | 11762 | 96 | 4,15 | -1,66 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101271 | 10893 | 98 | 3,81 | -2,51 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101272 | 11549 | 96 | 3,62 | -1,31 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101273 | 11130 | 98 | 3,70 | -2,33 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101274 | 11532 | 100 | 4,28 | -1,14 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | V 101275 | 11169 | 96 | 3,82 | -1,18 | +