## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5134
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173197 | 11532 | 98 | 3,40 | -2,37 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173198 | 11328 | 100 | 4,65 | -2,79 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173199 | 10986 | 97 | 3,91 | -2,99 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173200 | 11421 | 98 | 4,31 | -2,28 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173201 | 11588 | 98 | 4,04 | -2,47 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173202 | 11880 | 94 | 3,73 | -2,24 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173203 | 11425 | 94 | 3,69 | -2,50 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173204 | 11964 | 99 | 3,29 | -2,82 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173205 | 11602 | 97 | 3,78 | -2,98 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173206 | 11059 | 98 | 3,88 | -2,55 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173207 | 11752 | 96 | 4,11 | -2,75 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173208 | 11635 | 97 | 4,02 | -2,00 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173209 | 11273 | 95 | 4,27 | -2,97 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173210 | 11948 | 96 | 4,08 | -2,42 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173211 | 12015 | 99 | 4,02 | -2,96 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173212 | 12000 | 97 | 3,55 | -2,25 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173213 | 11386 | 99 | 4,21 | -1,88 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173214 | 11443 | 94 | 4,25 | -1,71 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173215 | 11869 | 94 | 4,30 | -1,42 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173216 | 11950 | 98 | 3,27 | -2,61 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173217 | 11445 | 97 | 4,38 | -1,49 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173218 | 11978 | 100 | 3,51 | -1,89 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173219 | 11409 | 98 | 2,88 | -2,18 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173220 | 10942 | 92 | 3,76 | -1,74 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173221 | 11981 | 99 | 3,41 | -2,42 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173222 | 11800 | 98 | 3,44 | -2,56 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173223 | 11159 | 96 | 3,91 | -1,72 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173224 | 11448 | 98 | 3,56 | -2,12 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173225 | 11526 | 98 | 3,76 | -1,23 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173226 | 11214 | 100 | 3,61 | -2,44 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173227 | 11344 | 100 | 3,69 | -2,61 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173228 | 11332 | 93 | 3,51 | -2,02 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173229 | 12189 | 98 | 3,17 | -2,79 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173230 | 12006 | 99 | 3,31 | -2,08 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173231 | 11039 | 98 | 3,78 | -1,96 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173232 | 11589 | 97 | 3,52 | -1,95 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173233 | 12167 | 99 | 3,39 | -1,68 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173234 | 11317 | 99 | 3,78 | -2,16 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173235 | 11724 | 96 | 3,21 | -1,71 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173236 | 11755 | 98 | 3,30 | -2,71 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173237 | 12001 | 96 | 3,34 | -2,30 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173238 | 12132 | 98 | 3,36 | -2,60 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173239 | 11625 | 100 | 3,10 | -2,68 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173240 | 12155 | 100 | 3,31 | -2,29 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173241 | 12164 | 96 | 3,02 | -2,28 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173242 | 11406 | 100 | 3,33 | -2,51 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173243 | 10901 | 100 | 3,74 | -2,27 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173244 | 11405 | 97 | 3,54 | -2,08 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173245 | 12095 | 97 | 3,01 | -2,78 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173246 | 11530 | 98 | 3,60 | -2,63 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173247 | 11462 | 100 | 3,19 | -2,82 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173248 | 11377 | 97 | 3,77 | -2,05 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173249 | 11767 | 98 | 3,07 | -2,40 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173250 | 11212 | 98 | 3,91 | -1,70 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173251 | 11265 | 99 | 4,56 | -1,16 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173252 | 11228 | 100 | 4,86 | -1,75 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173253 | 11850 | 100 | 3,93 | -1,27 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173254 | 11481 | 99 | 3,93 | -1,94 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173255 | 11766 | 98 | 2,93 | -2,52 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173256 | 11674 | 99 | 3,46 | -2,26 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173257 | 12060 | 98 | 3,22 | -1,81 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173258 | 11113 | 100 | 3,96 | -2,35 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173259 | 10959 | 100 | 3,77 | -1,38 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173260 | 11049 | 98 | 3,80 | -2,50 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173261 | 12185 | 98 | 3,30 | -1,62 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173262 | 11343 | 98 | 3,52 | -2,51 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173263 | 12239 | 99 | 3,34 | -2,72 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173264 | 10963 | 96 | 3,84 | -2,42 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173265 | 11438 | 96 | 4,01 | -1,97 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173266 | 11450 | 97 | 4,78 | -1,76 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173267 | 11210 | 96 | 3,66 | -2,33 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173268 | 11264 | 94 | 4,40 | -1,64 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173269 | 11487 | 97 | 3,34 | -2,65 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173270 | 11131 | 97 | 3,73 | -1,43 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173271 | 11763 | 96 | 3,26 | -1,68 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173272 | 11575 | 97 | 4,04 | -1,70 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173273 | 11151 | 99 | 3,65 | -1,69 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173274 | 11728 | 97 | 3,06 | -2,20 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173275 | 11003 | 98 | 3,76 | -2,57 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173276 | 11489 | 95 | 3,22 | -2,58 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173277 | 11726 | 98 | 3,50 | -1,71 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173278 | 11849 | 99 | 4,32 | -1,50 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173279 | 11707 | 95 | 3,85 | -2,01 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173280 | 11498 | 97 | 3,21 | -1,63 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173281 | 11318 | 99 | 3,75 | -1,44 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173282 | 11942 | 95 | 3,15 | -2,36 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173283 | 11320 | 99 | 3,91 | -2,31 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173284 | 11803 | 100 | 3,49 | -2,46 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173285 | 11498 | 97 | 3,02 | -1,56 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173286 | 11808 | 95 | 3,47 | -1,13 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173287 | 11783 | 98 | 3,38 | -2,18 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173288 | 11568 | 99 | 3,16 | -2,62 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173289 | 11700 | 99 | 3,36 | -1,97 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173290 | 11554 | 98 | 3,36 | -2,73 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173291 | 11542 | 62 | 3,91 | -1,26 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173292 | 11547 | 39 | 4,23 | -2,08 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173293 | 11460 | 34 | 3,53 | -1,54 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173294 | 11458 | 70 | 3,77 | -1,41 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173295 | 11288 | 37 | 4,39 | -1,69 | +
18.05.2026 | OOM103-1 | A 173296 | 11661 | 34 | 3,34 | -1,69 | +