## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5081
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
30.04.2026 | OOM102-A | V 107801 | 10284 | 119 | 5,47 | -0,99 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107802 | 10361 | 116 | 5,49 | -0,91 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107803 | 10405 | 115 | 6,01 | -0,61 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107804 | 10296 | 119 | 5,57 | -1,00 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107805 | 10430 | 119 | 5,68 | -0,39 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107806 | 10473 | 118 | 5,79 | -0,62 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107807 | 10564 | 119 | 6,34 | -1,40 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107808 | 10057 | 118 | 5,86 | -1,06 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107809 | 10509 | 115 | 5,89 | -0,70 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107810 | 10109 | 119 | 6,35 | -1,43 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107811 | 10318 | 118 | 5,85 | -0,23 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107812 | 10313 | 119 | 5,80 | 0,04 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107813 | 10375 | 51 | 6,13 | -0,51 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107814 | 10447 | 50 | 6,50 | -0,37 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107815 | 10482 | 21 | 5,97 | -0,11 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107816 | 10263 | 31 | 5,73 | -0,33 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107817 | 10041 | 21 | 6,00 | -0,69 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107818 | 10110 | 22 | 5,87 | -0,88 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107819 | 10630 | 52 | 5,78 | -0,58 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107820 | 10702 | 37 | 5,80 | -0,44 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107821 | 10716 | 65 | 5,75 | -0,83 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107822 | 10622 | 36 | 6,09 | -0,08 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107823 | 10576 | 49 | 5,90 | -0,47 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107824 | 10750 | 48 | 6,24 | -1,08 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107825 | 10555 | 50 | 6,42 | -0,46 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107826 | 10562 | 49 | 5,87 | -0,95 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107827 | 10464 | 118 | 5,63 | -0,83 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107828 | 10279 | 119 | 6,64 | -1,39 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107829 | 10541 | 118 | 5,46 | -0,14 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107830 | 10469 | 118 | 5,99 | -0,52 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107831 | 10664 | 119 | 6,09 | -0,36 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107832 | 10560 | 120 | 6,59 | -0,08 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107833 | 10562 | 119 | 5,73 | -0,27 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107834 | 10362 | 119 | 5,99 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107835 | 10617 | 119 | 6,55 | -1,34 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107836 | 10683 | 120 | 5,92 | -0,67 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107837 | 10465 | 120 | 6,02 | -0,89 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107838 | 10083 | 120 | 6,55 | -0,54 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107839 | 10466 | 120 | 6,32 | -1,34 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107840 | 10429 | 117 | 5,99 | -0,33 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107841 | 10297 | 120 | 6,49 | 0,00 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107842 | 10305 | 120 | 6,34 | 0,10 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107843 | 10715 | 118 | 5,62 | -0,77 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107844 | 10431 | 120 | 6,62 | -0,92 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107845 | 10417 | 120 | 6,08 | -0,42 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107846 | 10399 | 119 | 5,94 | -0,32 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107847 | 10263 | 119 | 6,26 | -0,46 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107848 | 10563 | 120 | 6,15 | -0,26 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107849 | 10355 | 119 | 5,57 | -0,00 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107850 | 10471 | 120 | 5,89 | -0,27 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107851 | 10316 | 120 | 5,89 | -0,58 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107852 | 10339 | 120 | 5,75 | -0,53 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107853 | 10337 | 118 | 6,21 | -0,70 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107854 | 10502 | 113 | 6,04 | -0,67 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107855 | 10347 | 118 | 5,86 | -0,43 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107856 | 10553 | 120 | 6,29 | -0,22 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107857 | 10388 | 120 | 5,96 | -0,76 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107858 | 10419 | 119 | 5,81 | -0,41 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107859 | 10461 | 54 | 5,97 | -0,58 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107860 | 10644 | 45 | 6,00 | -0,30 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107861 | 10394 | 32 | 5,57 | -0,22 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107862 | 10347 | 120 | 5,78 | -0,49 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107863 | 10592 | 56 | 5,98 | -0,48 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107864 | 10386 | 55 | 6,04 | -0,29 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107865 | 10024 | 72 | 6,48 | -0,90 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107866 | 10328 | 60 | 6,22 | -0,28 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107867 | 10259 | 47 | 5,67 | -0,46 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107868 | 10516 | 47 | 5,91 | -0,48 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107869 | 10563 | 30 | 5,42 | -0,33 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107870 | 10544 | 44 | 5,97 | -0,52 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107871 | 10498 | 35 | 5,55 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107872 | 10411 | 50 | 6,15 | -0,91 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107873 | 10399 | 59 | 6,19 | -0,68 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107874 | 10712 | 95 | 6,68 | -0,86 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107875 | 10329 | 120 | 5,98 | -0,70 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107876 | 10434 | 120 | 6,07 | -0,53 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107877 | 10517 | 119 | 5,90 | -0,23 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107878 | 10621 | 120 | 6,04 | -0,03 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107879 | 10382 | 119 | 7,27 | -1,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107880 | 10464 | 118 | 6,08 | -0,54 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107881 | 10402 | 118 | 5,95 | -0,17 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107882 | 10362 | 119 | 5,95 | -0,25 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107883 | 10426 | 120 | 6,39 | -1,04 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107884 | 10431 | 120 | 6,04 | -0,62 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107885 | 10411 | 119 | 5,67 | -0,26 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107886 | 10490 | 119 | 5,98 | -0,16 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107887 | 10581 | 120 | 6,24 | -0,76 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107888 | 10332 | 118 | 5,91 | 0,27 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107889 | 10362 | 120 | 6,31 | -0,59 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107890 | 10396 | 120 | 6,06 | -0,41 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107891 | 10582 | 120 | 5,66 | -0,73 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107892 | 10306 | 120 | 5,97 | -0,61 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107893 | 10455 | 120 | 6,03 | -0,53 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107894 | 10650 | 120 | 6,24 | -0,71 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107895 | 10332 | 119 | 6,06 | -0,38 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107896 | 10233 | 119 | 5,92 | -0,18 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107897 | 10429 | 118 | 5,97 | -0,23 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107898 | 10697 | 119 | 5,45 | -0,79 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107899 | 10409 | 120 | 5,71 | -0,89 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107900 | 10471 | 120 | 5,80 | -0,54 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107901 | 10387 | 120 | 5,69 | -0,41 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107902 | 10447 | 120 | 5,64 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107903 | 10575 | 119 | 6,01 | -0,36 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107904 | 10439 | 120 | 6,09 | -0,28 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107905 | 10211 | 120 | 5,76 | -0,41 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107906 | 10456 | 119 | 6,08 | -0,85 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107907 | 10449 | 118 | 6,09 | -1,18 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107908 | 10519 | 119 | 6,01 | -0,64 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107909 | 10603 | 115 | 5,76 | -0,32 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107910 | 10506 | 120 | 6,07 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107911 | 10264 | 118 | 5,95 | 0,03 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107912 | 10425 | 119 | 6,01 | -0,19 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107913 | 10465 | 118 | 5,72 | -0,43 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107914 | 10472 | 120 | 5,56 | -0,87 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107915 | 10371 | 118 | 5,94 | -0,43 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107916 | 10394 | 120 | 5,66 | -0,77 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107917 | 10280 | 120 | 5,62 | -0,75 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107918 | 10545 | 119 | 5,97 | -0,80 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107919 | 10289 | 119 | 6,77 | -1,48 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107920 | 10290 | 118 | 5,46 | -0,28 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107921 | 10430 | 119 | 6,22 | -0,34 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107922 | 10638 | 118 | 5,75 | -1,01 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107923 | 10417 | 119 | 5,73 | -0,39 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107924 | 10415 | 119 | 5,76 | -0,68 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107925 | 10635 | 118 | 5,66 | -0,55 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107926 | 10421 | 120 | 5,93 | -0,45 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107927 | 10295 | 120 | 6,17 | -0,15 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107928 | 10343 | 119 | 6,11 | -0,20 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107929 | 10427 | 119 | 6,23 | -0,49 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107930 | 10478 | 117 | 6,07 | -0,76 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107931 | 10306 | 119 | 5,84 | -0,64 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107932 | 10245 | 117 | 5,28 | -0,41 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107933 | 10282 | 117 | 5,69 | -0,82 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107934 | 10499 | 119 | 5,78 | -0,62 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107935 | 10340 | 120 | 5,55 | -0,39 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107936 | 10248 | 120 | 6,24 | -1,17 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107937 | 10524 | 120 | 5,78 | -0,37 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107938 | 10445 | 120 | 5,26 | -0,04 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107939 | 10554 | 116 | 5,85 | -0,28 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107940 | 10402 | 118 | 5,95 | -0,51 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107941 | 10285 | 118 | 5,99 | -1,07 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107942 | 10380 | 116 | 6,02 | -0,42 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107943 | 10506 | 115 | 5,78 | -0,37 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107944 | 10339 | 120 | 6,56 | -0,86 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107945 | 10429 | 120 | 6,41 | -0,51 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107946 | 10370 | 117 | 6,08 | 0,30 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107947 | 10216 | 118 | 5,82 | 0,10 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107948 | 10373 | 115 | 5,84 | -0,53 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107949 | 10579 | 119 | 5,85 | -0,82 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107950 | 10642 | 119 | 5,77 | -0,69 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107951 | 10446 | 120 | 6,34 | -0,78 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107952 | 10228 | 120 | 6,08 | -1,22 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107953 | 10527 | 117 | 5,57 | -0,58 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107954 | 10309 | 120 | 5,63 | -0,54 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107955 | 10348 | 119 | 5,99 | -0,81 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107956 | 10388 | 115 | 5,63 | -0,11 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107957 | 10103 | 116 | 5,58 | -0,24 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107958 | 10427 | 120 | 5,84 | -0,34 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107959 | 10333 | 116 | 5,47 | -0,31 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107960 | 10452 | 118 | 5,83 | -0,75 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107961 | 10266 | 119 | 6,09 | -0,42 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107962 | 10199 | 120 | 6,40 | -1,88 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107963 | 10297 | 119 | 5,87 | -0,86 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107964 | 10440 | 119 | 5,64 | -0,50 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107965 | 10576 | 120 | 6,32 | -0,82 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107966 | 10579 | 120 | 6,69 | -0,60 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107967 | 10341 | 120 | 5,70 | -0,91 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107968 | 10538 | 120 | 6,47 | -1,28 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107969 | 10599 | 120 | 5,68 | -0,63 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107970 | 10205 | 120 | 5,66 | -0,45 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107971 | 10548 | 120 | 5,34 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107972 | 10366 | 118 | 5,55 | -0,36 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107973 | 10230 | 118 | 5,77 | -0,76 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107974 | 10558 | 120 | 5,92 | -0,46 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107975 | 10464 | 117 | 5,52 | -0,36 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107976 | 10560 | 120 | 6,49 | -0,97 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107977 | 10517 | 117 | 5,67 | -0,45 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107978 | 10640 | 118 | 5,74 | -0,56 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107979 | 10426 | 118 | 5,73 | -0,12 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107980 | 10302 | 119 | 5,80 | -0,80 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107981 | 10493 | 116 | 5,44 | -0,35 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107982 | 10472 | 119 | 5,75 | -1,08 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107983 | 10207 | 118 | 5,81 | -0,56 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107984 | 10404 | 119 | 5,71 | -0,54 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107985 | 10309 | 115 | 6,10 | -0,60 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107986 | 10185 | 117 | 5,92 | -1,51 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107987 | 10593 | 114 | 5,62 | -0,46 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107988 | 10245 | 117 | 5,71 | -0,23 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107989 | 10440 | 119 | 5,89 | -0,39 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107990 | 10353 | 120 | 6,04 | -0,89 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107991 | 10249 | 118 | 5,30 | -0,71 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107992 | 10414 | 117 | 5,66 | -0,51 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107993 | 10342 | 115 | 5,56 | -0,72 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107994 | 10527 | 120 | 5,84 | -0,80 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107995 | 10528 | 120 | 5,57 | -0,97 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107996 | 10314 | 119 | 6,17 | -0,78 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107997 | 10359 | 114 | 5,67 | -0,64 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107998 | 10573 | 120 | 6,42 | -1,27 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 107999 | 10355 | 119 | 5,51 | -0,77 | +
30.04.2026 | OOM102-A | V 108000 | 10340 | 116 | 5,43 | -0,50 | +