## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5145
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
28.05.2026 | OOM102-A | V 108001 | 10556 | 115 | 5,33 | -1,62 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108002 | 10579 | 116 | 5,08 | -1,03 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108003 | 10247 | 113 | 5,64 | -2,36 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108004 | 10545 | 113 | 6,41 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108005 | 10489 | 114 | 5,26 | -0,83 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108006 | 10521 | 117 | 5,65 | -1,01 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108007 | 10160 | 117 | 5,57 | -0,83 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108008 | 10354 | 114 | 5,26 | -1,08 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108009 | 10271 | 112 | 5,45 | -0,72 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108010 | 10195 | 115 | 5,46 | -0,53 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108011 | 10263 | 120 | 5,54 | -0,65 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108012 | 10219 | 119 | 5,92 | -0,50 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108013 | 10766 | 117 | 6,21 | -0,46 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108014 | 10627 | 120 | 6,26 | -0,26 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108015 | 10758 | 116 | 5,83 | -0,38 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108016 | 10645 | 118 | 6,36 | -0,45 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108017 | 10723 | 119 | 6,51 | -0,30 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108018 | 10493 | 120 | 6,45 | -0,72 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108019 | 10528 | 116 | 6,80 | -0,36 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108020 | 10458 | 120 | 6,16 | -0,21 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108021 | 10504 | 119 | 6,48 | -0,80 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108022 | 10670 | 120 | 6,41 | -0,91 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108023 | 10772 | 119 | 5,99 | -0,73 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108024 | 10111 | 115 | 5,47 | -0,34 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108025 | 10803 | 118 | 6,54 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108026 | 10626 | 119 | 6,12 | -0,34 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108027 | 10770 | 116 | 6,18 | -1,00 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108028 | 10780 | 117 | 6,03 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108029 | 10650 | 119 | 5,88 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108030 | 10666 | 119 | 6,80 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108031 | 10654 | 118 | 6,95 | -0,29 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108032 | 10473 | 120 | 6,00 | -0,64 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108033 | 10426 | 117 | 7,00 | -0,02 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108034 | 10798 | 119 | 6,81 | -0,45 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108035 | 10674 | 116 | 7,59 | -0,41 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108036 | 10534 | 120 | 7,32 | -1,26 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108037 | 10453 | 119 | 9,67 | -0,67 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108038 | 10644 | 120 | 8,06 | -1,06 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108039 | 10192 | 116 | 5,96 | -0,73 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108040 | 10573 | 118 | 7,67 | -0,63 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108041 | 10091 | 112 | 6,99 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108042 | 10530 | 114 | 7,03 | -0,77 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108043 | 10411 | 120 | 7,34 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108044 | 10400 | 116 | 7,43 | -0,40 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108045 | 10411 | 119 | 6,58 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108046 | 10459 | 118 | 7,43 | 0,03 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108047 | 10531 | 115 | 6,90 | 0,04 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108048 | 10182 | 119 | 7,23 | -0,29 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108049 | 10190 | 119 | 7,91 | 0,03 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108050 | 10564 | 118 | 7,43 | 0,03 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108051 | 10336 | 117 | 8,70 | -0,19 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108052 | 10343 | 118 | 8,77 | 0,52 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108053 | 10563 | 115 | 6,47 | 0,14 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108054 | 10442 | 115 | 7,23 | -0,28 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108055 | 10236 | 120 | 7,21 | -0,35 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108056 | 10325 | 118 | 9,39 | -0,20 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108057 | 10308 | 117 | 7,64 | 0,67 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108058 | 10638 | 117 | 6,81 | -0,66 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108059 | 10311 | 113 | 6,10 | -0,34 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108060 | 10423 | 117 | 7,01 | -0,90 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108061 | 10423 | 120 | 7,15 | -1,17 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108062 | 10565 | 119 | 6,66 | -0,84 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108063 | 10444 | 118 | 9,52 | -0,85 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108064 | 10450 | 116 | 7,85 | -1,27 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108065 | 10390 | 119 | 6,68 | -0,45 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108066 | 10709 | 116 | 6,41 | -0,62 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108067 | 10558 | 111 | 6,86 | -0,95 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108068 | 10571 | 118 | 7,44 | -0,74 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108069 | 10340 | 119 | 7,34 | -0,87 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108070 | 10668 | 116 | 6,80 | -0,66 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108071 | 10637 | 119 | 6,66 | -1,10 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108072 | 10729 | 110 | 6,31 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108073 | 10571 | 119 | 7,02 | -0,75 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108074 | 10668 | 120 | 6,61 | -0,83 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108075 | 10526 | 118 | 6,88 | -0,59 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108076 | 10584 | 119 | 6,88 | -0,93 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108077 | 10639 | 118 | 8,81 | -0,65 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108078 | 10494 | 120 | 7,82 | -0,84 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108079 | 10435 | 117 | 6,79 | -0,47 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108080 | 10568 | 109 | 6,45 | -0,95 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108081 | 10338 | 117 | 6,88 | -0,59 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108082 | 10612 | 118 | 7,09 | -0,41 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108083 | 10605 | 119 | 7,04 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108084 | 10350 | 120 | 6,61 | -0,84 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108085 | 10576 | 118 | 6,55 | -0,79 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108086 | 9969 | 118 | 7,24 | 1,40 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108087 | 9815 | 120 | 6,77 | 1,04 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108088 | 10049 | 117 | 7,86 | 0,86 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108089 | 10580 | 116 | 7,36 | -0,57 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108090 | 10555 | 118 | 6,56 | -0,72 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108091 | 10474 | 117 | 6,66 | -0,83 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108092 | 10573 | 119 | 6,77 | -0,92 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108093 | 10656 | 118 | 6,68 | -0,52 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108094 | 10015 | 120 | 8,12 | 1,59 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108095 | 10444 | 116 | 7,16 | -0,73 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108096 | 10438 | 120 | 6,59 | -0,82 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108097 | 10508 | 116 | 6,07 | -0,39 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108098 | 10420 | 117 | 6,40 | -0,32 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108099 | 10557 | 119 | 6,22 | -0,54 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108100 | 10159 | 119 | 6,45 | -0,25 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108101 | 10367 | 118 | 7,05 | -0,60 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108102 | 10379 | 115 | 7,06 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108103 | 10363 | 118 | 6,85 | -0,91 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108104 | 10365 | 117 | 6,45 | -0,70 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108105 | 10166 | 118 | 6,63 | -0,88 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108106 | 10263 | 120 | 7,18 | -0,41 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108107 | 10402 | 117 | 6,75 | -0,69 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108108 | 10504 | 120 | 8,32 | -0,32 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108109 | 10462 | 118 | 8,11 | -0,52 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108110 | 10521 | 119 | 6,56 | -0,53 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108111 | 10405 | 119 | 6,88 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108112 | 10391 | 118 | 6,46 | -0,77 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108113 | 10522 | 118 | 6,87 | -0,39 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108114 | 10195 | 118 | 7,87 | -0,09 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108115 | 10054 | 119 | 6,52 | 0,24 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108116 | 10456 | 118 | 7,58 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108117 | 10078 | 119 | 7,06 | 0,45 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108118 | 10379 | 118 | 5,90 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108119 | 10425 | 119 | 6,07 | -0,67 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108120 | 10131 | 114 | 5,86 | -0,42 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108121 | 10374 | 117 | 7,25 | -0,40 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108122 | 10368 | 120 | 6,77 | -0,71 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108123 | 10032 | 118 | 7,74 | 0,17 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108124 | 10243 | 114 | 6,67 | -0,47 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108125 | 10322 | 120 | 6,09 | -0,73 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108126 | 10229 | 120 | 6,38 | -0,61 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108127 | 10295 | 119 | 6,09 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108128 | 10425 | 118 | 6,30 | -0,87 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108129 | 10407 | 120 | 7,19 | -0,48 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108130 | 10570 | 120 | 7,52 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108131 | 10514 | 119 | 8,78 | -0,48 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108132 | 10438 | 120 | 6,83 | -1,04 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108133 | 10310 | 118 | 5,97 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108134 | 10400 | 120 | 6,09 | -0,94 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108135 | 10430 | 115 | 6,79 | -0,95 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108136 | 10212 | 116 | 6,55 | -0,77 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108137 | 10304 | 119 | 7,41 | -1,05 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108138 | 10590 | 120 | 6,82 | -0,82 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108139 | 10503 | 120 | 6,07 | -0,51 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108140 | 10432 | 119 | 6,63 | -0,49 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108141 | 10339 | 118 | 6,38 | -0,61 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108142 | 10240 | 118 | 6,08 | -0,85 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108143 | 10560 | 118 | 6,39 | -0,91 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108144 | 10338 | 120 | 6,39 | -0,70 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108145 | 10349 | 116 | 7,28 | -0,61 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108146 | 10309 | 118 | 7,27 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108147 | 10286 | 116 | 6,09 | -0,34 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108148 | 10337 | 118 | 6,25 | -0,79 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108149 | 10397 | 117 | 6,66 | -0,21 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108150 | 10556 | 118 | 7,00 | -0,82 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108151 | 10303 | 118 | 6,72 | -0,49 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108152 | 10073 | 119 | 7,10 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108153 | 10262 | 48 | 6,47 | -0,82 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108154 | 10455 | 25 | 6,67 | -0,94 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108155 | 10045 | 24 | 6,34 | -0,33 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108156 | 10219 | 23 | 6,34 | -0,58 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108157 | 10424 | 24 | 6,75 | -0,40 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108158 | 10509 | 27 | 6,90 | -0,69 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108159 | 10245 | 26 | 7,91 | -0,64 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108160 | 10414 | 25 | 7,24 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108161 | 10205 | 21 | 6,20 | -0,76 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108162 | 10352 | 28 | 6,42 | -0,50 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108163 | 10334 | 28 | 7,55 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108164 | 10390 | 30 | 6,93 | -0,66 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108165 | 10560 | 28 | 6,73 | -0,48 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108166 | 10356 | 48 | 6,62 | -0,39 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108167 | 9860 | 27 | 6,68 | 0,65 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108168 | 10361 | 25 | 6,56 | -0,97 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108169 | 10244 | 26 | 7,25 | -0,44 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108170 | 10306 | 28 | 6,54 | -0,78 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108171 | 10307 | 25 | 7,26 | -0,88 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108172 | 10432 | 23 | 7,95 | -0,67 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108173 | 10196 | 24 | 5,96 | -0,96 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108174 | 10287 | 29 | 7,60 | -0,58 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108175 | 10493 | 31 | 7,11 | -0,58 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108176 | 10427 | 28 | 6,65 | -0,54 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108177 | 10514 | 30 | 6,95 | -0,72 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108178 | 10340 | 26 | 7,08 | -0,63 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108179 | 10411 | 118 | 6,52 | -0,59 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108180 | 10267 | 116 | 6,31 | -0,49 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108181 | 10395 | 120 | 6,63 | -0,95 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108182 | 10305 | 120 | 7,24 | -0,59 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108183 | 10341 | 120 | 6,62 | -0,81 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108184 | 10377 | 118 | 7,08 | -1,07 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108185 | 10460 | 118 | 7,51 | -0,73 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108186 | 10233 | 117 | 5,92 | -1,10 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108187 | 10306 | 119 | 7,31 | -0,61 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108188 | 10532 | 118 | 7,01 | -0,69 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108189 | 10342 | 120 | 7,33 | 0,67 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108190 | 10577 | 115 | 6,97 | -0,79 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108191 | 10367 | 118 | 7,17 | -0,66 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108192 | 10272 | 120 | 6,14 | -1,27 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108193 | 10439 | 120 | 6,33 | -1,03 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108194 | 10441 | 116 | 5,88 | -1,06 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108195 | 10465 | 112 | 6,68 | -0,37 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108196 | 10418 | 117 | 8,07 | -0,60 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108197 | 10600 | 113 | 6,45 | -0,51 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108198 | 10285 | 116 | 7,53 | -0,55 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108199 | 10446 | 119 | 6,72 | -0,56 | +
28.05.2026 | OOM102-A | V 108200 | 10462 | 118 | 5,89 | -0,80 | +