## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5093
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.06.2026 | OOM102 | V 110691 | 12773 | 116 | 6,60 | -1,16 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110692 | 12592 | 120 | 6,50 | -1,28 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110693 | 12455 | 118 | 6,93 | -0,86 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110694 | 12739 | 119 | 6,85 | -1,20 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110695 | 12864 | 118 | 6,73 | -0,69 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110696 | 12630 | 120 | 6,80 | -1,10 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110697 | 12578 | 120 | 6,53 | -1,12 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110698 | 12707 | 117 | 6,66 | -0,80 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110699 | 12837 | 120 | 6,38 | -1,23 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110700 | 12604 | 120 | 6,41 | -1,10 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110701 | 12903 | 118 | 6,50 | -1,36 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110702 | 12658 | 119 | 6,85 | -1,05 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110703 | 12880 | 117 | 6,40 | -0,88 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110704 | 12739 | 118 | 6,90 | -1,12 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110705 | 12205 | 118 | 6,62 | -1,11 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110706 | 12769 | 114 | 5,84 | -0,66 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110707 | 12833 | 119 | 6,81 | -1,72 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110708 | 12808 | 116 | 6,88 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110709 | 12324 | 120 | 6,50 | -0,68 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110710 | 12558 | 118 | 6,80 | -0,63 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110711 | 12483 | 118 | 6,69 | -0,87 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110712 | 12511 | 118 | 6,71 | -1,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110713 | 12582 | 120 | 6,51 | -1,29 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110714 | 12804 | 119 | 6,52 | -1,07 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110715 | 12914 | 118 | 6,79 | -1,07 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110716 | 12608 | 119 | 6,94 | -0,88 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110717 | 12546 | 119 | 6,93 | -0,71 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110718 | 12555 | 119 | 6,79 | -1,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110719 | 12874 | 120 | 6,95 | -0,83 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110720 | 12512 | 118 | 7,56 | -0,81 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110721 | 12776 | 120 | 6,58 | -1,23 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110722 | 12492 | 119 | 6,56 | -1,15 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110723 | 12647 | 119 | 6,20 | -0,96 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110724 | 12519 | 118 | 7,15 | -0,70 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110725 | 12443 | 117 | 6,53 | -0,84 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110726 | 12684 | 119 | 6,94 | -1,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110727 | 12635 | 120 | 6,49 | -0,97 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110728 | 12488 | 118 | 6,40 | -0,98 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110729 | 12874 | 118 | 6,66 | -1,23 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110730 | 12851 | 117 | 6,25 | -0,82 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110731 | 12860 | 118 | 7,03 | -0,68 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110732 | 12585 | 118 | 6,38 | -1,06 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110733 | 12429 | 120 | 6,46 | -1,09 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110734 | 12736 | 119 | 7,22 | -0,65 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110735 | 12862 | 118 | 6,23 | -1,44 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110736 | 12578 | 120 | 6,19 | -1,33 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110737 | 12814 | 120 | 6,75 | -0,72 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110738 | 12581 | 120 | 6,50 | -0,89 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110739 | 12439 | 119 | 7,19 | -1,21 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110740 | 12243 | 117 | 6,78 | 0,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110741 | 12715 | 120 | 6,51 | -1,08 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110742 | 12845 | 119 | 6,36 | -0,95 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110743 | 12460 | 120 | 6,26 | -0,95 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110744 | 12417 | 118 | 6,49 | -0,97 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110745 | 12896 | 119 | 6,91 | -0,74 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110746 | 12429 | 118 | 6,52 | -0,93 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110747 | 12564 | 117 | 6,27 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110748 | 12428 | 120 | 6,72 | -0,64 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110749 | 12747 | 118 | 6,33 | -0,49 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110750 | 12499 | 119 | 6,78 | -0,68 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110751 | 12653 | 119 | 6,25 | -0,86 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110752 | 12645 | 119 | 6,56 | -1,12 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110753 | 12475 | 117 | 6,37 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110754 | 12613 | 120 | 6,81 | -1,33 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110755 | 12747 | 120 | 6,84 | -1,09 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110756 | 12556 | 119 | 6,38 | -0,92 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110757 | 12738 | 120 | 7,16 | -1,26 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110758 | 12705 | 117 | 6,41 | -1,19 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110759 | 12502 | 120 | 6,07 | -1,24 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110760 | 12559 | 117 | 6,42 | -0,73 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110761 | 12481 | 119 | 6,36 | -0,68 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110762 | 12502 | 118 | 6,89 | -1,32 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110763 | 12467 | 119 | 6,41 | -0,80 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110764 | 12718 | 118 | 6,47 | -0,85 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110765 | 12723 | 118 | 6,19 | -1,28 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110766 | 12508 | 119 | 6,55 | -1,16 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110767 | 12587 | 119 | 6,57 | -0,67 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110768 | 12713 | 118 | 6,50 | -1,25 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110769 | 12809 | 119 | 6,66 | -1,41 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110770 | 12687 | 120 | 6,77 | -0,80 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110771 | 12736 | 117 | 6,63 | -0,75 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110772 | 12618 | 120 | 6,64 | -1,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110773 | 12448 | 119 | 6,68 | -0,50 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110774 | 12692 | 118 | 6,37 | -1,02 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110775 | 12329 | 119 | 6,58 | -1,09 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110776 | 12728 | 118 | 6,81 | -0,92 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110777 | 12262 | 120 | 6,93 | -0,29 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110778 | 12627 | 118 | 6,97 | -0,96 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110779 | 12577 | 119 | 6,67 | -1,23 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110780 | 12475 | 118 | 6,74 | -0,40 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110781 | 12823 | 117 | 6,26 | -0,86 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110782 | 12710 | 120 | 6,87 | -1,24 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110783 | 12479 | 119 | 6,85 | -1,08 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110784 | 12418 | 118 | 6,53 | -0,45 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110785 | 12611 | 117 | 6,55 | -1,10 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110786 | 12650 | 120 | 6,45 | -2,06 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110787 | 12796 | 119 | 6,74 | -2,02 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110788 | 12464 | 117 | 6,46 | -1,28 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110789 | 12631 | 118 | 6,57 | -1,17 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110790 | 12631 | 119 | 6,86 | -1,39 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110791 | 12873 | 118 | 6,66 | -1,16 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110792 | 12973 | 119 | 6,54 | -1,73 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110793 | 12865 | 120 | 5,96 | -2,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110794 | 12839 | 119 | 6,39 | -1,42 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110795 | 12919 | 119 | 6,71 | -0,96 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110796 | 13070 | 120 | 6,76 | -1,93 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110797 | 12523 | 119 | 6,96 | -0,39 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110798 | 12960 | 118 | 6,15 | -2,32 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110799 | 12902 | 120 | 6,27 | -1,63 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110800 | 12897 | 120 | 7,00 | -1,62 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110801 | 12608 | 118 | 6,65 | -1,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110802 | 12667 | 118 | 6,57 | -1,38 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110803 | 12643 | 119 | 6,61 | -1,06 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110804 | 12673 | 118 | 6,51 | -1,38 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110805 | 12601 | 120 | 7,08 | -1,17 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110806 | 12413 | 118 | 6,81 | -1,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110807 | 12778 | 118 | 6,68 | -1,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110808 | 12420 | 118 | 6,47 | -1,16 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110809 | 12539 | 117 | 6,75 | -0,93 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110810 | 12347 | 116 | 6,64 | -0,81 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110811 | 12863 | 117 | 6,53 | -1,34 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110812 | 12397 | 117 | 6,84 | -0,91 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110813 | 12504 | 117 | 6,46 | -1,34 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110814 | 12606 | 119 | 6,71 | -1,29 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110815 | 12427 | 119 | 6,99 | -1,33 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110816 | 12733 | 119 | 6,77 | -1,42 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110817 | 12748 | 119 | 7,29 | -1,20 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110818 | 12691 | 116 | 6,86 | -0,99 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110819 | 12611 | 118 | 6,77 | -0,91 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110820 | 12585 | 116 | 6,32 | -1,13 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110821 | 12408 | 119 | 6,67 | -0,98 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110822 | 12831 | 118 | 6,54 | -1,45 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110823 | 12908 | 117 | 6,30 | -1,64 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110824 | 12445 | 116 | 6,47 | -0,92 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110825 | 12609 | 118 | 6,41 | -0,94 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110826 | 12615 | 120 | 7,04 | -0,89 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110827 | 12646 | 120 | 7,40 | -1,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110828 | 12676 | 118 | 6,38 | -1,15 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110829 | 12576 | 118 | 6,38 | -1,26 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110830 | 12674 | 118 | 6,24 | -1,17 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110831 | 12492 | 119 | 6,93 | -0,99 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110832 | 12842 | 117 | 6,30 | -1,32 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110833 | 12608 | 119 | 6,77 | -0,69 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110834 | 12403 | 120 | 6,32 | -1,21 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110835 | 12290 | 119 | 6,90 | -1,18 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110836 | 12504 | 119 | 6,35 | -0,95 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110837 | 12270 | 120 | 6,34 | -1,03 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110838 | 12482 | 118 | 6,58 | -0,84 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110839 | 12988 | 119 | 6,46 | -1,38 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110840 | 12603 | 120 | 6,70 | -0,85 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110841 | 12476 | 117 | 6,50 | -0,88 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110842 | 12424 | 118 | 6,35 | -0,99 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110843 | 12343 | 120 | 6,75 | -0,59 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110844 | 12454 | 117 | 7,21 | -0,89 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110845 | 12825 | 120 | 6,61 | -0,98 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110846 | 12528 | 118 | 6,63 | -0,92 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110847 | 12604 | 120 | 6,42 | -1,44 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110848 | 12481 | 119 | 6,68 | -1,20 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110849 | 12635 | 119 | 7,02 | -1,22 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110850 | 12496 | 119 | 6,88 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110851 | 12393 | 118 | 6,68 | -0,69 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110852 | 12661 | 118 | 6,83 | -0,64 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110853 | 12683 | 118 | 6,58 | -1,07 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110854 | 12764 | 120 | 6,87 | -0,79 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110855 | 12552 | 118 | 6,54 | -0,75 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110856 | 12515 | 120 | 6,45 | -0,78 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110857 | 12499 | 119 | 6,86 | -0,27 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110858 | 12640 | 117 | 6,82 | -0,94 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110859 | 12353 | 117 | 6,31 | -0,97 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110860 | 12599 | 120 | 6,62 | -0,97 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110861 | 12755 | 120 | 6,31 | -1,17 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110862 | 12823 | 118 | 5,93 | -1,59 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110863 | 12440 | 118 | 6,32 | -1,01 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110864 | 12770 | 118 | 6,97 | -1,08 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110865 | 12641 | 120 | 6,74 | -0,64 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110866 | 12609 | 118 | 6,43 | -1,31 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110867 | 12618 | 115 | 6,83 | -1,19 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110868 | 12534 | 119 | 6,26 | -0,66 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110869 | 12643 | 119 | 6,67 | -1,02 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110870 | 12502 | 117 | 6,24 | -1,73 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110871 | 12445 | 119 | 6,78 | -0,73 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110872 | 12472 | 116 | 6,54 | -0,48 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110873 | 12398 | 118 | 7,31 | -0,95 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110874 | 12695 | 120 | 6,73 | -0,94 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110875 | 12495 | 120 | 7,01 | -0,32 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110876 | 12632 | 119 | 5,85 | -1,08 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110877 | 12518 | 120 | 6,52 | -0,89 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110878 | 12621 | 119 | 6,66 | -1,51 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110879 | 12693 | 120 | 6,74 | -1,12 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110880 | 12597 | 120 | 6,85 | -0,48 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110881 | 12608 | 119 | 6,65 | -0,84 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110882 | 12642 | 117 | 6,15 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110883 | 12536 | 120 | 7,08 | -0,94 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110884 | 12623 | 120 | 6,87 | -0,69 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110885 | 12589 | 120 | 6,29 | -0,68 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110886 | 12730 | 119 | 6,97 | -0,79 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110887 | 12871 | 118 | 6,91 | -0,81 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110888 | 12798 | 119 | 6,37 | -0,90 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110889 | 12937 | 119 | 6,24 | -1,43 | +
11.06.2026 | OOM102 | V 110890 | 12743 | 120 | 6,56 | -0,49 | +