## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5170
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
10.06.2026 | OOM102 | V 110491 | 12679 | 118 | 5,96 | -1,50 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110492 | 13232 | 117 | 6,52 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110493 | 12588 | 117 | 6,06 | -1,32 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110494 | 12542 | 119 | 6,32 | -1,18 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110495 | 12940 | 117 | 5,65 | -1,00 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110496 | 12726 | 120 | 5,73 | -1,18 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110497 | 12640 | 118 | 5,91 | -0,63 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110498 | 12829 | 118 | 6,01 | -0,95 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110499 | 12745 | 117 | 5,74 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110500 | 13070 | 118 | 6,20 | -1,59 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110501 | 13000 | 117 | 6,25 | -1,31 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110502 | 13006 | 120 | 5,75 | -1,40 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110503 | 12431 | 119 | 6,00 | -0,93 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110504 | 12572 | 120 | 6,15 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110505 | 12452 | 119 | 6,17 | -1,19 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110506 | 12559 | 117 | 6,10 | -0,74 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110507 | 12371 | 115 | 5,94 | -1,35 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110508 | 12494 | 119 | 5,88 | -1,21 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110509 | 12731 | 116 | 5,77 | -1,38 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110510 | 12311 | 117 | 6,20 | -1,56 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110511 | 12895 | 119 | 6,41 | -0,65 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110512 | 12469 | 118 | 5,39 | -1,03 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110513 | 12476 | 115 | 5,63 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110514 | 12526 | 118 | 6,12 | -1,33 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110515 | 12879 | 118 | 5,51 | -1,53 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110516 | 12522 | 117 | 5,98 | -1,24 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110517 | 12731 | 114 | 6,43 | -0,91 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110518 | 12705 | 118 | 6,14 | -0,99 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110519 | 12858 | 118 | 7,01 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110520 | 12462 | 120 | 6,70 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110521 | 12659 | 119 | 6,45 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110522 | 12504 | 116 | 6,22 | -0,82 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110523 | 12466 | 120 | 6,24 | -1,48 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110524 | 12895 | 118 | 6,10 | -0,89 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110525 | 12612 | 120 | 6,42 | -0,47 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110526 | 12541 | 120 | 6,47 | -1,31 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110527 | 12405 | 120 | 6,97 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110528 | 12620 | 119 | 6,31 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110529 | 12837 | 119 | 6,45 | -0,93 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110530 | 12649 | 117 | 6,69 | -0,91 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110531 | 12812 | 118 | 6,20 | -0,78 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110532 | 12521 | 118 | 7,13 | -0,89 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110533 | 12388 | 119 | 5,52 | -1,11 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110534 | 12549 | 119 | 6,51 | -0,89 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110535 | 12439 | 120 | 6,42 | -1,14 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110536 | 12470 | 116 | 6,33 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110537 | 12799 | 116 | 6,13 | -0,68 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110538 | 12514 | 120 | 6,56 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110539 | 12764 | 119 | 6,47 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110540 | 12518 | 120 | 6,46 | -1,23 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110541 | 12539 | 117 | 6,74 | -0,73 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110542 | 12366 | 116 | 6,08 | -0,86 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110543 | 12784 | 120 | 6,47 | -1,24 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110544 | 12640 | 119 | 6,08 | -1,23 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110545 | 12669 | 118 | 6,49 | -0,79 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110546 | 12752 | 117 | 6,77 | -0,66 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110547 | 12873 | 116 | 6,20 | -0,86 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110548 | 12500 | 118 | 6,45 | -0,63 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110549 | 12720 | 117 | 6,43 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110550 | 12856 | 119 | 6,28 | -0,79 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110551 | 12632 | 119 | 6,26 | -0,78 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110552 | 12562 | 120 | 6,66 | -0,56 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110553 | 12920 | 120 | 6,66 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110554 | 12789 | 118 | 6,32 | -1,05 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110555 | 12517 | 118 | 6,38 | -0,83 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110556 | 12787 | 115 | 6,33 | -0,93 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110557 | 12849 | 120 | 6,79 | -0,64 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110558 | 12547 | 120 | 7,00 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110559 | 12750 | 116 | 6,14 | -0,63 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110560 | 12717 | 120 | 6,72 | -0,72 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110561 | 12724 | 116 | 6,39 | -0,66 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110562 | 12482 | 115 | 6,30 | -0,84 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110563 | 12486 | 117 | 6,58 | -0,54 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110564 | 12753 | 118 | 6,36 | -0,67 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110565 | 12540 | 120 | 6,66 | -0,54 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110566 | 12644 | 120 | 6,63 | -0,60 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110567 | 12685 | 118 | 6,38 | -0,73 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110568 | 12659 | 118 | 6,49 | -0,58 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110569 | 12629 | 118 | 6,98 | -0,79 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110570 | 12807 | 117 | 6,32 | -1,09 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110571 | 12473 | 119 | 6,43 | -0,85 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110572 | 12673 | 118 | 6,18 | -0,90 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110573 | 12588 | 120 | 5,78 | -0,99 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110574 | 12498 | 118 | 6,25 | -0,79 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110575 | 12482 | 118 | 6,62 | -0,97 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110576 | 12271 | 120 | 6,88 | -1,00 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110577 | 12789 | 120 | 6,60 | -0,78 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110578 | 12491 | 119 | 6,73 | -1,16 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110579 | 12387 | 119 | 6,68 | -0,70 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110580 | 12367 | 120 | 6,61 | -0,77 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110581 | 12574 | 119 | 6,73 | -0,98 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110582 | 13023 | 118 | 6,02 | -1,00 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110583 | 12682 | 118 | 6,35 | -0,65 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110584 | 12797 | 119 | 6,16 | -1,09 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110585 | 12870 | 115 | 5,72 | -0,83 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110586 | 12788 | 117 | 6,67 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110587 | 12991 | 117 | 6,72 | -1,36 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110588 | 12463 | 120 | 6,84 | -0,84 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110589 | 12729 | 116 | 5,72 | -1,56 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110590 | 12849 | 120 | 6,53 | -1,04 | +