## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5094
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
10.06.2026 | OOM102 | V 110591 | 12996 | 120 | 6,56 | -1,14 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110592 | 12741 | 118 | 6,36 | -0,76 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110593 | 12668 | 118 | 6,45 | -0,91 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110594 | 12922 | 120 | 6,80 | -0,84 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110595 | 12526 | 116 | 6,45 | -1,20 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110596 | 12662 | 119 | 6,31 | -0,66 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110597 | 12897 | 120 | 6,61 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110598 | 13045 | 116 | 6,72 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110599 | 12719 | 119 | 6,23 | -1,86 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110600 | 12813 | 115 | 6,48 | -1,27 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110601 | 12964 | 119 | 6,44 | -0,95 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110602 | 12671 | 119 | 5,74 | -1,78 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110603 | 12427 | 119 | 6,46 | -0,90 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110604 | 12715 | 117 | 6,57 | -0,66 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110605 | 12378 | 119 | 6,25 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110606 | 12604 | 120 | 6,58 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110607 | 12847 | 120 | 6,88 | -1,00 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110608 | 12957 | 117 | 6,10 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110609 | 12874 | 118 | 6,61 | -1,74 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110610 | 12848 | 119 | 6,50 | -1,11 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110611 | 12788 | 120 | 6,32 | -1,26 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110612 | 12789 | 120 | 6,59 | -1,15 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110613 | 12502 | 119 | 6,20 | -1,68 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110614 | 12971 | 120 | 6,15 | -1,09 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110615 | 12816 | 118 | 6,42 | -0,95 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110616 | 12477 | 120 | 6,71 | -0,98 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110617 | 12610 | 120 | 6,67 | -1,09 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110618 | 12617 | 120 | 6,23 | -1,42 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110619 | 12503 | 120 | 6,95 | -0,87 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110620 | 12836 | 116 | 6,39 | -1,25 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110621 | 12531 | 118 | 6,41 | -0,91 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110622 | 12809 | 118 | 6,29 | -1,10 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110623 | 12554 | 119 | 6,51 | -1,30 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110624 | 12886 | 120 | 6,71 | -0,95 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110625 | 12794 | 120 | 6,80 | -0,94 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110626 | 12646 | 119 | 6,82 | -1,11 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110627 | 12630 | 119 | 6,57 | -1,29 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110628 | 12655 | 120 | 6,82 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110629 | 12615 | 120 | 6,51 | -1,31 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110630 | 12519 | 119 | 6,40 | -0,72 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110631 | 12701 | 120 | 6,36 | -1,22 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110632 | 12648 | 118 | 6,25 | -0,99 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110633 | 12555 | 120 | 7,28 | -1,00 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110634 | 12362 | 117 | 6,41 | -1,26 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110635 | 12436 | 119 | 6,35 | -0,91 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110636 | 12713 | 119 | 6,45 | -1,42 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110637 | 12595 | 118 | 6,53 | -0,98 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110638 | 12852 | 117 | 6,44 | -0,73 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110639 | 12659 | 119 | 6,51 | -1,43 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110640 | 12817 | 119 | 6,24 | -0,92 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110641 | 12674 | 118 | 6,53 | -1,14 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110642 | 12542 | 118 | 6,11 | -1,08 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110643 | 12654 | 118 | 6,51 | -0,70 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110644 | 12518 | 120 | 6,40 | -0,94 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110645 | 12445 | 119 | 6,35 | -0,97 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110646 | 12472 | 120 | 6,58 | -1,13 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110647 | 12659 | 119 | 7,01 | -1,07 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110648 | 12648 | 120 | 6,73 | -1,01 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110649 | 12634 | 120 | 7,21 | -0,71 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110650 | 12768 | 119 | 6,50 | -1,14 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110651 | 12399 | 120 | 6,27 | -0,99 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110652 | 12637 | 120 | 6,87 | -1,49 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110653 | 12665 | 120 | 6,40 | -0,76 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110654 | 12714 | 117 | 6,77 | -0,81 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110655 | 12632 | 120 | 7,31 | -1,32 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110656 | 12774 | 118 | 5,99 | -0,95 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110657 | 12639 | 120 | 6,70 | -0,98 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110658 | 12637 | 118 | 6,74 | -1,42 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110659 | 12479 | 118 | 6,48 | -1,16 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110660 | 12871 | 117 | 7,00 | -1,10 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110661 | 12321 | 117 | 5,85 | -1,69 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110662 | 12543 | 119 | 6,48 | -1,09 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110663 | 12785 | 119 | 6,20 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110664 | 12697 | 119 | 6,37 | -1,13 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110665 | 12715 | 120 | 6,69 | -1,02 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110666 | 12810 | 117 | 6,49 | -0,85 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110667 | 12520 | 120 | 6,68 | -1,21 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110668 | 12469 | 120 | 6,18 | -1,36 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110669 | 12618 | 119 | 6,58 | -1,16 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110670 | 12637 | 120 | 6,54 | -1,27 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110671 | 12859 | 115 | 6,73 | -1,13 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110672 | 12523 | 118 | 6,06 | -0,80 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110673 | 12651 | 120 | 6,46 | -0,90 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110674 | 12809 | 116 | 6,37 | -1,12 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110675 | 12756 | 118 | 6,70 | -1,17 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110676 | 12416 | 119 | 6,94 | -1,16 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110677 | 12653 | 119 | 6,24 | -0,61 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110678 | 12936 | 120 | 6,97 | -1,04 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110679 | 12582 | 119 | 6,69 | -1,50 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110680 | 12830 | 116 | 6,45 | -1,37 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110681 | 12781 | 117 | 6,55 | -0,92 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110682 | 12452 | 118 | 6,30 | -0,96 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110683 | 12488 | 118 | 6,31 | -1,06 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110684 | 12613 | 119 | 6,67 | -1,14 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110685 | 12554 | 120 | 6,74 | -1,01 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110686 | 12724 | 119 | 6,45 | -1,25 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110687 | 12589 | 119 | 6,68 | -1,36 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110688 | 12587 | 118 | 6,52 | -1,33 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110689 | 12718 | 115 | 6,27 | -1,01 | +
10.06.2026 | OOM102 | V 110690 | 12610 | 118 | 6,37 | -1,24 | +