## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5087
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
29.05.2026 | OOA101-V | P 108801 | 11470 | 43 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108802 | 12109 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108803 | 12094 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108804 | 11760 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108805 | 12114 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108806 | 11745 | 19 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108807 | 11563 | 24 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108808 | 11426 | 20 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108809 | 11749 | 28 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108810 | 11652 | 18 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108811 | 11532 | 28 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108812 | 11664 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108813 | 11369 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108814 | 11112 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108815 | 11793 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108816 | 10993 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108817 | 11460 | 49 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108818 | 11871 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108819 | 11842 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108820 | 11618 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108821 | 12161 | 27 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108822 | 11660 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108823 | 11470 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108824 | 11423 | 19 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108825 | 12315 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108826 | 11537 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108827 | 11350 | 27 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108828 | 11623 | 24 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108829 | 11721 | 18 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108830 | 12226 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108831 | 11873 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108832 | 11385 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108833 | 12010 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108834 | 12227 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108835 | 11593 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108836 | 12421 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108837 | 11814 | 38 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108838 | 11828 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108839 | 11715 | 33 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108840 | 11524 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108841 | 11539 | 27 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108842 | 11868 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108843 | 11743 | 27 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108844 | 11502 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108845 | 11567 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108846 | 11727 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108847 | 12105 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108848 | 11360 | 48 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108849 | 11646 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108850 | 12289 | 36 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108851 | 11734 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108852 | 11715 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108853 | 11247 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108854 | 11186 | 28 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108855 | 12173 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108856 | 12094 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108857 | 11733 | 20 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108858 | 11733 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108859 | 11784 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108860 | 11330 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108861 | 11145 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108862 | 11983 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108863 | 11683 | 47 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108864 | 11889 | 42 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108865 | 11846 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108866 | 11551 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108867 | 11581 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108868 | 11980 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108869 | 11759 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108870 | 11619 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108871 | 11823 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108872 | 11763 | 27 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108873 | 12447 | 20 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108874 | 11779 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108875 | 11993 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108876 | 11820 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108877 | 12062 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108878 | 11909 | 44 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108879 | 11840 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108880 | 11626 | 25 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108881 | 11463 | 19 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108882 | 11681 | 22 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108883 | 11587 | 32 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108884 | 11189 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108885 | 11857 | 24 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108886 | 11625 | 20 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108887 | 11605 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108888 | 11168 | 20 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108889 | 12203 | 19 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108890 | 11690 | 32 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108891 | 11903 | 21 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108892 | 11504 | 18 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108893 | 11490 | 23 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108894 | 12322 | 34 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108895 | 11439 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108896 | 11696 | 26 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108897 | 11555 | 28 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108898 | 11787 | 30 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108899 | 11654 | 29 | +
29.05.2026 | OOA101-V | P 108900 | 11669 | 28 | +