## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5178
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
03.06.2026 | OOM106 | V 102181 | 11312 | 200 | 6,12 | -0,41 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102182 | 11051 | 178 | 6,36 | 1,24 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102183 | 11467 | 187 | 5,90 | 0,37 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102184 | 11139 | 196 | 6,27 | 0,18 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102185 | 11326 | 197 | 6,04 | 0,32 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102186 | 11142 | 188 | 6,31 | -0,38 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102187 | 11523 | 199 | 6,51 | 0,30 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102188 | 11441 | 196 | 6,96 | -0,06 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102189 | 11557 | 194 | 6,19 | 0,41 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102190 | 11260 | 185 | 6,48 | 0,65 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102191 | 11432 | 185 | 6,13 | 0,54 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102192 | 11422 | 197 | 6,48 | 0,65 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102193 | 11402 | 196 | 5,95 | 0,16 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102194 | 11080 | 182 | 6,23 | 0,02 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102195 | 11401 | 199 | 6,70 | 0,54 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102196 | 11188 | 196 | 6,12 | 0,48 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102197 | 11377 | 200 | 6,30 | -0,39 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102198 | 11332 | 183 | 6,47 | 0,77 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102199 | 11183 | 197 | 6,21 | 0,06 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102200 | 11233 | 192 | 6,40 | 0,62 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102201 | 11275 | 197 | 6,32 | 0,26 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102202 | 11167 | 192 | 6,06 | 0,40 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102203 | 11198 | 199 | 6,36 | 0,37 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102204 | 11660 | 196 | 6,04 | -0,02 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102205 | 11379 | 195 | 6,12 | -0,58 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102206 | 11099 | 184 | 6,10 | 1,07 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102207 | 11403 | 186 | 6,44 | 0,67 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102208 | 11192 | 186 | 6,00 | 0,40 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102209 | 11459 | 199 | 6,36 | -0,33 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102210 | 11087 | 200 | 6,39 | 0,60 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102211 | 11250 | 198 | 6,59 | 0,26 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102212 | 11516 | 187 | 6,79 | 0,60 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102213 | 11969 | 198 | 5,51 | 0,58 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102214 | 11139 | 172 | 4,98 | 0,90 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102215 | 11237 | 199 | 5,23 | 0,08 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102216 | 10856 | 196 | 6,46 | 0,83 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102217 | 11483 | 196 | 6,47 | 1,49 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102218 | 11085 | 200 | 6,17 | 0,65 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102219 | 11116 | 200 | 6,34 | 0,49 | +
03.06.2026 | OOM106 | V 102220 | 11340 | 200 | 6,55 | 1,25 | +