## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4985
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
24.04.2026 | OOM202 | V 106701 | 15527 | 198 | 6,00 | -0,29 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106702 | 15489 | 194 | 5,89 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106703 | 15450 | 191 | 5,89 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106704 | 15577 | 192 | 5,76 | -1,42 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106705 | 15170 | 200 | 6,12 | -0,98 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106706 | 15504 | 197 | 6,55 | -0,69 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106707 | 15957 | 197 | 5,99 | -0,76 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106708 | 15617 | 199 | 5,99 | -0,36 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106709 | 15588 | 189 | 5,74 | -0,48 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106710 | 15465 | 200 | 5,51 | -0,53 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106711 | 15569 | 198 | 6,04 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106712 | 15450 | 198 | 5,84 | -0,49 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106713 | 15585 | 193 | 6,09 | -1,02 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106714 | 15262 | 200 | 6,10 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106715 | 15274 | 190 | 5,73 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106716 | 15542 | 193 | 6,04 | -0,54 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106717 | 15303 | 196 | 6,41 | -0,80 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106718 | 15431 | 197 | 5,50 | -0,56 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106719 | 14958 | 198 | 5,80 | -0,63 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106720 | 15286 | 196 | 6,09 | -1,47 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106721 | 15893 | 198 | 6,20 | -0,34 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106722 | 15556 | 192 | 6,13 | -0,81 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106723 | 15305 | 194 | 5,95 | -0,27 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106724 | 15265 | 197 | 6,09 | -1,05 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106725 | 14779 | 191 | 6,02 | -0,91 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106726 | 15344 | 193 | 6,36 | -0,41 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106727 | 15221 | 198 | 5,80 | -1,18 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106728 | 15738 | 196 | 5,69 | -0,97 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106729 | 15564 | 191 | 6,35 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106730 | 15511 | 199 | 6,26 | -0,47 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106731 | 14984 | 192 | 5,58 | -1,12 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106732 | 15579 | 195 | 6,32 | -0,92 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106733 | 15488 | 193 | 5,83 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106734 | 15215 | 191 | 5,41 | -0,19 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106735 | 15186 | 192 | 6,21 | -1,11 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106736 | 15790 | 192 | 6,29 | -0,21 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106737 | 15602 | 197 | 5,93 | -0,61 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106738 | 15459 | 196 | 6,09 | -1,24 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106739 | 15796 | 196 | 5,93 | -0,42 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106740 | 15576 | 190 | 6,26 | -1,41 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106741 | 15402 | 196 | 5,71 | -1,08 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106742 | 15519 | 198 | 6,14 | -0,59 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106743 | 15700 | 200 | 6,34 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106744 | 15985 | 199 | 5,91 | -0,80 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106745 | 15365 | 195 | 6,15 | -1,18 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106746 | 15156 | 191 | 5,73 | -0,98 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106747 | 15925 | 196 | 5,96 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106748 | 15381 | 195 | 6,08 | -0,05 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106749 | 15467 | 199 | 6,05 | -0,31 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106750 | 15703 | 192 | 6,23 | -0,70 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106751 | 15300 | 193 | 5,77 | -0,26 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106752 | 15558 | 200 | 5,92 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106753 | 15430 | 192 | 5,64 | -1,19 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106754 | 15524 | 199 | 6,11 | -0,58 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106755 | 15923 | 195 | 5,85 | -0,86 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106756 | 15540 | 195 | 6,08 | -0,79 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106757 | 15710 | 199 | 6,51 | -0,64 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106758 | 15540 | 200 | 6,10 | -0,20 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106759 | 15718 | 199 | 6,80 | -0,50 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106760 | 15385 | 192 | 6,16 | -0,99 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106761 | 15612 | 200 | 6,55 | -0,64 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106762 | 15596 | 199 | 5,99 | -0,11 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106763 | 15635 | 196 | 6,24 | -0,70 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106764 | 15169 | 195 | 6,10 | -0,80 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106765 | 15500 | 198 | 6,15 | -0,56 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106766 | 15257 | 194 | 6,55 | -0,93 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106767 | 15268 | 192 | 6,22 | -0,68 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106768 | 15986 | 199 | 7,46 | -0,95 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106769 | 15413 | 199 | 6,46 | -0,55 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106770 | 15542 | 199 | 6,05 | -0,55 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106771 | 15544 | 198 | 6,06 | -0,65 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106772 | 15706 | 199 | 6,19 | -1,00 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106773 | 15470 | 193 | 6,06 | -0,72 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106774 | 15307 | 200 | 5,78 | -0,68 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106775 | 15423 | 195 | 6,32 | -0,53 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106776 | 15383 | 197 | 6,25 | -1,31 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106777 | 15289 | 198 | 5,82 | -0,60 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106778 | 15606 | 198 | 5,75 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106779 | 15336 | 200 | 6,25 | 0,03 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106780 | 15509 | 197 | 6,37 | -0,37 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106781 | 15605 | 200 | 6,58 | -0,17 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106782 | 15113 | 193 | 5,61 | -0,63 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106783 | 15553 | 197 | 6,60 | -0,67 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106784 | 15554 | 196 | 6,24 | -0,99 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106785 | 15606 | 197 | 6,50 | 0,04 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106786 | 15421 | 200 | 6,31 | -0,85 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106787 | 15707 | 200 | 6,39 | -0,57 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106788 | 15217 | 197 | 6,34 | -0,17 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106789 | 15451 | 196 | 6,29 | -0,05 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106790 | 15560 | 195 | 5,98 | -0,33 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106791 | 15273 | 193 | 6,40 | -0,62 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106792 | 15325 | 195 | 5,76 | -0,28 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106793 | 15861 | 199 | 5,92 | -0,25 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106794 | 15711 | 196 | 6,76 | -0,93 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106795 | 15537 | 192 | 6,22 | -0,51 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106796 | 15704 | 197 | 6,35 | -0,14 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106797 | 15974 | 198 | 6,60 | -0,71 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106798 | 15540 | 195 | 6,02 | -0,79 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106799 | 15380 | 195 | 5,96 | -1,05 | +
24.04.2026 | OOM202 | V 106800 | 15243 | 198 | 6,52 | -0,92 | +