## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | 103586887
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600221 | 17728 | 56 | 5,21 | -0,98 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600222 | 17563 | 54 | 5,29 | -0,73 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600223 | 18469 | 57 | 4,85 | -0,70 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600224 | 18088 | 63 | 5,07 | -0,89 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600225 | 17785 | 51 | 4,85 | -0,59 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600226 | 16886 | 48 | 5,36 | -0,57 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600227 | 18020 | 45 | 4,87 | -0,64 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600228 | 15854 | 83 | 6,31 | -0,68 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600229 | 16209 | 95 | 6,29 | -0,97 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600230 | 17418 | 91 | 5,50 | -0,61 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600231 | 16336 | 80 | 6,20 | -0,53 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600232 | 16491 | 83 | 6,08 | -0,55 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600233 | 15850 | 77 | 6,20 | -0,56 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600234 | 16138 | 90 | 6,21 | -0,55 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600235 | 15827 | 81 | 6,30 | -0,49 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600236 | 16729 | 83 | 5,85 | -0,64 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600237 | 16065 | 83 | 6,36 | -0,71 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600238 | 16560 | 90 | 6,11 | -0,52 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600239 | 16444 | 100 | 6,12 | -0,72 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600240 | 17361 | 92 | 5,64 | -0,87 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600241 | 16511 | 85 | 6,08 | -0,76 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600242 | 16327 | 107 | 6,14 | -0,59 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600243 | 17420 | 85 | 5,58 | -0,47 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600244 | 17008 | 78 | 5,81 | -0,40 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600245 | 16655 | 85 | 6,02 | -0,58 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600246 | 16221 | 93 | 6,24 | -0,66 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600247 | 16092 | 84 | 6,25 | -0,54 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600248 | 16117 | 109 | 6,30 | -0,97 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600249 | 16030 | 84 | 6,30 | -0,85 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600250 | 16905 | 93 | 5,67 | -0,70 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600251 | 16769 | 82 | 6,01 | -0,58 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600252 | 16875 | 88 | 6,08 | -0,73 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600253 | 16272 | 80 | 6,20 | -0,59 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600254 | 16120 | 82 | 6,17 | -0,63 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600255 | 16742 | 130 | 5,86 | -0,61 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600256 | 16548 | 81 | 6,05 | -0,69 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600257 | 17610 | 82 | 5,55 | -0,54 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600258 | 16431 | 78 | 5,91 | -0,55 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600259 | 15801 | 77 | 6,33 | -0,50 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600260 | 16882 | 81 | 5,87 | -0,59 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600261 | 16349 | 98 | 6,16 | -0,87 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600262 | 16677 | 74 | 6,02 | -0,68 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600263 | 16021 | 101 | 6,27 | -0,66 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600264 | 16248 | 92 | 6,20 | -0,61 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600265 | 15951 | 85 | 6,30 | -0,51 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600266 | 17083 | 89 | 5,69 | -0,49 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600267 | 16892 | 97 | 5,80 | -0,59 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600268 | 16887 | 86 | 5,87 | -0,77 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600269 | 16771 | 81 | 5,97 | -0,77 | +
11.05.2026 | OOM111-M | AA 600270 | 17851 | 85 | 5,48 | -0,65 | +