## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5205
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
18.06.2026 | OOM201 | V 126701 | 17258 | 350 | 7,81 | -1,24 | 17382 | 349 | 7,74 | -1,11 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126702 | 17266 | 348 | 7,87 | -1,41 | 17433 | 349 | 7,54 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126703 | 17251 | 350 | 7,34 | -0,91 | 17616 | 345 | 7,10 | -0,91 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126704 | 16249 | 349 | 8,12 | -1,08 | 17576 | 350 | 7,34 | -1,20 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126705 | 17085 | 349 | 8,01 | -1,26 | 17270 | 347 | 7,77 | -1,14 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126706 | 16830 | 349 | 7,71 | -1,10 | 17086 | 347 | 7,66 | -1,02 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126707 | 16819 | 346 | 7,74 | -1,03 | 17038 | 349 | 7,63 | -1,15 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126708 | 17067 | 350 | 10,23 | -1,16 | 17584 | 349 | 10,14 | -1,04 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126709 | 16759 | 350 | 7,86 | -1,40 | 17693 | 348 | 7,22 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126710 | 17641 | 348 | 7,04 | -1,19 | 17413 | 348 | 7,27 | -1,19 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126711 | 16998 | 347 | 7,25 | -0,98 | 17509 | 347 | 7,18 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126712 | 17675 | 343 | 6,91 | -0,82 | 17051 | 348 | 7,22 | -0,99 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126713 | 17407 | 349 | 7,54 | -1,17 | 17488 | 350 | 7,23 | -1,00 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126714 | 16697 | 349 | 7,53 | -1,11 | 17289 | 350 | 7,47 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126715 | 17919 | 346 | 7,09 | -1,19 | 18279 | 349 | 7,12 | -1,35 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126716 | 16549 | 349 | 8,67 | -1,61 | 17143 | 350 | 8,22 | -1,63 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126717 | 17794 | 349 | 7,03 | -1,21 | 17334 | 348 | 7,57 | -1,30 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126718 | 17811 | 348 | 7,03 | -1,12 | 17948 | 349 | 7,13 | -1,14 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126719 | 17319 | 348 | 7,29 | -1,22 | 17354 | 350 | 7,10 | -1,11 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126720 | 16689 | 350 | 7,61 | -1,31 | 17121 | 350 | 7,30 | -1,16 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126721 | 17075 | 348 | 7,68 | -1,35 | 17366 | 346 | 7,81 | -1,30 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126722 | 16874 | 347 | 7,61 | -1,15 | 16941 | 350 | 7,74 | -1,72 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126723 | 17117 | 347 | 7,50 | -1,12 | 17816 | 346 | 7,04 | -1,21 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126724 | 17078 | 347 | 7,87 | -1,48 | 17656 | 350 | 7,64 | -1,57 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126725 | 17395 | 346 | 7,39 | -1,24 | 17750 | 347 | 7,33 | -1,23 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126726 | 16551 | 349 | 7,61 | -1,13 | 18030 | 349 | 7,16 | -1,29 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126727 | 16491 | 345 | 7,48 | -1,04 | 17561 | 350 | 6,87 | -1,09 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126728 | 17349 | 347 | 7,02 | -0,90 | 17169 | 346 | 7,14 | -1,03 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126729 | 17730 | 344 | 6,85 | -0,95 | 18269 | 348 | 6,98 | -1,17 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126730 | 16738 | 349 | 7,74 | -1,20 | 17129 | 350 | 7,66 | -1,41 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126731 | 17310 | 349 | 7,45 | -1,22 | 18035 | 350 | 7,21 | -1,51 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126732 | 17925 | 346 | 9,36 | -1,39 | 17886 | 345 | 9,49 | -1,46 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126733 | 17111 | 348 | 7,64 | -1,24 | 17365 | 350 | 7,51 | -1,20 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126734 | 17551 | 348 | 7,40 | -1,16 | 17325 | 348 | 7,31 | -0,98 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126735 | 17044 | 346 | 7,28 | -0,96 | 17436 | 346 | 6,99 | -0,94 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126736 | 16862 | 350 | 7,64 | -1,12 | 17292 | 347 | 7,52 | -1,06 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126737 | 16723 | 345 | 7,72 | -0,88 | 17669 | 345 | 7,37 | -0,91 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126738 | 17522 | 344 | 7,49 | -0,89 | 18101 | 348 | 7,18 | -0,87 | +
18.06.2026 | OOM201 | V 126739 | 16953 | 348 | 7,76 | -0,80 | 16213 | 346 | 8,41 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126740 | 16270 | 348 | 8,58 | -0,49 | 16610 | 343 | 8,35 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126741 | 16331 | 344 | 7,66 | -0,44 | 16760 | 350 | 7,33 | -0,43 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126742 | 17027 | 344 | 7,22 | -0,47 | 17223 | 346 | 7,33 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126743 | 16882 | 344 | 7,87 | -0,47 | 16899 | 345 | 7,60 | -0,38 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126744 | 17868 | 347 | 7,21 | -0,58 | 17445 | 346 | 7,81 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126745 | 17428 | 347 | 7,39 | -0,44 | 17759 | 344 | 7,09 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126746 | 16762 | 340 | 8,44 | -0,39 | 17528 | 348 | 8,31 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126747 | 17142 | 347 | 7,89 | -0,90 | 16899 | 345 | 7,91 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126748 | 16385 | 345 | 8,02 | -0,85 | 17798 | 348 | 7,56 | -0,78 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126749 | 17105 | 348 | 8,06 | -1,13 | 16205 | 346 | 8,41 | -0,96 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126750 | 17197 | 344 | 7,32 | -0,35 | 16691 | 343 | 7,72 | -0,37 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126751 | 16103 | 350 | 8,02 | -0,41 | 17089 | 349 | 7,66 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126752 | 16400 | 345 | 8,20 | -0,78 | 16717 | 350 | 8,27 | -0,89 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126753 | 17596 | 342 | 7,16 | -0,26 | 17855 | 350 | 7,13 | -0,40 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126754 | 16695 | 349 | 8,12 | -0,49 | 18074 | 346 | 7,22 | -0,56 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126755 | 16655 | 344 | 7,32 | -0,28 | 17565 | 349 | 6,90 | -0,31 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126756 | 16619 | 347 | 7,70 | -0,58 | 17019 | 348 | 7,48 | -0,46 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126757 | 16922 | 350 | 8,45 | -1,13 | 17163 | 349 | 8,26 | -1,07 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126758 | 15693 | 341 | 8,38 | -0,42 | 17301 | 344 | 7,63 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126759 | 17777 | 346 | 7,13 | -0,51 | 16838 | 347 | 7,46 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126760 | 16826 | 350 | 8,07 | -0,67 | 16771 | 350 | 8,42 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126761 | 17129 | 345 | 7,49 | -0,69 | 16725 | 344 | 7,59 | -0,59 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126762 | 16054 | 346 | 8,04 | -0,48 | 17162 | 347 | 7,59 | -0,58 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126763 | 16555 | 346 | 7,50 | -0,55 | 16975 | 341 | 7,35 | -0,62 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126764 | 17415 | 344 | 7,26 | -0,69 | 17204 | 344 | 7,28 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126765 | 17237 | 350 | 8,11 | -0,96 | 17476 | 348 | 7,95 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126766 | 17099 | 348 | 7,48 | -0,69 | 17076 | 346 | 7,52 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126767 | 16161 | 349 | 8,23 | -0,85 | 17233 | 349 | 7,88 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126768 | 16424 | 343 | 7,58 | -0,61 | 17246 | 341 | 7,04 | -0,50 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126769 | 16649 | 347 | 7,69 | -0,71 | 17606 | 345 | 7,48 | -0,83 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126770 | 17470 | 348 | 7,13 | -1,03 | 17154 | 350 | 6,97 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126771 | 16643 | 344 | 7,43 | -1,20 | 17686 | 344 | 6,80 | -0,85 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126772 | 17724 | 340 | 6,65 | -0,55 | 18877 | 347 | 6,22 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126773 | 17193 | 349 | 7,07 | -0,68 | 17966 | 349 | 7,02 | -0,82 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126774 | 18233 | 348 | 6,93 | -1,44 | 17902 | 347 | 7,24 | -1,58 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126775 | 17558 | 347 | 6,93 | -0,85 | 17184 | 343 | 7,36 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126776 | 17525 | 347 | 7,65 | -1,09 | 18815 | 349 | 6,67 | -0,91 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126777 | 17027 | 346 | 7,65 | -1,19 | 17122 | 347 | 7,61 | -1,14 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126778 | 17293 | 349 | 6,86 | -0,94 | 17722 | 345 | 6,46 | -0,91 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126779 | 17271 | 345 | 7,06 | -0,71 | 17556 | 350 | 6,55 | -0,66 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126780 | 17213 | 343 | 7,25 | -0,87 | 17751 | 347 | 7,10 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126781 | 17187 | 347 | 7,49 | -1,14 | 16968 | 342 | 7,63 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126782 | 17161 | 346 | 7,77 | -1,53 | 17824 | 345 | 6,94 | -1,32 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126783 | 17684 | 344 | 7,41 | -0,99 | 18252 | 347 | 7,22 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126784 | 17446 | 349 | 6,93 | -0,87 | 17480 | 343 | 6,93 | -0,80 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126785 | 17244 | 349 | 7,33 | -1,22 | 17671 | 350 | 7,26 | -1,23 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126786 | 16595 | 349 | 7,50 | -0,90 | 17079 | 349 | 7,11 | -0,95 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126787 | 17271 | 345 | 6,80 | -0,67 | 17710 | 345 | 6,61 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126788 | 17580 | 346 | 7,43 | -1,23 | 17847 | 346 | 7,50 | -1,17 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126789 | 17608 | 341 | 7,13 | -0,82 | 18156 | 348 | 7,15 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126790 | 17652 | 349 | 7,35 | -0,91 | 18085 | 347 | 6,91 | -0,84 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126791 | 17591 | 344 | 7,50 | -1,14 | 17898 | 346 | 7,20 | -1,19 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126792 | 17463 | 345 | 7,50 | -1,11 | 18269 | 345 | 6,94 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126793 | 17428 | 349 | 7,19 | -0,66 | 17699 | 343 | 6,91 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126794 | 17309 | 347 | 7,43 | -0,99 | 17176 | 345 | 7,15 | -0,97 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126795 | 16632 | 346 | 7,42 | -0,55 | 16053 | 347 | 7,81 | -0,67 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126796 | 17482 | 345 | 7,27 | -1,08 | 18527 | 346 | 6,80 | -1,00 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126797 | 16904 | 348 | 7,55 | -0,88 | 17977 | 342 | 6,94 | -0,81 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126798 | 17604 | 348 | 7,16 | -0,92 | 17479 | 348 | 7,46 | -1,17 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126799 | 17114 | 350 | 7,74 | -0,92 | 17943 | 344 | 7,05 | -0,90 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126800 | 17184 | 349 | 7,33 | -0,80 | 16558 | 343 | 7,69 | -0,60 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126801 | 17922 | 349 | 6,93 | -0,88 | 18668 | 346 | 6,81 | -1,07 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126802 | 16843 | 345 | 7,28 | -0,86 | 16617 | 350 | 7,35 | -0,68 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126803 | 17168 | 350 | 7,26 | -0,54 | 17185 | 349 | 7,17 | -0,61 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126804 | 17135 | 348 | 7,83 | -0,90 | 17487 | 346 | 7,57 | -0,87 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126805 | 16699 | 344 | 7,58 | -0,83 | 16988 | 345 | 7,55 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126806 | 16977 | 346 | 7,22 | -0,81 | 17154 | 348 | 7,21 | -0,77 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126807 | 16436 | 347 | 8,01 | -1,01 | 17642 | 347 | 7,49 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126808 | 16869 | 349 | 7,79 | -1,19 | 17614 | 348 | 7,64 | -1,84 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126809 | 16956 | 346 | 7,34 | -0,87 | 17065 | 345 | 7,46 | -0,92 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126810 | 17268 | 345 | 6,95 | -0,77 | 17040 | 344 | 7,10 | -0,91 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126811 | 16814 | 345 | 7,19 | -0,74 | 17086 | 344 | 7,10 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126812 | 17230 | 346 | 7,31 | -0,95 | 17905 | 343 | 7,03 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126813 | 17496 | 347 | 7,51 | -1,24 | 17273 | 347 | 7,61 | -1,01 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126814 | 17353 | 350 | 7,62 | -1,24 | 17999 | 346 | 7,04 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126815 | 17210 | 343 | 7,41 | -0,84 | 17595 | 339 | 7,31 | -0,94 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126816 | 17082 | 342 | 7,34 | -0,90 | 18080 | 344 | 6,98 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126817 | 17953 | 350 | 7,07 | -0,97 | 17830 | 347 | 7,16 | -1,06 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126818 | 17075 | 346 | 7,25 | -0,81 | 16870 | 342 | 7,12 | -0,69 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126819 | 17227 | 350 | 7,42 | -0,89 | 17382 | 348 | 7,29 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126820 | 17946 | 342 | 6,58 | -0,66 | 18154 | 350 | 6,65 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126821 | 17020 | 348 | 7,89 | -1,20 | 17643 | 346 | 7,33 | -1,17 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126822 | 17360 | 345 | 7,31 | -1,04 | 17914 | 346 | 7,14 | -1,03 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126823 | 17560 | 349 | 9,05 | -1,74 | 17259 | 347 | 8,82 | -1,55 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126824 | 17583 | 346 | 7,45 | -1,04 | 17953 | 346 | 7,00 | -0,98 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126825 | 17746 | 344 | 6,89 | -0,68 | 17827 | 344 | 6,95 | -0,76 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126826 | 17012 | 347 | 7,45 | -1,09 | 17442 | 349 | 7,25 | -1,09 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126827 | 17319 | 346 | 6,84 | -0,66 | 17594 | 344 | 6,89 | -0,70 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126828 | 17296 | 349 | 7,38 | -1,20 | 17689 | 342 | 7,39 | -1,24 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126829 | 17105 | 347 | 7,52 | -0,86 | 17548 | 344 | 7,38 | -1,02 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126830 | 17473 | 347 | 7,42 | -1,20 | 17290 | 347 | 8,01 | -1,30 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126831 | 17600 | 345 | 8,16 | -1,08 | 17553 | 347 | 8,01 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126832 | 17695 | 348 | 7,05 | -0,71 | 18617 | 347 | 6,85 | -0,64 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126833 | 17144 | 348 | 8,06 | -1,42 | 17443 | 344 | 7,51 | -1,37 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126834 | 16578 | 345 | 7,62 | -0,82 | 17265 | 350 | 7,00 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126835 | 16946 | 350 | 7,80 | -0,88 | 17688 | 349 | 7,35 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126836 | 16313 | 344 | 8,63 | -0,91 | 17047 | 346 | 8,57 | -0,93 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126837 | 17485 | 348 | 7,64 | -0,98 | 17180 | 341 | 7,75 | -0,88 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126838 | 17178 | 347 | 9,97 | -0,97 | 17650 | 350 | 9,68 | -0,99 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126839 | 17376 | 347 | 7,12 | -0,92 | 17475 | 347 | 7,22 | -0,86 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126840 | 16425 | 343 | 7,57 | -0,68 | 17456 | 342 | 6,88 | -0,75 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126841 | 16469 | 350 | 7,57 | -0,74 | 16475 | 344 | 7,47 | -0,71 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126842 | 17395 | 344 | 7,44 | -0,74 | 17965 | 347 | 7,05 | -0,72 | +
19.06.2026 | OOM201 | V 126843 | 15840 | 343 | 8,06 | -0,98 | 17347 | 350 | 7,38 | -1,06 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126844 | 17460 | 342 | 6,88 | -0,68 | 17868 | 343 | 6,76 | -0,66 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126845 | 17070 | 350 | 6,94 | -0,66 | 17499 | 347 | 6,91 | -0,76 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126846 | 17230 | 349 | 6,64 | -0,56 | 17822 | 350 | 6,53 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126847 | 16924 | 346 | 6,97 | -0,70 | 17600 | 348 | 6,55 | -0,66 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126848 | 16705 | 349 | 7,34 | -0,71 | 16949 | 344 | 7,51 | -0,78 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126849 | 16849 | 350 | 7,73 | -0,77 | 16405 | 348 | 7,70 | -0,62 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126850 | 17723 | 347 | 6,97 | -0,73 | 17547 | 345 | 7,19 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126851 | 17919 | 345 | 7,03 | -0,49 | 18225 | 343 | 7,24 | -0,73 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126852 | 17462 | 133 | 7,22 | -1,06 | 17716 | 118 | 7,00 | -0,98 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126853 | 17857 | 106 | 6,83 | -0,83 | 17772 | 101 | 6,86 | -0,76 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126854 | 16820 | 115 | 7,33 | -0,90 | 16928 | 135 | 7,46 | -1,02 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126855 | 16729 | 114 | 7,52 | -0,87 | 18099 | 115 | 6,95 | -0,82 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126856 | 17961 | 119 | 6,83 | -0,84 | 18224 | 137 | 6,77 | -0,95 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126857 | 16194 | 111 | 8,08 | -1,00 | 16389 | 114 | 7,85 | -0,92 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126858 | 17283 | 346 | 6,94 | -1,01 | 17405 | 343 | 7,06 | -0,88 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126859 | 16740 | 348 | 7,53 | -0,88 | 17490 | 349 | 7,08 | -0,78 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126860 | 17425 | 350 | 6,95 | -1,02 | 17660 | 348 | 6,81 | -1,06 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126861 | 17564 | 349 | 6,84 | -0,89 | 17274 | 348 | 6,84 | -0,94 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126862 | 17642 | 344 | 6,83 | -0,89 | 17782 | 347 | 6,63 | -0,84 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126863 | 17347 | 345 | 7,46 | -0,85 | 17133 | 347 | 8,00 | -0,92 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126864 | 17152 | 346 | 7,12 | -0,94 | 17635 | 346 | 6,86 | -0,89 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126865 | 16593 | 348 | 9,73 | -1,25 | 16637 | 343 | 9,56 | -1,16 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126866 | 17283 | 345 | 7,01 | -0,87 | 17850 | 347 | 6,78 | -0,87 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126867 | 17829 | 344 | 6,64 | -0,62 | 17733 | 344 | 6,85 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126868 | 17157 | 347 | 6,71 | -0,73 | 17379 | 347 | 6,53 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126869 | 16932 | 348 | 7,51 | -0,96 | 16633 | 346 | 7,65 | -0,89 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126870 | 17797 | 349 | 6,84 | -0,87 | 17694 | 350 | 7,06 | -0,76 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126871 | 16720 | 348 | 7,53 | -0,83 | 17668 | 350 | 7,11 | -0,73 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126872 | 17333 | 348 | 7,08 | -0,96 | 18223 | 346 | 6,94 | -1,08 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126873 | 18144 | 343 | 6,97 | -1,22 | 17951 | 350 | 7,28 | -1,36 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126874 | 16514 | 345 | 7,53 | -0,70 | 17288 | 349 | 7,08 | -0,71 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126875 | 16915 | 349 | 6,82 | -0,63 | 16960 | 342 | 6,90 | -0,58 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126876 | 16980 | 350 | 7,32 | -0,70 | 17374 | 348 | 7,29 | -0,74 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126877 | 16539 | 349 | 7,65 | -0,74 | 16904 | 350 | 7,49 | -0,79 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126878 | 17596 | 342 | 6,83 | -0,73 | 17289 | 346 | 7,22 | -0,88 | +
26.06.2026 | OOM201 | V 126879 | 16681 | 344 | 7,73 | -0,61 | 18022 | 350 | 7,36 | -0,96 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126880 | 17291 | 346 | 6,64 | -0,80 | 17084 | 346 | 6,77 | -0,72 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126881 | 17696 | 347 | 6,13 | -0,61 | 17402 | 349 | 6,46 | -0,69 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126882 | 17058 | 344 | 6,50 | -0,64 | 16763 | 344 | 6,69 | -0,67 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126883 | 17467 | 346 | 6,17 | -0,60 | 17498 | 344 | 6,20 | -0,72 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126884 | 17233 | 346 | 6,96 | -0,82 | 16938 | 347 | 6,95 | -0,80 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126885 | 16944 | 348 | 6,78 | -0,69 | 16644 | 341 | 6,95 | -0,67 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126886 | 17501 | 350 | 6,66 | -0,65 | 16897 | 343 | 6,91 | -0,66 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126887 | 17285 | 342 | 6,91 | -0,74 | 17194 | 342 | 6,93 | -0,73 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126888 | 17244 | 344 | 6,65 | -1,08 | 16728 | 350 | 6,69 | -1,01 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126889 | 17213 | 341 | 6,24 | -0,72 | 17410 | 346 | 6,41 | -0,77 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126890 | 17438 | 346 | 6,23 | -0,83 | 17874 | 344 | 5,72 | -0,78 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126891 | 17927 | 349 | 6,14 | -0,93 | 17719 | 341 | 6,09 | -0,91 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126892 | 18400 | 343 | 6,10 | -0,85 | 18272 | 346 | 6,11 | -0,80 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126893 | 17351 | 343 | 6,69 | -1,18 | 17655 | 349 | 6,61 | -1,19 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126894 | 17547 | 348 | 6,21 | -0,92 | 17237 | 345 | 6,35 | -0,96 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126895 | 17697 | 345 | 7,09 | -1,36 | 17391 | 349 | 6,97 | -1,24 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126896 | 17741 | 344 | 6,21 | -1,11 | 18330 | 347 | 6,06 | -0,98 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126897 | 17126 | 338 | 6,56 | -1,03 | 17046 | 348 | 6,63 | -1,06 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126898 | 17693 | 340 | 6,14 | -0,85 | 17606 | 343 | 6,10 | -0,82 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126899 | 17849 | 345 | 5,86 | -0,88 | 17218 | 345 | 6,41 | -0,99 | +
29.06.2026 | OOM201 | V 126900 | 17934 | 344 | 5,98 | -0,72 | 17833 | 344 | 6,09 | -0,64 | +