## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5225
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
25.06.2026 | OOM102-A | V 108201 | 10605 | 119 | 5,25 | -0,68 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108202 | 10097 | 114 | 6,14 | -1,09 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108203 | 10489 | 114 | 4,80 | -1,17 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108204 | 10229 | 116 | 6,13 | -0,76 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108205 | 10408 | 118 | 6,67 | -0,29 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108206 | 10195 | 113 | 6,75 | -1,39 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108207 | 10006 | 117 | 6,71 | -0,94 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108208 | 10305 | 113 | 7,34 | -0,72 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108209 | 10087 | 116 | 6,06 | -1,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108210 | 10309 | 115 | 5,96 | -0,74 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108211 | 10030 | 119 | 5,92 | -0,20 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108212 | 10062 | 119 | 6,35 | -1,06 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108213 | 10189 | 117 | 6,16 | -1,13 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108214 | 10044 | 114 | 6,94 | -0,07 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108215 | 10274 | 112 | 6,50 | -0,59 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108216 | 10947 | 115 | 7,43 | -0,79 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108217 | 10379 | 119 | 7,11 | -0,73 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108218 | 10573 | 116 | 7,27 | -0,13 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108219 | 10099 | 116 | 6,49 | -0,24 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108220 | 9985 | 119 | 7,14 | -0,11 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108221 | 10252 | 116 | 8,32 | -1,03 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108222 | 10185 | 117 | 8,11 | -0,71 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108223 | 10388 | 116 | 8,39 | -0,67 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108224 | 10224 | 119 | 7,92 | -0,72 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108225 | 10178 | 119 | 6,71 | -0,69 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108226 | 10709 | 118 | 6,18 | -0,41 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108227 | 10400 | 117 | 7,01 | -0,72 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108228 | 10154 | 116 | 7,40 | -0,12 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108229 | 10442 | 118 | 7,62 | -0,64 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108230 | 10359 | 119 | 10,18 | -0,71 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108231 | 10342 | 119 | 7,38 | -0,81 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108232 | 10103 | 120 | 7,25 | -0,19 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108233 | 10458 | 116 | 6,76 | -0,33 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108234 | 10203 | 116 | 7,22 | 0,37 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108235 | 9900 | 120 | 7,51 | -0,93 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108236 | 10187 | 114 | 7,59 | -0,30 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108237 | 10237 | 118 | 8,40 | -1,31 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108238 | 10347 | 119 | 6,46 | 0,09 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108239 | 10023 | 120 | 6,81 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108240 | 10282 | 120 | 7,34 | 0,06 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108241 | 10304 | 120 | 6,83 | -0,19 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108242 | 9964 | 120 | 7,05 | -0,01 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108243 | 10308 | 118 | 7,55 | -0,70 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108244 | 9992 | 119 | 9,56 | -0,49 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108245 | 10088 | 18 | 6,69 | -0,17 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108246 | 10324 | 19 | 6,80 | -0,43 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108247 | 10087 | 17 | 6,87 | -0,30 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108248 | 10387 | 18 | 7,09 | -0,34 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108249 | 10155 | 22 | 7,66 | -0,36 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108250 | 10567 | 18 | 8,22 | -0,49 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108251 | 10112 | 22 | 7,10 | -0,22 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108252 | 10280 | 17 | 6,76 | -0,14 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108253 | 10179 | 21 | 6,93 | -0,21 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108254 | 10414 | 27 | 7,34 | -0,63 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108255 | 10061 | 20 | 7,15 | -0,67 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108256 | 10266 | 17 | 8,14 | -0,38 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108257 | 10282 | 38 | 6,51 | -0,12 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108258 | 9709 | 20 | 6,97 | -0,57 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108259 | 10339 | 18 | 6,59 | -0,36 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108260 | 10241 | 19 | 6,94 | -0,12 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108261 | 10501 | 20 | 7,18 | -0,11 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108262 | 10334 | 20 | 7,34 | -0,20 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108263 | 10232 | 23 | 7,57 | -0,80 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108264 | 10135 | 22 | 7,87 | -0,25 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108265 | 10180 | 19 | 6,94 | 0,07 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108266 | 10534 | 27 | 7,25 | -0,85 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108267 | 10126 | 20 | 7,45 | -0,66 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108268 | 10313 | 21 | 9,54 | -0,48 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108269 | 10302 | 24 | 6,97 | -0,01 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108270 | 10208 | 18 | 6,96 | -0,06 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108271 | 10479 | 21 | 7,10 | -0,29 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108272 | 10278 | 29 | 7,34 | -0,07 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108273 | 10342 | 17 | 8,16 | 0,30 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108274 | 10302 | 29 | 7,21 | -1,12 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108275 | 10053 | 23 | 6,81 | -1,08 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108276 | 10362 | 20 | 6,98 | -0,34 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108277 | 10567 | 19 | 6,86 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108278 | 10034 | 21 | 7,54 | -0,41 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108279 | 10316 | 20 | 7,27 | -0,53 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108280 | 10515 | 19 | 8,91 | -0,58 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108281 | 10454 | 41 | 7,16 | -0,87 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108282 | 10223 | 18 | 8,59 | -0,02 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108283 | 10458 | 17 | 6,72 | -0,25 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108284 | 10406 | 25 | 7,22 | -0,56 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108285 | 10204 | 19 | 7,40 | 0,03 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108286 | 10507 | 27 | 8,87 | -0,00 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108287 | 10080 | 22 | 7,85 | -0,16 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108288 | 10149 | 23 | 8,62 | -0,72 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108289 | 10312 | 19 | 6,59 | -0,00 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108290 | 10436 | 20 | 7,17 | -0,47 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108291 | 10229 | 19 | 6,96 | 0,09 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108292 | 10345 | 16 | 7,19 | -0,46 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108293 | 10164 | 19 | 8,62 | -0,26 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108294 | 10494 | 119 | 6,77 | -0,31 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108295 | 10309 | 119 | 6,51 | -0,21 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108296 | 10106 | 117 | 6,54 | -0,68 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108297 | 10117 | 116 | 7,29 | -0,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108298 | 10000 | 117 | 7,14 | -0,46 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108299 | 10244 | 116 | 7,32 | -0,45 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108300 | 10326 | 117 | 7,55 | -0,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108301 | 10123 | 120 | 8,31 | -0,14 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108302 | 10091 | 116 | 6,65 | -0,46 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108303 | 10280 | 119 | 6,88 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108304 | 10401 | 118 | 6,97 | -0,50 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108305 | 10439 | 117 | 7,06 | -0,32 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108306 | 10355 | 116 | 6,67 | 0,08 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108307 | 10500 | 120 | 7,05 | -0,62 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108308 | 10219 | 120 | 7,65 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108309 | 10402 | 116 | 8,92 | -0,67 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108310 | 10425 | 117 | 6,95 | -0,52 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108311 | 10501 | 119 | 7,02 | -0,21 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108312 | 10438 | 120 | 7,48 | 0,06 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108313 | 10179 | 119 | 7,51 | 0,23 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108314 | 10078 | 115 | 7,73 | -0,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108315 | 10569 | 116 | 7,00 | -0,33 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108316 | 10397 | 115 | 7,71 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108317 | 10294 | 115 | 8,32 | -0,72 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108318 | 10307 | 119 | 7,03 | -0,34 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108319 | 10381 | 118 | 6,94 | -0,79 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108320 | 10154 | 117 | 7,33 | -0,50 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108321 | 10360 | 112 | 6,92 | -0,69 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108322 | 10332 | 118 | 7,47 | -0,34 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108323 | 10286 | 120 | 7,09 | -0,92 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108324 | 10554 | 120 | 7,78 | -0,57 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108325 | 10138 | 118 | 8,74 | -0,39 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108326 | 10301 | 119 | 6,78 | -0,96 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108327 | 10541 | 120 | 7,58 | -0,46 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108328 | 10610 | 119 | 7,34 | -0,33 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108329 | 10480 | 120 | 7,43 | -0,58 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108330 | 10620 | 120 | 8,96 | -0,47 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108331 | 10251 | 115 | 8,07 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108332 | 10478 | 118 | 9,53 | -0,54 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108333 | 10465 | 115 | 7,04 | -0,44 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108334 | 12048 | 119 | 6,93 | -0,34 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108335 | 10490 | 115 | 6,39 | -0,40 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108336 | 10377 | 118 | 7,32 | -0,47 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108337 | 10474 | 117 | 7,55 | -1,18 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108338 | 10303 | 109 | 7,70 | -0,65 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108339 | 10607 | 106 | 7,78 | -1,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108340 | 10492 | 118 | 9,45 | -0,82 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108341 | 10462 | 120 | 7,13 | -0,47 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108342 | 10690 | 117 | 6,99 | -0,84 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108343 | 10329 | 117 | 7,12 | -0,59 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108344 | 10332 | 116 | 7,36 | -0,82 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108345 | 10220 | 117 | 9,18 | -0,48 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108346 | 10411 | 120 | 7,56 | -0,94 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108347 | 10445 | 119 | 8,89 | -0,87 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108348 | 10401 | 118 | 7,04 | -0,70 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108349 | 10196 | 120 | 7,26 | -0,58 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108350 | 10319 | 120 | 7,05 | -0,75 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108351 | 10200 | 116 | 7,84 | -0,69 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108352 | 10241 | 115 | 7,00 | -0,57 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108353 | 10507 | 117 | 7,63 | -0,32 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108354 | 10561 | 117 | 10,04 | -1,04 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108355 | 10314 | 120 | 7,08 | -0,09 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108356 | 10208 | 117 | 6,57 | -0,56 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108357 | 10461 | 115 | 6,80 | -1,22 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108358 | 10277 | 117 | 7,29 | -0,28 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108359 | 10391 | 118 | 7,20 | -0,38 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108360 | 10474 | 119 | 7,77 | -0,54 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108361 | 10145 | 117 | 7,58 | -0,15 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108362 | 10376 | 120 | 8,80 | -0,47 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108363 | 10716 | 120 | 6,04 | -0,27 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108364 | 10380 | 117 | 6,68 | -0,55 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108365 | 10145 | 115 | 7,06 | -0,58 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108366 | 10193 | 120 | 6,82 | -0,56 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108367 | 10426 | 120 | 6,81 | -0,39 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108368 | 10157 | 115 | 7,20 | -0,52 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108369 | 10324 | 120 | 7,98 | -0,77 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108370 | 10334 | 116 | 9,23 | -0,45 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108371 | 10447 | 119 | 7,06 | -0,71 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108372 | 10357 | 117 | 7,33 | -0,15 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108373 | 10476 | 115 | 6,73 | -0,32 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108374 | 10461 | 115 | 7,49 | -0,18 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108375 | 10384 | 114 | 7,86 | -0,48 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108376 | 10468 | 117 | 7,08 | -0,10 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108377 | 9922 | 117 | 7,65 | -0,57 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108378 | 10619 | 118 | 7,96 | -0,73 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108379 | 10118 | 119 | 6,66 | -0,37 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108380 | 10319 | 117 | 6,66 | -0,35 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108381 | 10215 | 115 | 6,99 | -0,05 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108382 | 10209 | 119 | 6,80 | -0,58 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108383 | 9919 | 116 | 7,12 | -0,61 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108384 | 10450 | 117 | 6,86 | -0,45 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108385 | 10271 | 116 | 9,20 | -0,17 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108386 | 10263 | 117 | 6,66 | -0,15 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108387 | 9846 | 118 | 7,25 | -0,38 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108388 | 10229 | 120 | 6,57 | -0,15 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108389 | 10165 | 118 | 7,34 | -0,59 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108390 | 10497 | 116 | 6,69 | -0,06 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108391 | 10421 | 117 | 7,25 | -0,42 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108392 | 10153 | 119 | 7,45 | -0,54 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108393 | 10446 | 120 | 8,29 | -0,07 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108394 | 10243 | 115 | 6,71 | 0,08 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108395 | 10122 | 117 | 6,88 | -0,95 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108396 | 10418 | 115 | 6,65 | -0,26 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108397 | 10295 | 119 | 6,89 | -0,42 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108398 | 10424 | 115 | 6,92 | -0,45 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108399 | 10248 | 119 | 7,48 | -0,61 | +
25.06.2026 | OOM102-A | V 108400 | 10250 | 114 | 7,55 | -0,65 | +