## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5345
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357938 | 12547 | 118 | 6,59 | -1,34 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357939 | 12515 | 116 | 6,80 | -1,29 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357940 | 12432 | 119 | 6,52 | -1,31 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357941 | 12796 | 120 | 7,03 | -2,02 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357942 | 12911 | 117 | 7,08 | -1,39 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357943 | 12513 | 118 | 6,36 | -0,91 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357944 | 12706 | 117 | 6,51 | -1,67 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357945 | 12320 | 115 | 6,57 | -1,87 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357946 | 12650 | 120 | 6,06 | -1,59 | +
20.07.2026 | OOM102-1 | A 357947 | 12785 | 115 | 6,23 | -1,16 | +