## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5207
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
23.07.2026 | OOM110 | V 109100 | 10824 | 193 | 6,59 | -1,19 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109101 | 10325 | 175 | 5,21 | -0,70 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109102 | 10520 | 195 | 6,24 | -0,99 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109103 | 10565 | 196 | 6,36 | -1,09 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109104 | 10472 | 192 | 7,08 | -0,86 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109105 | 10297 | 196 | 6,43 | -1,20 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109106 | 10628 | 199 | 6,37 | -1,17 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109107 | 10385 | 198 | 5,61 | -2,15 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109108 | 10449 | 178 | 6,48 | -0,58 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109109 | 10390 | 200 | 6,21 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109110 | 10351 | 191 | 6,69 | -0,77 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109111 | 10454 | 199 | 6,24 | -0,75 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109112 | 10592 | 200 | 6,87 | -0,87 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109113 | 10535 | 200 | 7,00 | -1,36 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109114 | 10345 | 187 | 6,30 | -0,98 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109115 | 10631 | 196 | 5,94 | -1,47 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109116 | 10676 | 182 | 5,00 | -0,96 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109117 | 10518 | 193 | 6,61 | -1,12 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109118 | 10370 | 182 | 6,79 | -1,03 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109119 | 10371 | 198 | 6,29 | -0,63 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109120 | 10561 | 191 | 6,10 | -1,00 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109121 | 10302 | 196 | 6,59 | -1,74 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109122 | 10665 | 197 | 5,97 | -1,01 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109123 | 10775 | 198 | 5,38 | -1,29 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109124 | 10282 | 173 | 6,29 | -0,53 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109125 | 10427 | 200 | 5,43 | -1,11 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109126 | 10571 | 196 | 6,57 | -0,65 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109127 | 10331 | 198 | 6,48 | -0,80 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109128 | 10542 | 195 | 6,88 | -0,98 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109129 | 10625 | 197 | 6,88 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109130 | 10367 | 191 | 6,45 | -1,10 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109131 | 10438 | 196 | 5,64 | -1,59 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109132 | 10302 | 199 | 6,36 | -0,80 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109133 | 10569 | 198 | 6,08 | -0,90 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109134 | 10297 | 188 | 6,60 | -0,75 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109135 | 10607 | 199 | 6,49 | -1,65 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109136 | 10754 | 200 | 6,50 | -1,33 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109137 | 10614 | 198 | 6,64 | -1,17 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109138 | 10447 | 189 | 6,19 | -1,39 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109139 | 10208 | 185 | 7,14 | -0,67 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109140 | 10539 | 195 | 6,64 | -0,78 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109141 | 10618 | 199 | 6,80 | -0,62 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109142 | 10450 | 194 | 6,63 | -0,73 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109143 | 10574 | 196 | 6,65 | -1,37 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109144 | 10395 | 198 | 6,70 | -1,80 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109145 | 10598 | 193 | 6,45 | -1,47 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109146 | 10543 | 197 | 6,18 | -1,30 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109147 | 10458 | 199 | 6,48 | -0,63 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109148 | 10360 | 200 | 6,90 | -0,87 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109149 | 10393 | 195 | 6,43 | -0,84 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109150 | 10438 | 193 | 5,30 | -1,02 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109151 | 10491 | 198 | 6,99 | -0,86 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109152 | 10479 | 197 | 6,92 | -1,52 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109153 | 10484 | 190 | 5,74 | -1,36 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109154 | 10723 | 189 | 6,26 | -1,35 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109155 | 10373 | 196 | 6,75 | -0,17 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109156 | 10302 | 195 | 6,33 | -1,28 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109157 | 10279 | 200 | 6,55 | -0,47 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109158 | 10394 | 200 | 6,24 | -0,93 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109159 | 10697 | 197 | 6,87 | -1,23 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109160 | 10643 | 198 | 6,85 | -0,76 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109161 | 10479 | 192 | 5,71 | -1,38 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109162 | 10548 | 193 | 6,51 | -0,60 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109163 | 10633 | 195 | 6,72 | -0,80 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109164 | 10576 | 191 | 6,28 | -0,81 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109165 | 10598 | 189 | 5,06 | -1,88 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109166 | 10302 | 195 | 6,02 | -1,73 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109167 | 10295 | 194 | 6,96 | -0,60 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109168 | 10371 | 189 | 6,74 | -1,20 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109169 | 10623 | 199 | 6,80 | -0,87 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109170 | 10598 | 198 | 6,66 | -1,61 | +
23.07.2026 | OOM110 | V 109171 | 10443 | 200 | 6,65 | -1,68 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109172 | 10671 | 194 | 6,07 | -1,15 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109173 | 10581 | 185 | 6,52 | -0,65 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109174 | 10564 | 194 | 6,76 | -1,12 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109175 | 10304 | 199 | 6,48 | -0,95 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109176 | 10552 | 197 | 6,43 | -0,91 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109177 | 10437 | 190 | 6,59 | -1,13 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109178 | 10445 | 196 | 6,77 | -1,52 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109179 | 10532 | 184 | 6,22 | -0,45 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109180 | 10637 | 196 | 6,74 | -1,21 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109181 | 10411 | 190 | 6,45 | -0,65 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109182 | 10559 | 199 | 6,76 | -1,02 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109183 | 10640 | 199 | 6,60 | -1,15 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109184 | 10469 | 199 | 6,83 | -1,15 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109185 | 10697 | 191 | 6,22 | -1,80 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109186 | 10352 | 190 | 6,50 | -0,44 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109187 | 10506 | 199 | 6,12 | -1,14 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109188 | 10394 | 198 | 6,85 | -0,76 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109189 | 10382 | 192 | 6,94 | -0,77 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109190 | 10634 | 199 | 6,95 | -1,15 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109191 | 10407 | 193 | 6,07 | -1,65 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109192 | 10467 | 175 | 6,29 | -0,38 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109193 | 10348 | 196 | 6,28 | -1,19 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109194 | 10731 | 189 | 6,10 | -1,35 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109195 | 10596 | 181 | 6,56 | -1,20 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109196 | 10694 | 194 | 6,93 | -0,90 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109197 | 10734 | 196 | 6,77 | -1,30 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109198 | 10322 | 193 | 6,39 | -0,98 | +
24.07.2026 | OOM110 | V 109199 | 10429 | 193 | 5,71 | -0,68 | +