## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
13.07.2026 | OOM112 | V 111901 | 41265 | 206 | 5,62 | 1,17 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111902 | 38717 | 114 | 6,31 | 1,33 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111903 | 42008 | 176 | 5,37 | 1,33 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111904 | 39525 | 145 | 5,95 | 1,25 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111905 | 40555 | 219 | 5,94 | 1,11 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111906 | 42242 | 241 | 5,67 | 1,04 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111907 | 39660 | 222 | 5,78 | 1,17 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111908 | 39865 | 183 | 5,78 | 0,83 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111909 | 40718 | 191 | 5,77 | 1,49 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111910 | 41046 | 295 | 5,86 | 1,36 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111911 | 40249 | 234 | 5,90 | 1,44 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111912 | 42333 | 173 | 5,51 | 1,26 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111913 | 40184 | 160 | 5,66 | 1,06 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111914 | 39506 | 159 | 5,86 | 1,33 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111915 | 38408 | 159 | 6,02 | 0,87 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111916 | 41124 | 211 | 5,71 | 1,83 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111917 | 40085 | 269 | 5,84 | 1,84 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111918 | 39984 | 246 | 6,07 | 1,75 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111919 | 41994 | 193 | 5,66 | 1,47 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111920 | 39139 | 138 | 5,92 | 1,53 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111921 | 39518 | 188 | 5,86 | 1,32 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111922 | 38581 | 232 | 5,98 | 1,40 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111923 | 40895 | 350 | 5,82 | 0,82 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111924 | 40332 | 255 | 5,82 | 1,60 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111925 | 42487 | 225 | 5,36 | 1,61 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111926 | 39339 | 136 | 5,88 | 1,73 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111927 | 40199 | 217 | 5,68 | 1,46 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111928 | 40086 | 181 | 5,61 | 1,04 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111929 | 39242 | 162 | 6,12 | 1,89 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111930 | 40576 | 347 | 5,75 | 1,14 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111931 | 40471 | 932 | 5,92 | 1,30 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111932 | 39640 | 908 | 5,68 | 1,78 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111933 | 37398 | 889 | 6,58 | 1,67 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111934 | 40133 | 941 | 5,75 | 1,71 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111935 | 40473 | 967 | 6,06 | 1,49 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111936 | 38441 | 923 | 5,94 | 1,42 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111937 | 38173 | 882 | 6,17 | 1,65 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111938 | 39763 | 947 | 5,75 | 0,92 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111939 | 41119 | 942 | 5,51 | 1,69 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111940 | 41479 | 990 | 5,66 | 1,74 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111941 | 41285 | 977 | 5,71 | 1,64 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111942 | 38570 | 897 | 6,01 | 1,55 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111943 | 39671 | 937 | 5,73 | 1,36 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111944 | 39726 | 937 | 5,85 | 1,79 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111945 | 40590 | 967 | 5,90 | 1,33 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111946 | 39578 | 123 | 5,99 | 1,37 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111947 | 42283 | 228 | 5,47 | 1,06 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111948 | 40416 | 204 | 6,19 | 1,04 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111949 | 41529 | 189 | 5,72 | 0,98 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111950 | 38926 | 167 | 6,01 | 0,98 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111951 | 41445 | 231 | 5,66 | 1,09 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111952 | 39745 | 195 | 5,63 | 0,76 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111953 | 40037 | 233 | 6,03 | 1,30 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111954 | 41972 | 220 | 5,51 | 1,22 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111955 | 41057 | 167 | 5,65 | 1,24 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111956 | 40218 | 250 | 6,08 | 0,73 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111957 | 40428 | 243 | 5,96 | 0,97 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111958 | 39132 | 169 | 6,05 | 0,99 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111959 | 39495 | 177 | 5,98 | 1,20 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111960 | 40598 | 237 | 5,55 | 0,50 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111961 | 41224 | 941 | 5,46 | 1,48 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111962 | 40234 | 966 | 5,65 | 1,45 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111963 | 41126 | 928 | 5,36 | 1,42 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111964 | 39281 | 929 | 5,83 | 1,32 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111965 | 40184 | 913 | 5,49 | 1,66 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111966 | 37352 | 898 | 6,62 | 1,19 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111967 | 38924 | 941 | 5,95 | 1,53 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111968 | 41989 | 971 | 5,58 | 0,82 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111969 | 38975 | 900 | 5,99 | 1,45 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111970 | 39510 | 920 | 5,84 | 1,70 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111971 | 39379 | 919 | 5,84 | 1,95 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111972 | 39837 | 939 | 5,68 | 1,34 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111973 | 41829 | 1007 | 5,50 | 1,62 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111974 | 40190 | 930 | 5,50 | 1,26 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111975 | 39030 | 905 | 5,84 | 1,62 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111976 | 39774 | 914 | 5,65 | 1,05 | +
13.07.2026 | OOM112 | V 111977 | 40017 | 949 | 5,72 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111978 | 41072 | 984 | 6,97 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111979 | 43314 | 1035 | 6,64 | 1,30 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111980 | 40461 | 964 | 6,70 | 1,28 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111981 | 40416 | 963 | 6,74 | 1,15 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111982 | 40693 | 961 | 6,68 | 0,93 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111983 | 40729 | 977 | 6,77 | 0,73 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111984 | 41159 | 978 | 6,54 | 0,93 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111985 | 39410 | 926 | 6,29 | 0,51 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111986 | 42588 | 1015 | 7,03 | 1,04 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111987 | 39583 | 954 | 6,96 | 1,35 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111988 | 40718 | 983 | 6,70 | 1,28 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111989 | 40435 | 955 | 6,96 | 0,99 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111990 | 42351 | 1012 | 6,56 | 1,15 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111991 | 39648 | 929 | 6,55 | 0,74 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111992 | 40782 | 963 | 6,43 | 1,07 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111993 | 39802 | 955 | 6,92 | 0,59 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111994 | 41632 | 987 | 6,60 | 1,49 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111995 | 40053 | 952 | 6,54 | 1,73 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111996 | 40453 | 970 | 6,59 | 1,56 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111997 | 41076 | 967 | 6,41 | 1,44 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111998 | 41098 | 972 | 6,55 | 1,39 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 111999 | 40776 | 974 | 6,79 | 1,22 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112000 | 42517 | 1008 | 6,45 | 1,47 | +