## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
15.07.2026 | OOM112 | V 112001 | 41239 | 966 | 6,74 | 1,31 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112002 | 40507 | 917 | 7,07 | 1,18 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112003 | 40554 | 977 | 6,89 | 1,27 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112004 | 39215 | 923 | 6,87 | 1,22 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112005 | 40457 | 948 | 6,49 | 1,32 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112006 | 38630 | 921 | 6,86 | 0,98 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112007 | 41014 | 971 | 6,53 | 1,04 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112008 | 41355 | 973 | 6,46 | 0,62 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112009 | 40747 | 967 | 6,73 | 1,17 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112010 | 40795 | 961 | 6,42 | 1,28 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112011 | 39290 | 934 | 7,20 | 1,43 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112012 | 42087 | 991 | 6,69 | 1,24 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112013 | 40133 | 925 | 6,74 | 1,02 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112014 | 39551 | 936 | 7,12 | 0,97 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112015 | 40587 | 979 | 6,63 | 1,08 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112016 | 40540 | 972 | 7,25 | 0,42 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112017 | 40957 | 315 | 6,49 | 1,24 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112018 | 40082 | 193 | 6,56 | 1,52 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112019 | 42608 | 263 | 6,47 | 1,17 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112020 | 39465 | 232 | 6,72 | 1,10 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112021 | 40051 | 240 | 6,77 | 1,22 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112022 | 40052 | 296 | 6,70 | 0,81 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112023 | 41129 | 312 | 6,49 | 1,07 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112024 | 41488 | 333 | 6,66 | 0,54 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112025 | 40380 | 305 | 6,87 | 1,30 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112026 | 40611 | 278 | 6,32 | 1,37 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112027 | 40860 | 236 | 6,68 | 1,25 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112028 | 39971 | 274 | 6,63 | 1,13 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112029 | 41233 | 310 | 6,58 | 0,98 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112030 | 40965 | 324 | 6,91 | 0,95 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112031 | 39727 | 282 | 6,63 | 0,64 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112032 | 41335 | 992 | 6,45 | 1,37 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112033 | 41960 | 994 | 6,86 | 1,42 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112034 | 41464 | 998 | 6,62 | 1,33 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112035 | 40795 | 969 | 6,81 | 1,38 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112036 | 41521 | 969 | 6,39 | 1,65 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112037 | 40222 | 946 | 6,54 | 1,22 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112038 | 41166 | 987 | 6,43 | 1,30 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112039 | 40411 | 955 | 6,68 | 0,98 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112040 | 40516 | 966 | 6,62 | 1,50 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112041 | 38652 | 932 | 6,93 | 1,72 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112042 | 40314 | 944 | 6,86 | 1,47 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112043 | 40331 | 949 | 6,87 | 1,61 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112044 | 40841 | 976 | 6,57 | 1,39 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112045 | 41617 | 988 | 6,47 | 1,16 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112046 | 40447 | 969 | 7,16 | 1,26 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112047 | 39730 | 956 | 6,93 | 1,06 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112048 | 41047 | 973 | 6,50 | 1,38 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112049 | 41791 | 998 | 6,22 | 1,32 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112050 | 40045 | 969 | 7,05 | 1,58 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112051 | 40868 | 981 | 6,47 | 1,85 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112052 | 40374 | 971 | 6,30 | 1,38 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112053 | 39909 | 935 | 6,77 | 1,32 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112054 | 41791 | 998 | 6,49 | 1,32 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112055 | 40260 | 951 | 6,78 | 0,80 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112056 | 40276 | 950 | 6,90 | 1,45 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112057 | 41150 | 975 | 6,14 | 1,45 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112058 | 39563 | 951 | 6,92 | 1,34 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112059 | 39857 | 960 | 6,43 | 1,50 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112060 | 41823 | 997 | 6,44 | 1,61 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112061 | 41585 | 1004 | 6,58 | 1,24 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112062 | 42928 | 1022 | 6,90 | 1,37 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112063 | 41891 | 986 | 6,47 | 0,95 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112064 | 41436 | 979 | 7,11 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112065 | 38040 | 894 | 6,93 | 1,71 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112066 | 41585 | 988 | 6,68 | 1,49 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112067 | 39981 | 967 | 6,76 | 1,52 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112068 | 39419 | 930 | 6,78 | 1,45 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112069 | 41874 | 979 | 6,11 | 1,17 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112070 | 38571 | 915 | 7,10 | 1,31 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112071 | 39524 | 931 | 7,09 | 0,80 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112072 | 42010 | 1012 | 6,69 | 1,47 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112073 | 40038 | 958 | 6,78 | 1,59 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112074 | 41242 | 974 | 6,67 | 1,57 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112075 | 40682 | 968 | 6,53 | 1,62 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112076 | 40724 | 982 | 6,65 | 1,59 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112077 | 38040 | 906 | 7,75 | 1,19 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112078 | 38905 | 936 | 6,71 | 1,48 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112079 | 41142 | 975 | 6,93 | 0,79 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112080 | 38794 | 937 | 6,84 | 1,39 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112081 | 39587 | 950 | 6,66 | 1,56 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112082 | 38944 | 930 | 6,83 | 1,52 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112083 | 42343 | 1007 | 6,45 | 1,30 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112084 | 39714 | 956 | 6,65 | 1,43 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112085 | 41022 | 982 | 6,67 | 1,04 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112086 | 39778 | 962 | 6,47 | 1,32 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112087 | 42436 | 1005 | 6,50 | 0,57 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112088 | 41242 | 996 | 6,29 | 1,46 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112089 | 36227 | 861 | 7,18 | 1,54 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112090 | 41340 | 998 | 6,77 | 1,41 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112091 | 41669 | 1005 | 6,45 | 1,26 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112092 | 39129 | 938 | 6,92 | 1,33 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112093 | 40340 | 966 | 6,50 | 1,27 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112094 | 39334 | 946 | 6,72 | 1,15 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112095 | 40549 | 947 | 6,71 | 1,07 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112096 | 41166 | 971 | 6,38 | 1,33 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112097 | 40487 | 971 | 6,57 | 1,53 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112098 | 40150 | 968 | 6,72 | 1,66 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112099 | 38978 | 918 | 6,83 | 1,35 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112100 | 41188 | 978 | 6,42 | 1,28 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112101 | 40203 | 943 | 6,63 | 1,02 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112102 | 39250 | 940 | 6,78 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112103 | 39252 | 928 | 7,19 | 1,37 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112104 | 41326 | 999 | 6,50 | 1,38 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112105 | 40782 | 963 | 6,43 | 1,40 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112106 | 40928 | 977 | 6,68 | 1,41 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112107 | 41180 | 964 | 6,47 | 1,21 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112108 | 42431 | 1023 | 6,88 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112109 | 40601 | 974 | 6,49 | 1,16 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112110 | 41562 | 995 | 6,65 | 1,29 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112111 | 39943 | 953 | 6,61 | 0,99 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112112 | 40490 | 978 | 6,30 | 1,34 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112113 | 41253 | 961 | 6,51 | 1,50 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112114 | 40122 | 964 | 6,69 | 1,70 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112115 | 38960 | 936 | 6,90 | 1,38 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112116 | 40420 | 942 | 6,57 | 1,50 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112117 | 40596 | 967 | 7,23 | 0,93 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112118 | 39262 | 934 | 6,77 | 1,23 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112119 | 38613 | 921 | 6,62 | 0,90 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112120 | 38356 | 915 | 7,30 | 1,22 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112121 | 39699 | 943 | 7,00 | 1,53 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112122 | 40509 | 945 | 6,52 | 1,74 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112123 | 38952 | 940 | 6,86 | 1,53 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112124 | 40961 | 967 | 6,11 | 1,42 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112125 | 41730 | 984 | 6,26 | 1,25 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112126 | 40760 | 972 | 6,46 | 1,50 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112127 | 39887 | 949 | 6,68 | 1,07 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112128 | 40444 | 969 | 6,42 | 1,44 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112129 | 40687 | 951 | 6,75 | 1,41 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112130 | 40985 | 991 | 6,77 | 1,31 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112131 | 40946 | 979 | 6,54 | 1,33 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112132 | 38482 | 924 | 6,90 | 1,39 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112133 | 40235 | 953 | 6,71 | 1,16 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112134 | 38908 | 937 | 6,69 | 1,20 | +
15.07.2026 | OOM112 | V 112135 | 41077 | 977 | 6,05 | 0,86 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112136 | 41182 | 975 | 6,78 | 0,65 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112137 | 41302 | 993 | 6,62 | 0,82 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112138 | 40974 | 977 | 6,52 | 0,74 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112139 | 40951 | 977 | 6,49 | 0,69 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112140 | 40455 | 949 | 6,60 | 0,68 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112141 | 42900 | 1027 | 6,16 | 0,56 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112142 | 40728 | 979 | 6,44 | 0,68 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112143 | 43900 | 1032 | 6,53 | 0,14 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112144 | 41869 | 1000 | 6,78 | 0,65 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112145 | 39997 | 953 | 6,84 | 0,69 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112146 | 42465 | 1008 | 6,54 | 0,69 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112147 | 41671 | 985 | 6,50 | 0,62 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112148 | 41566 | 986 | 6,72 | 0,51 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112149 | 39799 | 950 | 6,53 | 0,56 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112150 | 40851 | 971 | 6,46 | 0,69 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112151 | 41648 | 992 | 6,48 | 0,34 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112152 | 41418 | 988 | 6,57 | 0,67 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112153 | 40835 | 978 | 6,28 | 0,92 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112154 | 39705 | 933 | 6,57 | 1,09 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112155 | 40404 | 953 | 6,55 | 0,77 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112156 | 39650 | 928 | 6,65 | 0,82 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112157 | 40211 | 959 | 6,61 | 0,69 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112158 | 42465 | 1000 | 6,36 | 0,78 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112159 | 40816 | 964 | 6,45 | 0,45 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112160 | 42574 | 1006 | 5,92 | 0,70 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112161 | 40554 | 952 | 6,61 | 0,90 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112162 | 42203 | 997 | 6,20 | 0,80 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112163 | 41863 | 1003 | 6,43 | 0,62 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112164 | 39103 | 923 | 6,49 | 0,72 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112165 | 41988 | 996 | 6,33 | 1,05 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112166 | 38589 | 921 | 6,76 | 0,46 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112167 | 40946 | 260 | 6,27 | 1,09 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112168 | 43780 | 369 | 6,23 | 0,80 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112169 | 41897 | 376 | 7,08 | 0,72 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112170 | 41038 | 294 | 6,40 | 1,01 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112171 | 42592 | 379 | 6,35 | 0,60 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112172 | 43641 | 392 | 5,86 | 0,91 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112173 | 39879 | 422 | 6,66 | 0,71 | +
27.07.2026 | OOM112 | V 112174 | 41875 | 461 | 6,11 | 0,93 | +