## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5224
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
27.07.2026 | OOM102 | V 110991 | 13278 | 120 | 7,29 | -1,93 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110992 | 13048 | 98 | 6,53 | -1,81 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110993 | 12904 | 67 | 6,32 | -1,56 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110994 | 12721 | 59 | 6,49 | -1,63 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110995 | 13045 | 79 | 7,16 | -1,63 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110996 | 13076 | 97 | 7,34 | -1,94 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110997 | 13037 | 88 | 7,21 | -1,35 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110998 | 12900 | 72 | 6,46 | -1,09 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 110999 | 13099 | 100 | 7,06 | -1,74 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111000 | 13208 | 96 | 7,48 | -1,62 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111001 | 12796 | 79 | 6,62 | -1,79 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111002 | 13116 | 93 | 8,40 | -1,85 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111003 | 12950 | 86 | 6,75 | -1,67 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111004 | 12960 | 72 | 7,50 | -1,18 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111005 | 12752 | 95 | 6,74 | -1,66 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111006 | 12863 | 84 | 7,37 | -1,30 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111007 | 12692 | 105 | 6,87 | -0,95 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111008 | 12855 | 85 | 7,08 | -1,04 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111009 | 13223 | 95 | 7,53 | -1,28 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111010 | 12970 | 105 | 6,81 | -1,86 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111011 | 12938 | 76 | 6,90 | -1,86 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111012 | 12549 | 84 | 7,53 | 0,31 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111013 | 12733 | 116 | 7,94 | -0,65 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111014 | 12618 | 98 | 7,13 | -0,76 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111015 | 12356 | 28 | 6,46 | -1,67 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111016 | 12438 | 32 | 6,61 | -1,51 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111017 | 12386 | 29 | 6,71 | -0,73 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111018 | 12412 | 30 | 6,15 | -1,74 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111019 | 12443 | 27 | 5,46 | -1,59 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111020 | 12496 | 119 | 6,81 | -1,54 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111021 | 12429 | 117 | 6,99 | -0,90 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111022 | 12508 | 117 | 6,34 | -0,93 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111023 | 12379 | 117 | 7,08 | -0,10 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111024 | 12360 | 116 | 6,73 | -1,30 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111025 | 12453 | 120 | 6,60 | -1,17 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111026 | 12356 | 120 | 7,10 | -1,21 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111027 | 12557 | 117 | 6,41 | -1,61 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111028 | 12647 | 120 | 5,96 | -1,15 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111029 | 12373 | 119 | 5,67 | -1,22 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111030 | 12296 | 118 | 6,69 | -2,05 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111031 | 12220 | 120 | 6,13 | -1,44 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111032 | 12145 | 117 | 6,58 | -1,30 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111033 | 12398 | 119 | 7,02 | -1,78 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111034 | 12382 | 118 | 6,03 | -1,56 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111035 | 12176 | 115 | 6,72 | -1,35 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111036 | 12327 | 117 | 6,25 | -1,26 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111037 | 12269 | 118 | 6,26 | -0,97 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111038 | 12213 | 116 | 6,94 | -1,62 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111039 | 12688 | 116 | 6,94 | -1,08 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111040 | 12193 | 118 | 7,07 | -1,33 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111041 | 12541 | 116 | 7,07 | -0,90 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111042 | 12320 | 117 | 6,51 | -1,07 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111043 | 12303 | 120 | 6,48 | -1,32 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111044 | 12162 | 118 | 6,83 | -2,61 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111045 | 12408 | 118 | 6,45 | -1,32 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111046 | 12302 | 118 | 6,44 | -2,26 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111047 | 12240 | 119 | 7,41 | -2,37 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111048 | 12073 | 118 | 6,87 | -1,24 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111049 | 12347 | 118 | 6,42 | -1,94 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111050 | 12324 | 118 | 6,20 | -1,94 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111051 | 12017 | 116 | 6,76 | -2,45 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111052 | 12261 | 120 | 6,92 | -1,01 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111053 | 12394 | 117 | 6,66 | -0,89 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111054 | 12601 | 119 | 6,94 | -0,93 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111055 | 12390 | 118 | 6,75 | -1,06 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111056 | 12540 | 117 | 6,97 | -1,26 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111057 | 12375 | 118 | 6,51 | -1,26 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111058 | 12724 | 120 | 6,32 | -1,17 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111059 | 12800 | 116 | 6,85 | -1,86 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111060 | 12711 | 119 | 6,66 | -1,48 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111061 | 12013 | 119 | 6,46 | -1,61 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111062 | 12214 | 118 | 6,72 | -2,35 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111063 | 12355 | 118 | 6,14 | -1,55 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111064 | 12567 | 118 | 6,89 | -1,07 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111065 | 12106 | 116 | 6,76 | -2,12 | +
27.07.2026 | OOM102 | V 111066 | 12457 | 120 | 6,98 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111067 | 12651 | 116 | 7,67 | -2,83 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111068 | 12482 | 118 | 8,84 | -1,96 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111069 | 12539 | 116 | 7,56 | -2,29 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111070 | 12612 | 118 | 7,49 | -2,53 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111071 | 12414 | 115 | 7,54 | -2,18 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111072 | 12451 | 119 | 7,46 | -1,36 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111073 | 12701 | 116 | 6,80 | -2,55 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111074 | 13047 | 120 | 8,22 | -2,67 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111075 | 13054 | 119 | 7,70 | -2,33 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111076 | 12047 | 119 | 7,21 | -2,09 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111077 | 12538 | 117 | 7,85 | -1,65 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111078 | 12585 | 119 | 8,11 | -1,49 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111079 | 12097 | 119 | 7,66 | -2,31 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111080 | 12587 | 117 | 7,86 | -2,02 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111081 | 12653 | 26 | 8,07 | -1,51 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111082 | 12229 | 25 | 7,40 | -2,27 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111083 | 12786 | 29 | 8,07 | -0,83 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111084 | 12287 | 25 | 7,24 | -2,55 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111085 | 12711 | 31 | 6,94 | -1,74 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111086 | 12489 | 26 | 6,39 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111087 | 12594 | 30 | 7,05 | -2,50 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111088 | 12212 | 29 | 6,70 | -1,75 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111089 | 12588 | 23 | 6,08 | -1,75 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111090 | 12687 | 27 | 6,48 | -1,58 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111091 | 12621 | 28 | 6,51 | -2,52 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111092 | 12302 | 30 | 6,74 | -0,85 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111093 | 12310 | 22 | 6,28 | -1,53 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111094 | 12356 | 28 | 6,56 | -1,14 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111095 | 12424 | 119 | 6,09 | -1,83 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111096 | 12628 | 119 | 6,37 | -0,82 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111097 | 12538 | 116 | 6,82 | -1,48 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111098 | 12422 | 115 | 6,37 | -1,27 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111099 | 12135 | 116 | 6,38 | -1,32 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111100 | 12689 | 120 | 6,18 | -1,05 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111101 | 12392 | 115 | 6,41 | -1,11 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111102 | 12164 | 120 | 6,27 | -1,43 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111103 | 12357 | 116 | 6,49 | -1,49 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111104 | 12466 | 119 | 6,84 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111105 | 12381 | 120 | 6,30 | -1,21 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111106 | 12450 | 116 | 6,26 | -1,55 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111107 | 12437 | 118 | 6,85 | -1,32 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111108 | 12478 | 120 | 6,90 | -1,15 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111109 | 12444 | 116 | 6,77 | -2,32 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111110 | 12319 | 119 | 6,95 | -0,92 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111111 | 12010 | 120 | 7,24 | -1,54 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111112 | 12711 | 117 | 6,16 | -0,86 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111113 | 12334 | 120 | 6,43 | -2,36 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111114 | 13431 | 118 | 6,47 | -1,93 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111115 | 12610 | 117 | 6,20 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111116 | 12273 | 119 | 7,26 | -2,35 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111117 | 12615 | 118 | 6,29 | -1,38 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111118 | 12382 | 120 | 6,68 | -1,09 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111119 | 12286 | 120 | 5,97 | -1,65 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111120 | 12505 | 119 | 6,35 | -1,90 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111121 | 12317 | 117 | 6,41 | -1,08 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111122 | 12740 | 117 | 6,75 | -1,81 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111123 | 12550 | 116 | 6,43 | -1,62 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111124 | 12436 | 118 | 6,18 | -1,24 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111125 | 12405 | 119 | 6,79 | -1,20 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111126 | 13006 | 119 | 6,42 | -0,88 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111127 | 12800 | 119 | 6,76 | -1,37 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111128 | 12576 | 118 | 6,40 | -1,37 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111129 | 12418 | 119 | 6,08 | -1,56 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111130 | 12585 | 120 | 6,57 | -1,26 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111131 | 12152 | 116 | 6,04 | -2,03 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111132 | 12711 | 119 | 6,55 | -0,28 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111133 | 12560 | 117 | 6,35 | -1,87 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111134 | 12749 | 117 | 6,76 | -1,64 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111135 | 12412 | 118 | 6,32 | -1,31 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111136 | 12404 | 115 | 6,88 | -1,47 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111137 | 12204 | 120 | 6,43 | -2,39 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111138 | 12598 | 118 | 6,38 | -1,25 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111139 | 12470 | 119 | 6,62 | -1,12 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111140 | 12461 | 117 | 7,00 | -1,54 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111141 | 12858 | 117 | 5,71 | -2,16 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111142 | 13009 | 119 | 6,32 | -1,86 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111143 | 12497 | 117 | 6,55 | -2,18 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111144 | 12394 | 120 | 6,42 | -1,50 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111145 | 12695 | 115 | 5,83 | -1,61 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111146 | 12529 | 118 | 6,93 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111147 | 12375 | 119 | 6,34 | -1,41 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111148 | 12579 | 118 | 6,13 | -2,07 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111149 | 12570 | 118 | 5,81 | -2,30 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111150 | 12336 | 117 | 6,41 | -2,88 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111151 | 12504 | 120 | 6,52 | -1,57 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111152 | 12664 | 120 | 6,44 | -0,98 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111153 | 12970 | 118 | 6,36 | -0,72 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111154 | 12435 | 120 | 6,52 | -1,14 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111155 | 12336 | 119 | 6,00 | -1,63 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111156 | 12529 | 119 | 6,14 | -2,83 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111157 | 12481 | 118 | 6,01 | -1,57 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111158 | 12526 | 118 | 6,45 | -0,30 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111159 | 12549 | 116 | 5,73 | -2,67 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111160 | 12556 | 120 | 6,81 | -1,38 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111161 | 12990 | 118 | 6,48 | -0,96 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111162 | 12659 | 117 | 5,61 | -1,47 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111163 | 12329 | 120 | 6,17 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111164 | 12530 | 117 | 6,00 | -1,85 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111165 | 12699 | 119 | 6,17 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111166 | 12784 | 119 | 6,57 | -1,30 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111167 | 12503 | 118 | 6,47 | -1,10 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111168 | 12309 | 119 | 6,54 | -0,87 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111169 | 12203 | 118 | 7,13 | -2,08 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111170 | 12522 | 117 | 6,04 | -2,02 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111171 | 12848 | 118 | 6,84 | -1,62 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111172 | 12519 | 120 | 6,43 | -1,19 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111173 | 12532 | 118 | 6,21 | -1,32 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111174 | 12497 | 118 | 6,24 | -1,55 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111175 | 12307 | 118 | 6,51 | -2,20 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111176 | 12606 | 120 | 6,50 | -1,43 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111177 | 12806 | 116 | 6,66 | -1,53 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111178 | 12726 | 120 | 6,57 | -1,77 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111179 | 12432 | 118 | 6,72 | -1,31 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111180 | 12345 | 120 | 6,62 | -1,05 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111181 | 12460 | 120 | 6,25 | -1,61 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111182 | 12402 | 119 | 6,67 | -1,09 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111183 | 12399 | 119 | 6,99 | -1,75 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111184 | 12229 | 119 | 5,99 | -1,32 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111185 | 12298 | 118 | 6,24 | -1,50 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111186 | 12515 | 119 | 6,69 | -1,60 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111187 | 12428 | 118 | 6,59 | -2,09 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111188 | 12732 | 119 | 6,35 | -1,59 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111189 | 12543 | 119 | 6,30 | -1,55 | +
28.07.2026 | OOM102 | V 111190 | 12478 | 116 | 6,24 | -0,71 | +