## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5089
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
05.08.2026 | OOA101-V | P 109001 | 11952 | 43 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109002 | 12134 | 44 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109003 | 11937 | 44 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109004 | 11753 | 38 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109005 | 11409 | 51 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109006 | 11589 | 31 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109007 | 11206 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109008 | 11370 | 23 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109009 | 11553 | 31 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109010 | 11262 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109011 | 11094 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109012 | 11121 | 38 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109013 | 11131 | 28 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109014 | 11630 | 29 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109015 | 12012 | 46 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109016 | 11390 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109017 | 11217 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109018 | 10401 | 25 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109019 | 11633 | 38 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109020 | 11524 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109021 | 12156 | 28 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109022 | 11663 | 32 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109023 | 12122 | 28 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109024 | 11447 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109025 | 11765 | 24 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109026 | 11573 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109027 | 11116 | 34 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109028 | 11722 | 35 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109029 | 11797 | 25 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109030 | 11183 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109031 | 12345 | 45 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109032 | 11681 | 31 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109033 | 11411 | 24 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109034 | 11878 | 24 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109035 | 11306 | 30 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109036 | 11244 | 32 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109037 | 11517 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109038 | 12239 | 31 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109039 | 11514 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109040 | 11712 | 19 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109041 | 11644 | 30 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109042 | 11722 | 39 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109043 | 11570 | 25 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109044 | 12052 | 24 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109045 | 11766 | 34 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109046 | 11873 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109047 | 12007 | 48 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109048 | 11394 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109049 | 11956 | 34 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109050 | 11184 | 28 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109051 | 11226 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109052 | 11159 | 33 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109053 | 11260 | 30 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109054 | 11311 | 35 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109055 | 11168 | 36 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109056 | 12186 | 26 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109057 | 11403 | 27 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109058 | 11195 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109059 | 11263 | 28 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109060 | 11541 | 31 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109061 | 11398 | 29 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109062 | 11295 | 30 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109063 | 11963 | 45 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109064 | 11435 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109065 | 12501 | 44 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109066 | 11885 | 49 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109067 | 11424 | 48 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109068 | 11818 | 52 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109069 | 11474 | 44 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109070 | 11927 | 45 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109071 | 12432 | 47 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109072 | 12309 | 41 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109073 | 11578 | 46 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109074 | 11522 | 39 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109075 | 11997 | 54 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109076 | 11626 | 54 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109077 | 12697 | 53 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109078 | 11560 | 57 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109079 | 11860 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109080 | 11475 | 42 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109081 | 12021 | 47 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109082 | 12176 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109083 | 12496 | 42 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109084 | 11979 | 48 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109085 | 11576 | 41 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109086 | 11937 | 44 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109087 | 11488 | 43 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109088 | 12228 | 42 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109089 | 11661 | 51 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109090 | 12223 | 37 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109091 | 12205 | 38 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109092 | 11950 | 49 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109093 | 12350 | 43 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109094 | 12134 | 41 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109095 | 12340 | 36 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109096 | 11748 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109097 | 11768 | 46 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109098 | 11407 | 40 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109099 | 12036 | 41 | +
05.08.2026 | OOA101-V | P 109100 | 11905 | 40 | +