## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5207
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | T 90 K1 [ms] | Linearität1 [%] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | T90 K2 [ms] | Linearität2 [%] | WERTUNG
07.08.2026 | OOM204 | V 109051 | 11628 | 199 | 5,84 | -0,91 | 12291 | 199 | 6,24 | -0,79 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109052 | 12368 | 200 | 6,10 | -0,88 | 12198 | 199 | 6,19 | -0,99 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109053 | 11655 | 197 | 6,22 | -0,86 | 12038 | 198 | 6,68 | -0,95 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109054 | 11974 | 199 | 5,69 | -0,77 | 11806 | 196 | 5,80 | -0,75 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109055 | 12402 | 197 | 5,81 | -0,56 | 11518 | 200 | 5,82 | -0,98 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109056 | 11832 | 200 | 5,70 | -0,81 | 11714 | 200 | 5,86 | -0,75 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109057 | 12534 | 195 | 5,83 | -0,94 | 11659 | 200 | 5,82 | -0,75 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109058 | 11893 | 199 | 5,93 | -1,33 | 11789 | 200 | 5,88 | -1,25 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109059 | 11516 | 198 | 5,93 | -0,78 | 11426 | 196 | 6,09 | -0,83 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109060 | 11646 | 196 | 6,00 | -0,89 | 11586 | 200 | 6,07 | -0,98 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109061 | 11852 | 196 | 5,81 | -0,89 | 12117 | 197 | 5,59 | -1,09 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109062 | 12064 | 194 | 6,62 | -0,91 | 11818 | 199 | 6,61 | -0,89 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109063 | 11675 | 198 | 5,86 | -1,06 | 12154 | 200 | 6,36 | -0,88 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109064 | 11515 | 195 | 5,76 | -0,58 | 11691 | 199 | 5,82 | -0,56 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109065 | 12316 | 200 | 5,93 | -0,85 | 12063 | 198 | 6,18 | -0,77 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109066 | 11771 | 198 | 5,74 | -0,94 | 11515 | 195 | 5,99 | -0,79 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109067 | 11657 | 196 | 5,82 | -0,99 | 12182 | 197 | 5,98 | -0,63 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109068 | 11618 | 195 | 5,86 | -0,42 | 12284 | 200 | 6,14 | -0,69 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109069 | 11645 | 198 | 6,06 | -0,91 | 12179 | 200 | 6,60 | -0,96 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109070 | 11686 | 197 | 5,82 | -0,80 | 12406 | 200 | 6,29 | -0,93 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109071 | 12316 | 200 | 6,37 | -0,87 | 12112 | 199 | 6,50 | -1,13 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109072 | 11443 | 199 | 5,97 | -0,77 | 12384 | 197 | 6,26 | -0,76 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109073 | 12388 | 200 | 6,23 | -1,04 | 11937 | 197 | 6,78 | -0,87 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109074 | 11829 | 197 | 5,76 | -0,91 | 12240 | 197 | 6,05 | -0,77 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109075 | 11685 | 198 | 6,12 | -0,98 | 12163 | 196 | 6,51 | -1,11 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109076 | 12464 | 199 | 6,27 | -1,03 | 11561 | 198 | 6,29 | -1,23 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109077 | 12228 | 196 | 6,33 | -0,49 | 11823 | 197 | 6,73 | -0,73 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109078 | 12457 | 200 | 6,37 | -0,81 | 12146 | 200 | 6,58 | -0,74 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109079 | 12443 | 196 | 6,20 | -0,78 | 12022 | 199 | 6,39 | -0,61 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109080 | 11380 | 199 | 6,37 | -0,87 | 11661 | 196 | 5,77 | -1,02 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109081 | 11304 | 197 | 5,97 | -0,62 | 12283 | 198 | 5,89 | -0,49 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109082 | 11691 | 195 | 5,74 | -0,76 | 12415 | 200 | 5,88 | -0,53 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109083 | 12290 | 198 | 6,21 | -0,96 | 11520 | 198 | 6,10 | -0,93 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109084 | 11926 | 196 | 5,30 | -0,32 | 11512 | 198 | 5,77 | -0,66 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109085 | 12447 | 200 | 6,41 | -0,63 | 12295 | 199 | 6,43 | -0,83 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109086 | 12251 | 199 | 5,79 | -1,07 | 12488 | 199 | 6,37 | -0,95 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109087 | 11995 | 195 | 5,60 | -0,95 | 12412 | 196 | 6,17 | -1,19 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109088 | 11719 | 199 | 5,97 | -1,25 | 11331 | 198 | 6,23 | -1,02 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109089 | 12165 | 200 | 6,50 | -1,11 | 11391 | 197 | 6,15 | -0,83 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109090 | 11419 | 196 | 6,02 | -0,83 | 12459 | 200 | 6,00 | -0,64 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109091 | 12453 | 196 | 5,98 | -0,67 | 12177 | 199 | 6,33 | -0,84 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109092 | 12441 | 197 | 6,22 | -0,64 | 12065 | 198 | 6,35 | -0,65 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109093 | 11434 | 196 | 6,37 | -0,82 | 11482 | 197 | 6,55 | -1,17 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109094 | 12440 | 195 | 6,07 | -0,64 | 12147 | 197 | 6,14 | -0,58 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109095 | 12587 | 194 | 5,80 | -0,97 | 12383 | 197 | 6,04 | -1,00 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109096 | 12253 | 199 | 6,18 | -0,84 | 12189 | 195 | 6,22 | -0,77 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109097 | 11538 | 194 | 5,82 | -0,89 | 11596 | 200 | 5,86 | -0,90 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109098 | 11587 | 199 | 5,86 | -0,86 | 11800 | 198 | 5,79 | -0,72 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109099 | 12141 | 200 | 6,17 | -1,02 | 11651 | 197 | 5,91 | -1,08 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109100 | 11958 | 195 | 5,85 | -1,03 | 11534 | 200 | 6,09 | -1,16 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109101 | 12410 | 200 | 6,10 | -0,66 | 12375 | 199 | 6,06 | -0,79 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109102 | 11458 | 198 | 5,88 | -0,34 | 12301 | 197 | 6,13 | -0,30 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109103 | 11486 | 196 | 5,80 | -0,34 | 11424 | 199 | 6,01 | -0,73 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109104 | 11696 | 196 | 5,88 | -0,77 | 12270 | 197 | 6,27 | -0,62 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109105 | 11557 | 198 | 5,74 | -0,65 | 12077 | 196 | 6,00 | -0,37 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109106 | 11512 | 196 | 6,44 | -0,89 | 11809 | 200 | 6,56 | -0,76 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109107 | 12506 | 196 | 6,14 | -0,89 | 12265 | 200 | 6,35 | -0,98 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109108 | 12336 | 197 | 6,20 | -0,54 | 11634 | 198 | 6,60 | -0,47 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109109 | 12151 | 198 | 6,36 | 0,04 | 12290 | 200 | 6,20 | 0,01 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109110 | 11448 | 200 | 6,04 | 0,03 | 12480 | 199 | 6,14 | 0,07 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109111 | 11726 | 196 | 5,87 | -1,30 | 11707 | 195 | 5,87 | -1,17 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109112 | 11706 | 199 | 5,95 | -1,08 | 12076 | 200 | 6,45 | -0,91 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109113 | 11658 | 195 | 5,62 | -0,79 | 12451 | 198 | 6,00 | -0,82 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109114 | 12283 | 196 | 5,99 | -0,79 | 11495 | 197 | 5,98 | -0,63 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109115 | 11778 | 199 | 5,74 | -1,11 | 12292 | 198 | 6,15 | -0,99 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109116 | 12267 | 199 | 6,21 | -1,06 | 12252 | 198 | 6,17 | -0,88 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109117 | 12425 | 196 | 6,09 | -0,53 | 11541 | 197 | 5,87 | -0,70 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109118 | 11499 | 199 | 6,03 | -0,84 | 12216 | 199 | 6,32 | -0,85 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109119 | 12599 | 196 | 5,67 | -0,27 | 12466 | 198 | 5,99 | -0,74 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109120 | 11520 | 197 | 6,09 | -0,76 | 12189 | 200 | 6,62 | -0,83 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109121 | 11656 | 200 | 6,01 | -0,97 | 11652 | 195 | 6,43 | -0,54 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109122 | 12234 | 197 | 5,79 | -1,44 | 11396 | 197 | 6,30 | -1,16 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109123 | 12154 | 195 | 6,06 | -0,59 | 12532 | 198 | 6,05 | -0,72 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109124 | 12496 | 195 | 5,96 | -0,76 | 12126 | 196 | 6,50 | -0,82 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109125 | 11894 | 199 | 6,11 | -1,05 | 11819 | 200 | 6,42 | -1,32 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109126 | 12301 | 199 | 6,19 | -0,54 | 12514 | 196 | 6,10 | -0,52 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109127 | 12101 | 200 | 6,15 | -0,71 | 11912 | 197 | 6,36 | -0,62 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109128 | 11587 | 195 | 6,26 | -0,89 | 12274 | 199 | 6,59 | -0,82 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109129 | 11323 | 195 | 6,25 | -0,61 | 11345 | 197 | 6,27 | -0,71 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109130 | 11641 | 198 | 6,12 | -1,00 | 11672 | 198 | 6,02 | -0,81 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109131 | 11832 | 198 | 5,62 | -0,67 | 12331 | 200 | 5,93 | -0,54 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109132 | 12190 | 194 | 5,88 | -0,31 | 11586 | 198 | 5,68 | -0,57 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109133 | 11765 | 193 | 5,63 | -0,83 | 12018 | 199 | 5,75 | -1,03 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109134 | 11476 | 194 | 5,90 | -0,46 | 12403 | 197 | 6,17 | -0,66 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109135 | 12142 | 198 | 6,77 | -0,75 | 12073 | 199 | 6,72 | -1,12 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109136 | 12138 | 198 | 5,87 | -0,97 | 12023 | 196 | 6,83 | -0,79 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109137 | 11798 | 200 | 5,72 | -1,02 | 11750 | 197 | 6,49 | -0,67 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109138 | 12161 | 198 | 6,40 | -0,88 | 12115 | 200 | 6,41 | -0,72 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109139 | 11872 | 199 | 5,68 | -0,86 | 12375 | 200 | 6,04 | -1,03 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109140 | 11750 | 199 | 5,85 | -0,68 | 12400 | 193 | 6,24 | -0,80 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109141 | 11761 | 198 | 5,83 | -0,70 | 11756 | 198 | 5,74 | -0,81 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109142 | 11472 | 197 | 5,95 | -0,91 | 12020 | 195 | 6,35 | -0,79 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109143 | 12443 | 199 | 6,02 | -0,90 | 12480 | 194 | 5,98 | -0,89 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109144 | 11978 | 197 | 6,45 | -0,82 | 12333 | 199 | 6,42 | -0,82 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109145 | 11908 | 198 | 6,02 | -0,66 | 11710 | 196 | 6,12 | -0,78 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109146 | 11391 | 200 | 6,30 | -1,06 | 12107 | 193 | 6,66 | -0,90 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109147 | 12151 | 197 | 6,41 | -1,05 | 12286 | 198 | 6,24 | -0,95 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109148 | 11554 | 194 | 5,76 | -0,42 | 11974 | 199 | 6,11 | -0,51 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109149 | 12405 | 197 | 6,02 | -0,81 | 11958 | 199 | 6,43 | -0,89 | +
07.08.2026 | OOM204 | V 109150 | 11510 | 200 | 5,99 | -0,83 | 12382 | 198 | 6,27 | -0,96 | +