## Tabelle1
| Vandagraph Part No. |  | PST5343
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100801 | 10757 | 43 | 2,61 | -1,25 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100802 | 10868 | 28 | 3,25 | -0,73 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100803 | 10972 | 22 | 2,55 | -0,91 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100804 | 10821 | 29 | 4,26 | -0,56 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100805 | 10726 | 29 | 4,45 | -0,86 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100806 | 10826 | 29 | 3,10 | -0,91 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100807 | 10673 | 30 | 3,56 | -1,13 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100808 | 10689 | 36 | 4,78 | -0,91 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100809 | 10907 | 36 | 4,74 | -0,60 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100810 | 10912 | 39 | 4,97 | -0,81 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100811 | 10793 | 37 | 4,95 | -0,47 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100812 | 11183 | 50 | 3,92 | -0,62 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100813 | 10934 | 28 | 3,53 | -1,17 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100814 | 10756 | 33 | 3,72 | -0,71 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100815 | 10794 | 27 | 3,95 | -0,73 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100816 | 11072 | 29 | 3,78 | -0,86 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100817 | 10688 | 30 | 4,16 | -0,89 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100818 | 10808 | 27 | 4,26 | -0,62 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100819 | 10970 | 27 | 3,09 | -0,58 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100820 | 10831 | 26 | 3,00 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100821 | 10923 | 28 | 3,14 | -1,09 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100822 | 10789 | 33 | 3,69 | -0,81 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100823 | 10662 | 30 | 3,55 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100824 | 10731 | 26 | 4,23 | -1,19 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100825 | 10787 | 35 | 4,68 | -0,74 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100826 | 10959 | 53 | 3,45 | -1,14 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100827 | 10821 | 33 | 3,61 | -0,49 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100828 | 10729 | 31 | 3,13 | -1,02 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100829 | 10774 | 37 | 4,37 | -1,12 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100830 | 10834 | 30 | 4,02 | -1,10 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100831 | 11002 | 34 | 4,49 | -0,80 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100832 | 11103 | 39 | 3,48 | -0,97 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100833 | 11090 | 34 | 3,94 | -0,87 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100834 | 10878 | 31 | 4,56 | -1,09 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100835 | 10646 | 30 | 3,60 | -1,11 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100836 | 10827 | 37 | 3,74 | -0,54 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100837 | 10999 | 26 | 3,05 | -0,95 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100838 | 10903 | 29 | 3,38 | -1,23 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100839 | 10916 | 33 | 4,80 | -1,17 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100840 | 10529 | 30 | 2,79 | -0,93 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100841 | 11114 | 33 | 3,80 | -0,83 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100842 | 10781 | 28 | 3,23 | -0,78 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100843 | 10952 | 34 | 3,87 | -0,95 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100844 | 10933 | 32 | 3,61 | -1,02 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100845 | 10993 | 35 | 4,89 | -0,53 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100846 | 10657 | 29 | 3,60 | -1,15 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100847 | 10914 | 36 | 3,74 | -0,77 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100848 | 11010 | 26 | 3,03 | -1,00 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100849 | 10907 | 28 | 3,32 | -1,25 | +
11.08.2026 | OOD103-3V | DT 100850 | 10923 | 32 | 4,81 | -1,18 | +