## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM4942
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2026 | OOM202 | A 106801 | 14893 | 2 | 5,68 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106802 | 14780 | 43 | 5,91 | -0,36 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106803 | 14097 | 25 | 5,10 | -0,43 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106804 | 14790 | 72 | 5,71 | 0,40 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106805 | 14570 | 116 | 5,12 | 0,64 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106806 | 14895 | 110 | 5,81 | -0,04 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106807 | 15033 | 20 | 5,83 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106808 | 14809 | 27 | 5,52 | 0,91 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106809 | 14909 | 118 | 5,85 | 0,49 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106810 | 14819 | 17 | 5,91 | -0,49 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106811 | 14552 | 83 | 5,60 | 0,34 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106812 | 14697 | 8 | 5,49 | 0,24 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106813 | 14367 | 194 | 5,65 | 0,41 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106814 | 14814 | 193 | 5,38 | 1,21 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106815 | 14480 | 188 | 5,51 | 0,60 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106816 | 14937 | 197 | 5,36 | 1,08 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106817 | 14601 | 196 | 5,81 | 0,50 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106818 | 14376 | 197 | 5,55 | 0,66 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106819 | 14837 | 196 | 5,80 | 0,27 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106820 | 14441 | 190 | 5,67 | 0,45 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106821 | 14721 | 195 | 5,72 | 0,64 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106822 | 14587 | 195 | 5,56 | 1,18 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106823 | 14472 | 200 | 5,48 | -0,43 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106824 | 14481 | 195 | 5,69 | 0,50 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106825 | 14512 | 200 | 5,68 | 1,53 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106826 | 14750 | 200 | 6,26 | 1,22 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106827 | 14377 | 183 | 5,34 | 1,62 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106828 | 14464 | 198 | 5,14 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106829 | 14606 | 197 | 5,37 | 0,05 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106830 | 15029 | 196 | 5,90 | 0,25 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106831 | 14541 | 197 | 5,20 | 0,13 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106832 | 14562 | 199 | 5,55 | 0,46 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106833 | 14423 | 192 | 5,65 | 0,71 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106834 | 14239 | 191 | 5,44 | 1,32 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106835 | 14647 | 189 | 5,36 | 1,12 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106836 | 15176 | 199 | 6,06 | 0,21 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106837 | 14674 | 195 | 5,80 | 0,28 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106838 | 14349 | 197 | 5,56 | 0,08 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106839 | 14653 | 199 | 5,94 | 0,66 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106840 | 15501 | 196 | 5,51 | 1,32 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106841 | 15377 | 190 | 5,28 | -0,75 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106842 | 14590 | 194 | 5,76 | 0,30 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106843 | 14737 | 199 | 5,65 | 1,21 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106844 | 14665 | 193 | 5,47 | 0,24 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106845 | 14620 | 200 | 5,79 | 0,75 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106846 | 14738 | 197 | 5,93 | -0,64 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106847 | 14983 | 198 | 5,44 | 0,57 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106848 | 14333 | 191 | 5,43 | 0,98 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106849 | 15338 | 187 | 5,72 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106850 | 14393 | 194 | 5,51 | -0,01 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106851 | 14683 | 199 | 5,84 | -0,29 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106852 | 14644 | 190 | 5,60 | 0,60 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106853 | 14549 | 196 | 5,42 | 0,81 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106854 | 14349 | 197 | 5,47 | 0,20 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106855 | 14613 | 192 | 5,63 | 1,27 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106856 | 15014 | 194 | 5,94 | 1,17 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106857 | 14566 | 194 | 5,53 | 0,91 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106858 | 14639 | 198 | 5,75 | 1,18 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106859 | 14586 | 199 | 5,59 | 0,03 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106860 | 14426 | 192 | 5,68 | 0,14 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106861 | 14563 | 200 | 5,52 | 1,19 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106862 | 14523 | 196 | 5,39 | 1,07 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106863 | 14608 | 197 | 5,41 | 0,19 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106864 | 14677 | 199 | 6,03 | 0,91 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106865 | 14757 | 196 | 6,09 | 0,53 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106866 | 14923 | 189 | 5,83 | 0,60 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106867 | 14146 | 181 | 4,77 | 0,95 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106868 | 14735 | 198 | 5,60 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106869 | 14451 | 191 | 5,85 | 1,20 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106870 | 14858 | 192 | 5,97 | 0,14 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106871 | 14915 | 196 | 6,05 | 0,80 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106872 | 14498 | 198 | 5,69 | -0,87 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106873 | 15154 | 200 | 6,08 | 0,18 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106874 | 14762 | 194 | 5,74 | 0,83 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106875 | 14803 | 195 | 5,52 | 0,73 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106876 | 14948 | 192 | 5,95 | 1,34 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106877 | 14520 | 196 | 5,45 | 0,87 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106878 | 14756 | 200 | 6,16 | 0,56 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106879 | 14513 | 199 | 5,72 | 0,95 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106880 | 14476 | 199 | 5,24 | 0,46 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106881 | 14599 | 197 | 6,12 | 0,74 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106882 | 14572 | 190 | 5,30 | 0,51 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106883 | 14715 | 193 | 5,75 | 0,53 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106884 | 14595 | 197 | 5,38 | 1,36 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106885 | 14413 | 197 | 5,80 | 1,23 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106886 | 14674 | 197 | 5,48 | 0,83 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106887 | 14799 | 199 | 5,50 | 0,59 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106888 | 14626 | 200 | 5,50 | 0,22 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106889 | 15118 | 198 | 5,83 | 0,22 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106890 | 15224 | 189 | 5,74 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106891 | 14434 | 197 | 5,35 | 1,50 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106892 | 14936 | 199 | 5,64 | 0,59 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106893 | 14736 | 200 | 5,71 | 0,45 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106894 | 14554 | 185 | 5,28 | 1,02 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106895 | 14452 | 200 | 5,26 | 1,07 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106896 | 14871 | 187 | 5,89 | 0,53 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106897 | 14794 | -4 | 5,44 | 1,77 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106898 | 14699 | 40 | 5,36 | 0,74 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106899 | 15057 | 73 | 5,86 | 0,66 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 106900 | 14924 | 113 | 5,78 | 0,35 | +