## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM5170
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | T90 [ms] | Linearität [%] | WERTUNG
20.05.2026 | OOM202 | A 717082 | 14983 | 200 | 5,75 | -0,11 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717083 | 15102 | 200 | 5,57 | 0,78 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717084 | 14696 | 199 | 5,51 | 0,98 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717085 | 14208 | 195 | 6,40 | 0,92 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717086 | 14823 | 200 | 5,44 | 0,44 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717087 | 14718 | 200 | 5,54 | 0,88 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717088 | 14741 | 197 | 5,48 | 0,69 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717089 | 15140 | 200 | 6,06 | 1,34 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717090 | 14765 | 188 | 5,40 | 0,57 | +
20.05.2026 | OOM202 | A 717091 | 14929 | 185 | 5,64 | 0,85 | +