## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT1 [µV] | OFFSET1 [µV] | LUFTWERT2 [µV] | OFFSET2 [µV] | WERTUNG
29.01.2020 | OOM201 | V 120101 | 16936 | 338 | 17770 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120102 | 17021 | 343 | 17492 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120103 | 17461 | 344 | 17425 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120104 | 17287 | 340 | 17363 | 347 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120105 | 16841 | 349 | 17962 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120106 | 16852 | 349 | 17042 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120107 | 17515 | 347 | 16800 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120108 | 17178 | 342 | 17785 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120109 | 17088 | 346 | 17294 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120110 | 17705 | 346 | 18891 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120111 | 17282 | 349 | 16756 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120112 | 17052 | 349 | 16195 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120113 | 18164 | 349 | 18337 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120114 | 17214 | 344 | 17803 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120115 | 16266 | 350 | 17391 | 342 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120116 | 17255 | 344 | 17387 | 346 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120117 | 17119 | 345 | 18141 | 350 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120118 | 17082 | 339 | 18114 | 347 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120119 | 17212 | 343 | 16882 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120120 | 17806 | 347 | 17028 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120121 | 18135 | 342 | 18008 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120122 | 17495 | 344 | 17877 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120123 | 16679 | 342 | 16213 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120124 | 17810 | 342 | 17953 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120125 | 17813 | 340 | 16988 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120126 | 17324 | 344 | 17812 | 347 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120127 | 17206 | 348 | 17359 | 350 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120128 | 16954 | 343 | 17604 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120129 | 16994 | 346 | 17382 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120130 | 16913 | 347 | 17545 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120131 | 16959 | 342 | 17149 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120132 | 16813 | 341 | 16740 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120133 | 17333 | 349 | 18173 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120134 | 17529 | 343 | 17811 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120135 | 16663 | 350 | 17075 | 346 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120136 | 16363 | 348 | 16870 | 342 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120137 | 16825 | 347 | 17875 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120138 | 17688 | 343 | 17398 | 347 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120139 | 17558 | 348 | 17918 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120140 | 17384 | 343 | 17814 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120141 | 17155 | 344 | 17184 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120142 | 16376 | 347 | 17486 | 343 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120143 | 17061 | 339 | 16896 | 340 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120144 | 15920 | 349 | 16862 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120145 | 17637 | 344 | 17221 | 346 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120146 | 17207 | 347 | 17343 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120147 | 17699 | 343 | 18247 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120148 | 16651 | 341 | 17602 | 337 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120149 | 17416 | 345 | 17974 | 342 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120150 | 17190 | 341 | 17875 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120151 | 17614 | 343 | 16423 | 350 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120152 | 17517 | 350 | 17097 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120153 | 17402 | 348 | 16869 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120154 | 16179 | 346 | 17152 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120155 | 17940 | 347 | 17755 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120156 | 16997 | 350 | 17096 | 341 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120157 | 16228 | 346 | 16984 | 347 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120158 | 16947 | 345 | 17589 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120159 | 16323 | 346 | 16119 | 346 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120160 | 16850 | 346 | 17057 | 346 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120161 | 17636 | 340 | 17480 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120162 | 17650 | 345 | 17009 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120163 | 16871 | 343 | 17480 | 340 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120164 | 17247 | 348 | 17373 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120165 | 17270 | 342 | 16892 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120166 | 17390 | 340 | 17536 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120167 | 17216 | 348 | 17369 | 345 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120168 | 17401 | 342 | 16714 | 349 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120169 | 17421 | 350 | 17595 | 348 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120170 | 16773 | 345 | 17552 | 344 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120171 | 17620 | 346 | 17257 | 340 | +
29.01.2020 | OOM201 | V 120172 | 17627 | 343 | 17414 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120173 | 17336 | 350 | 17653 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120174 | 15844 | 342 | 16997 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120175 | 17372 | 349 | 16654 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120176 | 17668 | 342 | 17483 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120177 | 16757 | 350 | 17606 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120178 | 16283 | 342 | 16766 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120179 | 15645 | 343 | 17171 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120180 | 17850 | 346 | 17999 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120181 | 17740 | 345 | 17995 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120182 | 17180 | 341 | 17402 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120183 | 16041 | 346 | 16500 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120184 | 17008 | 344 | 17040 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120185 | 17819 | 349 | 17661 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120186 | 16371 | 348 | 17314 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120187 | 16672 | 345 | 16385 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120188 | 17271 | 344 | 17428 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120189 | 16557 | 344 | 17577 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120190 | 16842 | 342 | 17324 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120191 | 16919 | 343 | 16594 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120192 | 15822 | 345 | 16506 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120193 | 16211 | 344 | 16561 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120194 | 16967 | 343 | 17100 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120195 | 16483 | 342 | 16803 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120196 | 17543 | 346 | 17385 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120197 | 17692 | 342 | 17980 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120198 | 16008 | 349 | 16217 | 340 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120199 | 16816 | 345 | 16021 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120200 | 15848 | 347 | 15847 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120201 | 16033 | 348 | 16161 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120202 | 15390 | 349 | 17211 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120203 | 16518 | 349 | 16421 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120204 | 17298 | 346 | 17474 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120205 | 16290 | 342 | 16428 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120206 | 16109 | 340 | 17061 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120207 | 16700 | 343 | 16968 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120208 | 17015 | 338 | 17062 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120209 | 16776 | 350 | 17387 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120210 | 17368 | 346 | 16878 | 339 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120211 | 16273 | 341 | 16251 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120212 | 17360 | 340 | 17951 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120213 | 17011 | 348 | 17378 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120214 | 16716 | 342 | 16683 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120215 | 17368 | 350 | 17127 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120216 | 17027 | 343 | 17167 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120217 | 17128 | 344 | 16931 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120218 | 16782 | 346 | 17301 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120219 | 16509 | 347 | 16829 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120220 | 16871 | 344 | 17070 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120221 | 17054 | 341 | 17050 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120222 | 16969 | 345 | 16612 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120223 | 16429 | 347 | 16897 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120224 | 17489 | 344 | 17040 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120225 | 16841 | 348 | 16583 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120226 | 17745 | 346 | 17668 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120227 | 17691 | 340 | 17098 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120228 | 16789 | 344 | 17297 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120229 | 17401 | 347 | 17746 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120230 | 16519 | 338 | 16821 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120231 | 17342 | 348 | 16648 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120232 | 17536 | 342 | 16778 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120233 | 17792 | 350 | 17646 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120234 | 17253 | 349 | 17192 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120235 | 17230 | 347 | 17444 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120236 | 16469 | 343 | 16732 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120237 | 17514 | 345 | 18603 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120238 | 17009 | 345 | 17362 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120239 | 17168 | 344 | 16919 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120240 | 16754 | 345 | 17246 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120241 | 16161 | 347 | 16063 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120242 | 18934 | 348 | 18587 | 340 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120243 | 17278 | 342 | 17331 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120244 | 16844 | 346 | 16903 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120245 | 16483 | 347 | 17106 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120246 | 17427 | 345 | 17231 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120247 | 17213 | 340 | 17266 | 340 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120248 | 16885 | 349 | 16822 | 340 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120249 | 16088 | 348 | 17463 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120250 | 17587 | 343 | 17734 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120251 | 16877 | 348 | 16979 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120252 | 18191 | 343 | 17330 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120253 | 17003 | 345 | 17081 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120254 | 16937 | 342 | 16976 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120255 | 16672 | 347 | 16893 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120256 | 17343 | 348 | 17609 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120257 | 17407 | 342 | 16943 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120258 | 16927 | 350 | 16833 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120259 | 16838 | 346 | 16962 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120260 | 17023 | 345 | 16797 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120261 | 17205 | 348 | 17112 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120262 | 16507 | 344 | 17679 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120263 | 17714 | 347 | 17229 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120264 | 16757 | 349 | 17050 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120265 | 17042 | 343 | 16763 | 342 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120266 | 17062 | 345 | 17556 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120267 | 16477 | 345 | 16762 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120268 | 17298 | 350 | 17155 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120269 | 17932 | 350 | 17374 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120270 | 16849 | 347 | 15919 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120271 | 16536 | 342 | 16537 | 345 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120272 | 16564 | 346 | 17107 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120273 | 16911 | 343 | 17298 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120274 | 16759 | 346 | 17007 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120275 | 17377 | 345 | 17947 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120276 | 16656 | 348 | 17288 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120277 | 16213 | 348 | 17357 | 341 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120278 | 16122 | 348 | 15771 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120279 | 16499 | 346 | 17002 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120280 | 16495 | 347 | 17133 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120281 | 16692 | 349 | 16749 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120282 | 16922 | 350 | 17586 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120283 | 17048 | 346 | 16837 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120284 | 16110 | 339 | 17361 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120285 | 16613 | 345 | 16969 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120286 | 16734 | 343 | 17416 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120287 | 16581 | 347 | 17131 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120288 | 16123 | 348 | 16421 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120289 | 16506 | 350 | 16822 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120290 | 17627 | 343 | 17327 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120291 | 17087 | 346 | 17283 | 344 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120292 | 16486 | 341 | 17171 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120293 | 16981 | 341 | 16568 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120294 | 17038 | 343 | 17698 | 350 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120295 | 17358 | 349 | 17634 | 348 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120296 | 16465 | 350 | 16902 | 346 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120297 | 17235 | 348 | 16941 | 349 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120298 | 17253 | 344 | 16573 | 347 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120299 | 16717 | 346 | 17025 | 343 | +
30.01.2020 | OOM201 | V 120300 | 16691 | 342 | 17066 | 350 | +