## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | 16925650
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
31.01.2020 | OOM102 | V 103041 | 13073 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103042 | 13279 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103043 | 12943 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103044 | 13498 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103045 | 13222 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103046 | 13417 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103047 | 12758 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103048 | 13211 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103049 | 13204 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103050 | 13165 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103051 | 13092 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103052 | 13097 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103053 | 13133 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103054 | 13189 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103055 | 13354 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103056 | 13088 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103057 | 13060 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103058 | 13067 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103059 | 13047 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103060 | 12925 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103061 | 13130 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103062 | 13366 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103063 | 13146 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103064 | 13199 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103065 | 13052 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103066 | 13116 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103067 | 12939 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103068 | 13101 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103069 | 12980 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103070 | 13122 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103071 | 12912 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103072 | 13012 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103073 | 12976 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103074 | 13251 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103075 | 13016 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103076 | 13032 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103077 | 12945 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103078 | 13059 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103079 | 13010 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103080 | 13204 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103081 | 12786 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103082 | 12594 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103083 | 12718 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103084 | 12938 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103085 | 13161 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103086 | 13089 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103087 | 12871 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103088 | 12942 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103089 | 13155 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103090 | 12989 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103091 | 13205 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103092 | 13116 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103093 | 12975 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103094 | 13249 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103095 | 13183 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103096 | 13241 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103097 | 13416 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103098 | 13002 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103099 | 13197 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103100 | 13133 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103101 | 12876 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103102 | 13215 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103103 | 13039 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103104 | 13242 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103105 | 13164 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103106 | 12912 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103107 | 13130 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103108 | 12952 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103109 | 12747 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103110 | 13017 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103111 | 13134 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103112 | 12941 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103113 | 12974 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103114 | 12855 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103115 | 12977 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103116 | 13018 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103117 | 12858 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103118 | 13287 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103119 | 13200 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103120 | 13075 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103121 | 13277 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103122 | 13038 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103123 | 13284 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103124 | 13116 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103125 | 12975 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103126 | 13039 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103127 | 13051 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103128 | 12901 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103129 | 13220 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103130 | 13008 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103131 | 12816 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103132 | 13056 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103133 | 12941 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103134 | 13417 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103135 | 12981 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103136 | 13007 | 116 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103137 | 13154 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103138 | 12634 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103139 | 13005 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103140 | 13025 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103141 | 13329 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103142 | 13224 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103143 | 13224 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103144 | 13083 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103145 | 12980 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103146 | 13102 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103147 | 13109 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103148 | 13305 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103149 | 13186 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103150 | 13382 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103151 | 13338 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103152 | 13249 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103153 | 13069 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103154 | 12796 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103155 | 12872 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103156 | 12902 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103157 | 12599 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103158 | 12929 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103159 | 13241 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103160 | 12988 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103161 | 12822 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103162 | 12755 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103163 | 12437 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103164 | 12795 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103165 | 13029 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103166 | 12948 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103167 | 13018 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103168 | 12947 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103169 | 12931 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103170 | 12629 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103171 | 12830 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103172 | 12598 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103173 | 13133 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103174 | 13011 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103175 | 12961 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103176 | 12764 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103177 | 12839 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103178 | 12567 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103179 | 12534 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103180 | 12470 | 116 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103181 | 12994 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103182 | 12895 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103183 | 13084 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103184 | 12510 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103185 | 12670 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103186 | 12980 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103187 | 12538 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103188 | 13000 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103189 | 12592 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103190 | 13017 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103191 | 12721 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103192 | 13026 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103193 | 13040 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103194 | 12817 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103195 | 12262 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103196 | 13088 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103197 | 13167 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103198 | 12870 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103199 | 13234 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103200 | 12826 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103201 | 12820 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103202 | 12748 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103203 | 13058 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103204 | 13178 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103205 | 13074 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103206 | 12950 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103207 | 12984 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103208 | 12910 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103209 | 12865 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103210 | 12869 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103211 | 12552 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103212 | 12935 | 117 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103213 | 13027 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103214 | 12955 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103215 | 13159 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103216 | 12537 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103217 | 12569 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103218 | 13064 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103219 | 12444 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103220 | 12983 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103221 | 12627 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103222 | 12805 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103223 | 12938 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103224 | 12672 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103225 | 12886 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103226 | 13223 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103227 | 12584 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103228 | 13086 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103229 | 12791 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103230 | 12940 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103231 | 13150 | 118 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103232 | 12509 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103233 | 12743 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103234 | 13152 | 116 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103235 | 12530 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103236 | 13116 | 120 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103237 | 12971 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103238 | 12642 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103239 | 13102 | 119 | +
31.01.2020 | OOM102 | V 103240 | 13117 | 118 | +