## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | 16988858
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
10.02.2020 | OOM112 | V 106551 | 37953 | 910 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106552 | 37635 | 855 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106553 | 34353 | 797 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106554 | 36954 | 855 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106555 | 35217 | 827 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106556 | 36754 | 839 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106557 | 34893 | 794 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106558 | 37418 | 897 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106559 | 35773 | 841 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106560 | 38015 | 902 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106561 | 36747 | 851 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106562 | 33582 | 794 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106563 | 36118 | 838 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106564 | 34712 | 800 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106565 | 37281 | 867 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106566 | 37834 | 151 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106567 | 35502 | 160 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106568 | 35843 | 143 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106569 | 37350 | 159 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106570 | 37830 | 151 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106571 | 37537 | 158 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106572 | 36368 | 151 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106573 | 34155 | 157 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106574 | 34911 | 194 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106575 | 37266 | 149 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106576 | 34826 | 154 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106577 | 34589 | 159 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106578 | 36863 | 155 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106579 | 36059 | 155 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106580 | 35865 | 155 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106581 | 35671 | 140 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106582 | 35258 | 143 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106583 | 36460 | 162 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106584 | 36604 | 164 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106585 | 34528 | 151 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106586 | 34943 | 176 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106587 | 37158 | 165 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106588 | 37740 | 146 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106589 | 38134 | 137 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106590 | 37081 | 145 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106591 | 36882 | 170 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106592 | 35443 | 149 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106593 | 36195 | 173 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106594 | 37654 | 159 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106595 | 37243 | 180 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106596 | 36319 | 831 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106597 | 36093 | 843 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106598 | 34857 | 826 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106599 | 35601 | 836 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106600 | 33966 | 801 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106601 | 36878 | 846 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106602 | 36597 | 848 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106603 | 35602 | 836 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106604 | 34545 | 823 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106605 | 33956 | 797 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106606 | 35373 | 846 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106607 | 38684 | 922 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106608 | 33477 | 798 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106609 | 36314 | 850 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106610 | 34368 | 818 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106611 | 35818 | 839 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106612 | 34474 | 812 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106613 | 36658 | 873 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106614 | 36641 | 875 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106615 | 33864 | 797 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106616 | 36156 | 849 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106617 | 36209 | 857 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106618 | 34999 | 821 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106619 | 35603 | 837 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106620 | 36394 | 861 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106621 | 37774 | 907 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106622 | 37005 | 873 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106623 | 36983 | 885 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106624 | 34064 | 817 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106625 | 34926 | 824 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106626 | 33132 | 779 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106627 | 36684 | 881 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106628 | 35344 | 843 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106629 | 34256 | 809 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106630 | 36854 | 875 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106631 | 33904 | 811 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106632 | 35942 | 850 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106633 | 35031 | 835 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106634 | 35255 | 838 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106635 | 35607 | 849 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106636 | 34197 | 811 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106637 | 33907 | 804 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106638 | 38456 | 908 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106639 | 35262 | 835 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106640 | 35764 | 849 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106641 | 36641 | 878 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106642 | 35103 | 839 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106643 | 35469 | 855 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106644 | 38451 | 914 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106645 | 36257 | 864 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106646 | 34927 | 839 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106647 | 34575 | 817 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106648 | 35657 | 846 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106649 | 34640 | 823 | +
10.02.2020 | OOM112 | V 106650 | 36546 | 875 | +