## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1138
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.07.2020 | OOM102 | V 103641 | 13014 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103642 | 13130 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103643 | 12575 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103644 | 12465 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103645 | 12963 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103646 | 12763 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103647 | 12801 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103648 | 12865 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103649 | 12993 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103650 | 12841 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103651 | 12994 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103652 | 12999 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103653 | 12811 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103654 | 12778 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103655 | 12835 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103656 | 12832 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103657 | 13072 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103658 | 12956 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103659 | 12689 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103660 | 12884 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103661 | 12537 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103662 | 12521 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103663 | 12643 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103664 | 12803 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103665 | 12757 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103666 | 12553 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103667 | 12364 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103668 | 12482 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103669 | 12398 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103670 | 12469 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103671 | 12476 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103672 | 12398 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103673 | 12992 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103674 | 12716 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103675 | 12234 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103676 | 13035 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103677 | 12789 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103678 | 12580 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103679 | 12419 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103680 | 12508 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103681 | 12422 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103682 | 12859 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103683 | 12526 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103684 | 12580 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103685 | 12870 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103686 | 12427 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103687 | 12800 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103688 | 12868 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103689 | 12960 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103690 | 12604 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103691 | 12692 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103692 | 13059 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103693 | 12474 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103694 | 12851 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103695 | 13070 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103696 | 12375 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103697 | 12608 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103698 | 12529 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103699 | 12895 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103700 | 12958 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103701 | 12769 | 118 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103702 | 12912 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103703 | 12729 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103704 | 12739 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103705 | 12858 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103706 | 12794 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103707 | 12461 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103708 | 12473 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103709 | 12437 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103710 | 12636 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103711 | 12381 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103712 | 12646 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103713 | 12671 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103714 | 12574 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103715 | 12366 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103716 | 12810 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103717 | 12741 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103718 | 13154 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103719 | 12639 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103720 | 12832 | 119 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103721 | 12573 | 51 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103722 | 13004 | 38 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103723 | 12283 | 38 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103724 | 12568 | 51 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103725 | 12536 | 48 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103726 | 12787 | 53 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103727 | 12762 | 45 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103728 | 13031 | 61 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103729 | 12258 | 39 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103730 | 12274 | 34 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103731 | 12630 | 41 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103732 | 13009 | 85 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103733 | 12820 | 52 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103734 | 12480 | 62 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103735 | 12500 | 49 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103736 | 12553 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103737 | 12577 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103738 | 12645 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103739 | 12805 | 120 | +
08.07.2020 | OOM102 | V 103740 | 12532 | 119 | +