## Tabelle1
VIAMED Part No.
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
02.11.2020 | OOM102 | V 103941 | 12820 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103942 | 12696 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103943 | 12815 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103944 | 12605 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103945 | 13252 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103946 | 12427 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103947 | 12349 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103948 | 12618 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103949 | 12707 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103950 | 12770 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103951 | 12685 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103952 | 12573 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103953 | 12489 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103954 | 12281 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103955 | 12611 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103956 | 12765 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103957 | 12431 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103958 | 12619 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103959 | 12623 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103960 | 13161 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103961 | 12612 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103962 | 13047 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103963 | 12863 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103964 | 12823 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103965 | 12802 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103966 | 12468 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103967 | 12634 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103968 | 13410 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103969 | 13087 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103970 | 13137 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103971 | 13220 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103972 | 12980 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103973 | 12986 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103974 | 13201 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103975 | 12955 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103976 | 13007 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103977 | 12940 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103978 | 13308 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103979 | 12884 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103980 | 13039 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103981 | 13017 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103982 | 12894 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103983 | 12857 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103984 | 12737 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103985 | 13025 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103986 | 12816 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103987 | 12831 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103988 | 13073 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103989 | 13020 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103990 | 12924 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103991 | 12849 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103992 | 12818 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103993 | 13104 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103994 | 12959 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103995 | 13110 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103996 | 13251 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103997 | 12987 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103998 | 12924 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 103999 | 12979 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104000 | 12854 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104001 | 13136 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104002 | 12949 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104003 | 13063 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104004 | 12955 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104005 | 12734 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104006 | 13141 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104007 | 12790 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104008 | 13077 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104009 | 12817 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104010 | 12985 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104011 | 12986 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104012 | 13162 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104013 | 13388 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104014 | 13131 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104015 | 12829 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104016 | 12831 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104017 | 13038 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104018 | 12911 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104019 | 12938 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104020 | 12935 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104021 | 13044 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104022 | 13150 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104023 | 12998 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104024 | 13082 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104025 | 12673 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104026 | 12742 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104027 | 12543 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104028 | 13181 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104029 | 13156 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104030 | 12803 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104031 | 12851 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104032 | 13107 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104033 | 13242 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104034 | 12786 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104035 | 13398 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104036 | 12817 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104037 | 13166 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104038 | 13129 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104039 | 13104 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104040 | 12964 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104041 | 13266 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104042 | 12997 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104043 | 13107 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104044 | 13201 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104045 | 13083 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104046 | 12893 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104047 | 13094 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104048 | 13141 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104049 | 13360 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104050 | 12679 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104051 | 13329 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104052 | 13136 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104053 | 13105 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104054 | 13428 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104055 | 12723 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104056 | 13144 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104057 | 12930 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104058 | 12919 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104059 | 12964 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104060 | 13052 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104061 | 12914 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104062 | 13268 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104063 | 13106 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104064 | 13018 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104065 | 12839 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104066 | 13123 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104067 | 12836 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104068 | 13287 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104069 | 12843 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104070 | 12832 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104071 | 12897 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104072 | 12813 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104073 | 13301 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104074 | 13433 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104075 | 13045 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104076 | 13258 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104077 | 13203 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104078 | 13165 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104079 | 13040 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104080 | 13104 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104081 | 13318 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104082 | 13101 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104083 | 13135 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104084 | 13317 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104085 | 13465 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104086 | 13251 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104087 | 12915 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104088 | 13167 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104089 | 12940 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104090 | 13079 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104091 | 13301 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104092 | 13262 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104093 | 13190 | 116 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104094 | 13052 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104095 | 12843 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104096 | 13175 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104097 | 13017 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104098 | 12835 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104099 | 12970 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104100 | 12925 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104101 | 12747 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104102 | 12958 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104103 | 13137 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104104 | 12779 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104105 | 13342 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104106 | 13200 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104107 | 13318 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104108 | 13252 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104109 | 12992 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104110 | 12987 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104111 | 13044 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104112 | 12937 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104113 | 12834 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104114 | 13105 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104115 | 13083 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104116 | 13122 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104117 | 13237 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104118 | 13123 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104119 | 13093 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104120 | 13299 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104121 | 13136 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104122 | 13129 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104123 | 12778 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104124 | 12604 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104125 | 12750 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104126 | 12990 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104127 | 13045 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104128 | 12885 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104129 | 13117 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104130 | 12936 | 117 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104131 | 12961 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104132 | 13407 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104133 | 13236 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104134 | 12875 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104135 | 13381 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104136 | 12974 | 119 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104137 | 13080 | 120 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104138 | 13237 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104139 | 12314 | 118 | +
02.11.2020 | OOM102 | V 104140 | 13057 | 118 | +