## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1373
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100376 | 11938 | 95 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100377 | 11626 | 80 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100378 | 11553 | 78 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100379 | 11778 | 99 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100380 | 11862 | 79 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100381 | 11525 | 89 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100382 | 11680 | 94 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100383 | 11601 | 69 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100384 | 11782 | 77 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100385 | 11729 | 67 | +
08.10.2020 | OOM103-1 | V 100386 | 11440 | 65 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100387 | 11902 | 80 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100388 | 11956 | 64 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100389 | 11655 | 94 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100390 | 11619 | 93 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100391 | 11469 | 78 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100392 | 12000 | 69 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100393 | 11719 | 85 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100394 | 11578 | 86 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100395 | 11811 | 59 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100396 | 11861 | 93 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100397 | 11839 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100398 | 11623 | 63 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100399 | 11821 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100400 | 11535 | 54 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100401 | 11798 | 81 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100402 | 11553 | 72 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100403 | 11922 | 94 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100404 | 12087 | 91 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100405 | 11661 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100406 | 11570 | 63 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100407 | 11576 | 78 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100408 | 11719 | 89 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100409 | 11497 | 52 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100410 | 11772 | 95 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100411 | 11867 | 87 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100412 | 11735 | 67 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100413 | 11816 | 90 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100414 | 11812 | 89 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100415 | 11606 | 69 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100416 | 11475 | 87 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100417 | 11460 | 97 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100418 | 11600 | 63 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100419 | 11955 | 95 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100420 | 11753 | 66 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100421 | 11576 | 90 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100422 | 11610 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100423 | 11800 | 67 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100424 | 11849 | 92 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100425 | 11837 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100426 | 11810 | 52 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100427 | 11803 | 47 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100428 | 11763 | 46 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100429 | 11972 | 66 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100430 | 11458 | 73 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100431 | 11563 | 80 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100432 | 11680 | 86 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100433 | 11658 | 89 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100434 | 11918 | 72 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100435 | 11582 | 61 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100436 | 11824 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100437 | 10573 | 76 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100438 | 11719 | 89 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100439 | 11701 | 81 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100440 | 11584 | 87 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100441 | 11582 | 76 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100442 | 11589 | 55 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100443 | 11849 | 95 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100444 | 11595 | 95 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100445 | 11488 | 59 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100446 | 11606 | 66 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100447 | 11726 | 84 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100448 | 11791 | 65 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100449 | 11854 | 72 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100450 | 11828 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100451 | 11535 | 94 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100452 | 11789 | 90 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100453 | 11790 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100454 | 11835 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100455 | 11743 | 94 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100456 | 11998 | 96 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100457 | 12052 | 88 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100458 | 11621 | 95 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100459 | 12064 | 89 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100460 | 11699 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100461 | 12066 | 88 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100462 | 11713 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100463 | 12069 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100464 | 11976 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100465 | 11649 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100466 | 11562 | 97 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100467 | 11860 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100468 | 11858 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100469 | 11436 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100470 | 11482 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100471 | 11624 | 100 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100472 | 11911 | 98 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100473 | 11717 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100474 | 11446 | 99 | +
09.10.2020 | OOM103-1 | V 100475 | 11877 | 98 | +