## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1519
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
03.11.2020 | OOA101-V | V 103051 | 11984 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103052 | 11419 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103053 | 11552 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103054 | 11805 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103055 | 11681 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103056 | 11599 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103057 | 11667 | 22 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103058 | 12021 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103059 | 12083 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103060 | 11555 | 23 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103061 | 11771 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103062 | 11736 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103063 | 11719 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103064 | 11428 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103065 | 11351 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103066 | 11595 | 15 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103067 | 11611 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103068 | 11597 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103069 | 11569 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103070 | 11437 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103071 | 11506 | 23 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103072 | 11441 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103073 | 11315 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103074 | 11888 | 43 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103075 | 11760 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103076 | 11810 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103077 | 11414 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103078 | 11291 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103079 | 11594 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103080 | 11652 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103081 | 11363 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103082 | 11532 | 13 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103083 | 11433 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103084 | 11608 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103085 | 11462 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103086 | 11597 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103087 | 11733 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103088 | 11923 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103089 | 11480 | 22 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103090 | 11812 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103091 | 11688 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103092 | 11677 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103093 | 11507 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103094 | 11216 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103095 | 11362 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103096 | 11608 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103097 | 11453 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103098 | 11895 | 12 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103099 | 11403 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103100 | 11475 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103101 | 11671 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103102 | 11648 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103103 | 11554 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103104 | 11373 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103105 | 11611 | 22 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103106 | 11675 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103107 | 11697 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103108 | 11686 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103109 | 11657 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103110 | 11569 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103111 | 11470 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103112 | 11690 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103113 | 11412 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103114 | 11773 | 22 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103115 | 11744 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103116 | 11492 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103117 | 11736 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103118 | 11672 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103119 | 11343 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103120 | 11665 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103121 | 11256 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103122 | 11609 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103123 | 11515 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103124 | 11522 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103125 | 11484 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103126 | 11441 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103127 | 11347 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103128 | 11531 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103129 | 11333 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103130 | 11732 | 13 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103131 | 11597 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103132 | 11499 | 24 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103133 | 11794 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103134 | 11589 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103135 | 11313 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103136 | 11678 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103137 | 11176 | 22 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103138 | 11596 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103139 | 11511 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103140 | 11375 | 23 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103141 | 11545 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103142 | 11437 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103143 | 11531 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103144 | 11526 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103145 | 11457 | 25 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103146 | 11734 | 16 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103147 | 11645 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103148 | 11532 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103149 | 11538 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103150 | 11564 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103151 | 11525 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103152 | 11911 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103153 | 11521 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103154 | 11767 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103155 | 11384 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103156 | 11610 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103157 | 11722 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103158 | 11373 | 27 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103159 | 11708 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103160 | 11897 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103161 | 11852 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103162 | 11836 | 20 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103163 | 11821 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103164 | 11876 | 42 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103165 | 11801 | 38 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103166 | 11978 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103167 | 11892 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103168 | 11656 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103169 | 11577 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103170 | 12112 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103171 | 12011 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103172 | 11948 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103173 | 11912 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103174 | 11955 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103175 | 11660 | 37 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103176 | 11757 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103177 | 11656 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103178 | 12001 | 20 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103179 | 11826 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103180 | 11789 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103181 | 11712 | 37 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103182 | 11871 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103183 | 11773 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103184 | 11847 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103185 | 11644 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103186 | 12038 | 39 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103187 | 11621 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103188 | 11894 | 26 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103189 | 11651 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103190 | 11988 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103191 | 11742 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103192 | 11747 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103193 | 11692 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103194 | 11807 | 19 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103195 | 11905 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103196 | 11850 | 39 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103197 | 11927 | 37 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103198 | 12090 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103199 | 11535 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103200 | 11942 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103201 | 11622 | 36 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103202 | 12059 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103203 | 11798 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103204 | 11916 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103205 | 11691 | 39 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103206 | 11715 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103207 | 11807 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103208 | 11948 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103209 | 11823 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103210 | 12102 | 21 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103211 | 11755 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103212 | 12023 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103213 | 11626 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103214 | 11979 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103215 | 11682 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103216 | 11715 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103217 | 11966 | 28 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103218 | 11794 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103219 | 11937 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103220 | 11767 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103221 | 11858 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103222 | 12004 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103223 | 11575 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103224 | 11746 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103225 | 11681 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103226 | 11966 | 23 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103227 | 11871 | 32 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103228 | 11918 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103229 | 11666 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103230 | 11862 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103231 | 11985 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103232 | 11672 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103233 | 11787 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103234 | 12006 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103235 | 12133 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103236 | 12077 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103237 | 11780 | 37 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103238 | 11913 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103239 | 11648 | 48 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103240 | 11619 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103241 | 11511 | 29 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103242 | 12020 | 20 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103243 | 11874 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103244 | 11835 | 31 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103245 | 11986 | 39 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103246 | 11617 | 35 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103247 | 12014 | 34 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103248 | 11713 | 33 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103249 | 11577 | 30 | +
03.11.2020 | OOA101-V | V 103250 | 12022 | 32 | +