## Tabelle1
| VIAMED Part No. |  | PVM1523
DATUM | SENSORTYP | LABELNR | LUFTWERT [µV] | OFFSET [µV] | WERTUNG
30.11.2020 | OOM112 | V 107251 | 34731 | 811 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107252 | 35368 | 842 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107253 | 35262 | 794 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107254 | 34513 | 784 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107255 | 34360 | 801 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107256 | 34393 | 816 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107257 | 33818 | 798 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107258 | 34298 | 801 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107259 | 36226 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107260 | 34946 | 789 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107261 | 37461 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107262 | 35473 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107263 | 36146 | 805 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107264 | 37079 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107265 | 34401 | 813 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107266 | 38184 | 842 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107267 | 35877 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107268 | 36146 | 805 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107269 | 33755 | 768 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107270 | 35739 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107271 | 35055 | 777 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107272 | 38416 | 912 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107273 | 35226 | 778 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107274 | 35129 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107275 | 34837 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107276 | 35550 | 786 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107277 | 37949 | 867 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107278 | 35704 | 826 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107279 | 38079 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107280 | 37000 | 879 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107281 | 36809 | 811 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107282 | 35924 | 810 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107283 | 38671 | 134 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107284 | 35792 | 110 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107285 | 37779 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107286 | 37252 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107287 | 36773 | 112 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107288 | 37130 | 98 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107289 | 34161 | 101 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107290 | 36684 | 114 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107291 | 38387 | 123 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107292 | 35051 | 106 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107293 | 36841 | 824 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107294 | 34637 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107295 | 36538 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107296 | 35309 | 824 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107297 | 36095 | 833 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107298 | 35406 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107299 | 38972 | 921 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107300 | 35618 | 811 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107301 | 34268 | 766 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107302 | 34377 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107303 | 36034 | 813 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107304 | 34639 | 824 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107305 | 35728 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107306 | 34550 | 795 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107307 | 33879 | 756 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107308 | 35361 | 128 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107309 | 36842 | 109 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107310 | 36879 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107311 | 35705 | 106 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107312 | 36673 | 117 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107313 | 34867 | 114 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107314 | 33868 | 107 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107315 | 35325 | 105 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107316 | 37185 | 111 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107317 | 36998 | 111 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107318 | 35898 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107319 | 34259 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107320 | 37457 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107321 | 34534 | 105 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107322 | 37113 | 121 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107323 | 36027 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107324 | 38252 | 114 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107325 | 34560 | 107 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107326 | 35525 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107327 | 35032 | 110 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107328 | 35835 | 110 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107329 | 34808 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107330 | 35803 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107331 | 34548 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107332 | 34570 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107333 | 34095 | 792 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107334 | 36048 | 838 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107335 | 35425 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107336 | 35315 | 816 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107337 | 37843 | 878 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107338 | 36890 | 832 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107339 | 35006 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107340 | 36465 | 870 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107341 | 38496 | 420 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107342 | 37835 | 785 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107343 | 35095 | 115 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107344 | 37770 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107345 | 34356 | 101 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107346 | 34610 | 106 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107347 | 34784 | 108 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107348 | 35179 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107349 | 35504 | 108 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107350 | 33589 | 770 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107351 | 39401 | 885 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107352 | 34417 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107353 | 35287 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107354 | 35809 | 847 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107355 | 33606 | 753 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107356 | 35697 | 837 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107357 | 34915 | 802 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107358 | 33695 | 755 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107359 | 36283 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107360 | 34770 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107361 | 35854 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107362 | 35157 | 801 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107363 | 36715 | 829 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107364 | 36962 | 883 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107365 | 34102 | 767 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107366 | 35040 | 808 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107367 | 35357 | 806 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107368 | 33965 | 761 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107369 | 33871 | 803 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107370 | 34362 | 801 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107371 | 36108 | 836 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107372 | 33818 | 773 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107373 | 34367 | 776 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107374 | 35173 | 836 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107375 | 34083 | 765 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107376 | 35367 | 800 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107377 | 35584 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107378 | 36067 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107379 | 37526 | 860 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107380 | 35596 | 821 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107381 | 35314 | 788 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107382 | 33979 | 797 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107383 | 34795 | 819 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107384 | 35640 | 846 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107385 | 38746 | 164 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107386 | 36551 | 122 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107387 | 36869 | 117 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107388 | 34437 | 115 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107389 | 34775 | 119 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107390 | 35843 | 167 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107391 | 35898 | 144 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107392 | 34491 | 110 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107393 | 34212 | 101 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107394 | 35365 | 108 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107395 | 36153 | 122 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107396 | 37203 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107397 | 34343 | 115 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107398 | 36245 | 122 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107399 | 33931 | 769 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107400 | 36547 | 843 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107401 | 35195 | 839 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107402 | 35705 | 810 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107403 | 33602 | 775 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107404 | 36161 | 815 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107405 | 36621 | 836 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107406 | 35426 | 829 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107407 | 37220 | 885 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107408 | 38290 | 899 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107409 | 35296 | 828 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107410 | 34947 | 819 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107411 | 35215 | 785 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107412 | 34492 | 807 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107413 | 35349 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107414 | 37286 | 877 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107415 | 36553 | 855 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107416 | 33991 | 778 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107417 | 35318 | 787 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107418 | 33983 | 791 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107419 | 33944 | 793 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107420 | 35419 | 818 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107421 | 35027 | 796 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107422 | 36424 | 858 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107423 | 35924 | 816 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107424 | 35567 | 812 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107425 | 35238 | 825 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107426 | 37492 | 876 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107427 | 38499 | 893 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107428 | 34976 | 99 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107429 | 34528 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107430 | 35636 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107431 | 34416 | 117 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107432 | 34697 | 104 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107433 | 33602 | 105 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107434 | 34687 | 129 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107435 | 33960 | 112 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107436 | 34510 | 155 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107437 | 34456 | 113 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107438 | 35428 | 187 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107439 | 36139 | 129 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107440 | 35261 | 111 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107441 | 38978 | 108 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107442 | 39434 | 124 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107443 | 34618 | 116 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107444 | 35340 | 118 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107445 | 36975 | 105 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107446 | 38203 | 117 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107447 | 34408 | 115 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107448 | 36119 | 157 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107449 | 35463 | 127 | +
30.11.2020 | OOM112 | V 107450 | 35727 | 111 | +